鞍山市政府采购

公开招标采购项目文件

招标项目名称：鞍山市环境监测中心站监测能力

建设仪器

招标文件编号：AGJCG2014G020

编制文件单位：鞍山市公共资源交易中心

目   录

招标公告

第一章  招标项目基本内容及要求

第二章  投标文件内容及格式

第三章  评标方法

附 件：1.投标人须知

2.自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

3.政府采购合同条款

4.政府采购合同格式

说明:招标文件由正文和附件两部分组成。投标人应当完整地阅读、理解构成本招标文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

招标公告

鞍山市公共资源交易中心受鞍山市环境监测中心站委托，对“监测能力建设仪器采购项目”（采购项目编号：AGJCG2014G020）进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人参加本次政府采购活动。

一、采购内容

| 包号 | 序号 | 产品名称 | 数量 | 预算 | 项目要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 | 原子吸收光谱仪 | 1套 | 680,000 | 进口设备 |
|  | 2 | 原子荧光光度计 | 1套 | 440,000 |  |
|  | 3 | 固体废物毒性浸出仪 | 1套 | 283,000 | 进口设备 |
|  | 4 | 全自动实验室玻璃器皿清洗消毒机 | 1套 | 330,000 | 进口设备 |
|  | 5 | 紫外可见光分光光度计 | 1套 | 30,000 |  |
|  | 6 | 土壤冷冻干燥机 | 1套 | 290,000 | 进口设备 |
|  | 7 | 土壤自动研磨机 | 1套 | 90,000 |  |
|  | 8 | 土壤自动筛分机 | 1套 | 40,000 | 进口设备 |
|  | 9 | 稀释/配液仪 | 2套 | 170,000 | 进口设备 |
|  | 10 | 苏玛罐 | 20套 | 160,000 | 进口设备 |
|  | 11 | 苏马罐限流采样阀 | 10套 | 100,000 | 进口设备 |
|  | 12 | 电热板 | 2套 | 12,000 |  |
|  | 13 | 水加热器 | 4套 | 12,000 |  |
|  | 14 | pH计 | 2套 | 10,000 |  |
|  | 15 | 精密电导率测试仪 | 2套 | 18,000 |  |
|  | 16 | 水质等比例采样器 | 1套 | 37,000 |  |
|  | 17 | 自动水质采样器 | 1套 | 5,000 |  |
|  | 18 | 便携式PH计 | 2套 | 3,000 |  |
| 最高限价(元) |  |  |  | 2,710,000 |  |

- 本项目采购内容分为1个合同包，投标人对所投包的采购内容必须全投，投标报价不能超过最高限价，否则其投标无效。

二、合格投标人的资格条件

- 1．在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业，生产或经营范围符合本次采购项目的需求；

- 2．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

- 3. 本项目不允许联合体投标；

- 4．应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

- 5. 所投产品须为中国现行关境内企业生产或加工的产品（不包含原子吸收光谱仪、固体废物毒性浸出仪、全自动实验室玻璃器皿清洗消毒机、土壤冷冻干燥机、土壤自动筛分机、稀释/配液仪、苏玛罐、苏马罐限流采样阀）；

- 6. 能够提供快速、良好的维修服务；

- 7. 合格投标人还要满足的其它资格条件：

- 7.1本次招标投标人须为辽宁省内政府采购供应商库内注册登记的供应商，投标人在递交文件时，须提供入库登记证明（网上自行打印并加盖公章）。

- 7.2 投标人所投产品须为正品行货;

三、政府采购供应商入库须知

- 凡未进入辽宁省内政府采购供应商库的投标人，可登陆辽宁省内各财政网站，及时办理入库登记手续。

四、领取招标文件的时间和方式

即日起登陆鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）、鞍山市公共资源交易网站下载招标文件。

五、资格审查：

本项目投标供应商的资格条件在评标时进行审查。供应商应在投标文件中按采购项目文件的规定和要求附上资格证明文件，若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。

六、报名方式：投标人在递交投标文件时现场报名。

七、投标供应商的计算：多家供应商代理同一品牌同一型号产品投标的，作为一个供应商计算。

八、招标公告发布：本招标公告在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

九、递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点;

- 递交投标文件截止及开标时间：2014年7月3日上午09:30分(北京时间)。

- 递交投标文件及开标地点：鞍山市公共资源交易中心224会议室，届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加公开开标大会。

十、投标文件的送达：投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点，逾期送达或密封和标注不符合采购项目文件规定的投标文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的投标文件。

十一、采购单位、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购单位：鞍山市环境监测中心站

联 系 人：由洋

联系电话：0412-5851614

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

地        址：辽宁省鞍山市铁西区人民路269-271号（鞍山市铁西区财政局西侧，鞍山市公共资源交易中心大楼）。

联系电话：0412-5215886

采购文件咨询电话：0412-5215886

评标结果咨询电话：0412-5586815

合同签订咨询电话：0412-5586810

履约验收咨询电话：0412-5586810

鞍山市公共资源交易中心

二〇一四年五月二十二日

第一章 招标项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目概述 | 本次招标项目为监测能力建设仪器设备。 |  |  |  |  |  |
|  | 合格投标人 的资格条件 | 1.详见招标公告 2.本次项目不允许联合体投标。 |  |  |  |  |  |
|  | 领取招标文件 的时间及方式 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
|  | 递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及 开标地点 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
|  | 现场踏勘或 标前答疑会 | 本项目不组织现场踏勘或标前答疑会。 |  |  |  |  |  |
|  | 样品要求 | 本项目不要求提供投标产品样品 |  |  |  |  |  |
|  | 最高限价及 投标保证金 | 包号 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） | 包号 | 最高限价 （万元） | 投标 保证金 （万元） |
|  |  | 01 | 271 |  |  |  |  |
|  |  | - 说明： 1. 超过最高限价的投标文件为无效投标文件。 2.投标保证金：按采购最高限价的1%。 3.收到投标保证金的截止时间:以现金方式交纳投标保证金的截止时间为投标截止时间前；以汇款方式交纳投标保证金，在开标前3日内汇入鞍山市公共资源交易中心账户，须在汇款单上标明采购项目编号、投标人的联系电话，如项目分包需注明所投包号。开标当日投标人须到鞍山市公共资源交易中心财务部凭汇款单领取投标保证金《收款收据》。 4.收取保证金的地点：鞍山市公共资源交易中心财务部226房间。 5.收款单位：鞍山市公共资源交易中心 6.开户行：中国工商银行鞍山市分行建鞍支行 7.银行账号：0704020329264037080 8.联系电话：0412-5589021 |  |  |  |  |  |
|  | 评标委员会人数 | 共5人。 |  |  |  |  |  |
|  | 投标文件份数 | 正本1份,副本5份。 |  |  |  |  |  |
|  | 评标办法 | 最低评标价法。 |  |  |  |  |  |
|  | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |  |  |  |  |  |
|  | 资格审查 | 本项目投标供应商的资格条件在评标时进行审查 |  |  |  |  |  |
|  | 代理服务费 | 本项目不收取代理服务费。 |  |  |  |  |  |
|  | 询问和质疑 | 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。详见投标人须知38.询问和质疑。 |  |  |  |  |  |
|  | 质量保证金 | 合同总金额的5%，验收合格后满一年付清。 |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |

第二章 投标文件内容及格式

| 项 目 | 项目及审核内容 |  |  |  | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标文件的外封面、封口、封皮及目录 | 投标文件的外封面及封口 |  |  |  | 1 | 1-1 |
|  | 投标文件的封皮 |  |  |  | 2 | 1-2 |
|  | 投标文件的目录 |  |  |  | 3 | 1-3 |
| 资格性 证明材料 | 投标人法人 营业执照副本 | 复印件 |  |  |  | 2-1 |
|  |  | 经过上年度有效年检 |  |  |  |  |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 |  |  |  | 4 | 2-2 |
|  | 招标公告前六个月内任一个月的依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证 |  |  | 复印件 |  | 2-3 |
|  | 资质及认证要求： |  |  | 详见招标文件 |  | 2-4 |
|  | 项目业绩或者案例要求： |  |  | 不需提供 |  |  |
|  | 如果投标人不是投标产品的制造厂商（或国内总代理），须具备投标产品（投标产品的包号及名称： ）制造厂商（或国内总代理）出具的授权书、售后服务承诺书 |  |  | 详见招标文件 |  |  |
|  | 投标产品的品种（包号： ；设备名称： ）属于节能产品政府采购清单中的强制采购产品 |  |  | 最新一期节能产品政府采购清单中投标产品所在页打印件 |  | 2-5 |
|  | 投标产品的技术资料（产品说明书、产品样本或彩页、技术白皮书、功能测试报告等技术资料之一，正本中提供原件） |  |  | 详见招标文件 |  | 2-6 |
|  | 本项目不允许联合体投标。 |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  | 2-7 |
| 符合性 证明材料 | 投标函 |  |  |  | 5 | 3-1 |
|  | 开标一览表 |  |  |  | 6 | 3-2 |
|  | 分项价格表 |  |  |  | 7 | 3-3 |
|  | 设备价格明细表 |  |  |  | 8 | 3-4 |
|  | 项目要求及投标响应表 |  |  |  | 9 | 3-5 |
|  | 技术方案（不需提供） |  |  |  |  |  |
|  | 制造厂商的法人营业执照副本： 1、包号及产品名称 2、副本复印件 3、经过上年度有效年检4、注册资金不少于 万元 |  | 不需提供 |  |  |  |
|  | 投标产品（包号及名称： ）的制造厂商资质及认证要求： |  | 不需提供 |  |  |  |
|  | 投标产品（包号及名称： ）的资质、认证、许可、入网、检测报告要求： |  | 详见招标文件 |  |  |  |
|  | 样品： |  | 不需提供 |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |
|  | 招标文件要求的以及投标人认为需要提供的其它材料 |  |  |  |  | 4-1 |

重要提示：

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件。

2．投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。投标人在装订投标文件时，应严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。

格式1

投标文件外封面、封口格式

封面格式：

| 收件人： 投标文件（正本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： | 收件人： 投标文件（副本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |
| --- | --- |
| 收件人： 开标一览表 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： | 收件人： 投标产品光盘（U盘） （本项目不要求提供光盘或U盘） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

格式2

鞍山市政府采购项目

投  标  文  件

招标项目名称：

招标项目编号：

投标人名称 ：

格式3

投标文件目录

一、资格性证明材料

1.1投标人法人营业执照副本………………………………………所在页码

1.2法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书……………所在页码

1.3依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证……………………所在页码

……

二、符合性证明材料

2.1投标函……………………………………………………………所在页码

2.2开标一览表………………………………………………………所在页码

2.3分项价格表………………………………………………………所在页码

2.4设备价格明细表…………………………………………………所在页码

2.5项目要求及投标文件响应………………………………………所在页码

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，     共     页，在此加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式4-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号             ）的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证 复印件※）

公司名称：（加盖公章）

年      月      日

格式4-2

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加投标的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：         （签字：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：           （签字：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托    受委托人    为本公司的合法代理人，参加你中心组织的招标活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（项目编号             ）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称：

年     月    日

格式5

投标函

采购代理机构：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的招标项目 招标项目名称（项目编号) 的有关活动，并对此招标项目进行投标。

为此，我方按招标文件规定提供货物及服务的投标报价、投标保证金：

| 包号 | 投标价（人民币 元） |  | 投标保证金 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |  |
| …… |  |  |  |

一、我方同意在招标文件中规定的开标日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反招标文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。我方愿意向你单位提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本招标项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人的；

（3）与采购单位、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

八、我方已阅读并完全理解本招标文件附件二“投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本次投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

格式6

开标一览表

投标人名称：                                                 单位：元（人民币）

| 包号 | 分包产品名称 | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 监测能力建设仪器 | 2,710,000 |  |  |  |
| 投标报价：（大写） （小写）： |  |  |  |  |  |

填表说明：

1．投标人对投标报价若有说明应在“报价一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和采购文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

2．投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

3．对于投标人在“报价一览表”和投标文件中列出的赠送条款，在采购时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评审价格的依据，也不作为优先成交的条件。

4．采购时，投标文件中“报价一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“报价一览表”为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5．“投标报价”应同格式7 “分项价格表”中“总价金额”相一致。

6．投标人对所投包的采购内容必须全投，投标报价不能超过最高限价，否则其投标无效。

7.本表除在投标文件中装订外，还须用小信封单独密封、标记，在递交投标文件的同时递交一份，以供唱标之用。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：            (签字)

签署日期：               年      月      日

格式7

分项价格表

包号：                                                   单位：元（人民币）

| 分 项 项 目 | 金 额（元） |
| --- | --- |
| 产 品 价 |  |
| 国内运保费 |  |
| 税 费 |  |
| 其 它 |  |
| 总价金额 |  |

填表说明：

1．“产品价”应同“投标产品价格明细表”中的“报价合计”相一致。

2. “其它”的内容包括检测等费用，投标人可以根据项目的具体情况填报。

格式8

投标产品价格明细表

包号：                                                       单位：元（人民币）

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

表中的序号、产品名称及数量应与“项目要求及投标响应表”的相应内容一致。

格式9

项目要求及投标响应表

| 包号：01包 分包产品名称：监测能力建设仪器 采购文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 | 备注 |
|  | ★交货/交付时间： 合同签订后（九十）日内安装、调试完毕，交付采购人使用。 |  |  |
|  | ★交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） |  |  |
|  | ★付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，采购单位直接将合同总价款的80%支付给乙方，半年后支付合同总价款的15%，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 |  |  |
|  | ★验收：按相关规定执行。 |  |  |
|  | ★质量保证期：1年 |  |  |
|  | ★保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件：按所投产品制造厂商售后服务承诺执行 |  |  |
|  | 热线支持：现场支持：2小时内响应；48小时内到达 |  |  |
|  | 售后服务网络：投标人须提供投标人售后服务联系人和联系电话。 | 联系人： 联系电话： |  |
|  | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求：质保期内免费维修，质保期后按成本价收取。 |  |  |
|  | 备品备件供应及优惠价格要求：按成本价提供 |  |  |
|  | 培训人员现场培训（操作、维护等）：免费进行培训 |  |  |
|  | 系统扩展、升级服务要求：免费升级 |  |  |
|  | 其它 |  |  |

包号：01包，最高限价：2,710,000元。

分包产品名称：监测能力建设仪器。

是否经过审批采购进口产品：否。（原子吸收光谱仪、固体废物毒性浸出仪、全自动实验室玻璃器皿清洗消毒机、土壤冷冻干燥机、土壤自动筛分机、稀释/配液仪、苏玛罐、苏马罐限流采样阀经审批采购进口设备）

产品的主要用途、功能以及特点：监测能力建设仪器。

| 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  | 投标文件响应内容 （所投产品技术参数） | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |  |  |  |  |
| 1 | 原子吸收光谱仪(数量:1台) | 要求:进口设备。 1、仪器系统:原子吸收光谱分析系统，包括火焰分析系统和石墨炉分析系统，可进行火焰发射、火焰吸收光谱分析和石墨炉原子吸收光谱分析。 2、操作环境： 2.1 电源：AC 220V +/- 10%，50/60Hz。 2.2 环境温度：10-35C。 2.3 环境湿度：20% - 80%。 3、光谱仪主机系统：火焰-塞曼一体机、火焰-石墨炉软件自动切换，切换时无需移动原子化器和自动进样器。 ★3.1光路结构：单光束/双光束自动切换，通过软件自动切换。 3.2 波长范围：190-900nm。 3.3 光栅刻线密度：1800条/mm。 3.4 光栅有效刻线面积：50 x 50 mm²。 3.5 狭缝：0.2，0.5，0.8，1.2nm可调。 3.6 波长设定：全自动检索，自动波长扫描。 3.7 双焦距：350mm和389mm。 3.8 波长重复性： +/- 0.3nm。 ★3.9灯座： 8灯座（旋转灯座设计，全自动切换），可同时装配8支空心阴极灯，灯座孔径：40mm，直接通用各种同口径空心阴极灯，无需转换接头。 3.10 灯电流设置：0-30mA，计算机自动设定。 3.11 有下一灯预热和自动关灯功能。 4、分析系统 4.1 火焰分析系统 4.1.1 燃烧头： 10cm缝长，全钛金属材料，耐高盐耐腐蚀，带识别密码。 4.1.2雾化器：可调高灵敏度雾化器，铂铑中心管，耐腐蚀（可使用氢氟酸）。 4.1.3气体控制：全自动计算机控制，流量自动优化。 4.1.4 撞击球：可在点火状态下进行外部调节和优化最佳位置。 4.1.5 安全系统：有完善的安全连锁系统，包括废液瓶液面传感器控制。 4.1.6 点火方式：自动点火。 4.1.7 代表元素检测指标：Cu：特征浓度  0.035 mg/L，检出限  0.005 mg/L，RSD  0.5%。 4.1.8 燃烧头位置调整：高度自动调整，可旋转。 ★4.1.9配置分段流动注射进样器：适合高盐或高酸样品，允许极小的样品体积进样。 4.2 火焰分析系统背景校正 4.2.1 背景校正方法：氘空心阴极灯，电子调谐。 4.2.2 校正频率：150Hz。 4.3 火焰辅助设备：原装进口静音空气压缩机。 4.4 石墨炉分析系统 4.4.1 系统配置：配备石墨炉自动进样器。 ★4.4.2石墨炉加热方式：横向加热方式。 4.4.3 石墨炉工作温度：室温至3000C。 ★4.4.4最大升温速率：3000C/秒，可调。 4.4.5 加热控温方式：全自动，带有自动温度校正功能。 4.4.6 升温方式：阶梯升温和斜坡升温均可。 4.4.7 石墨管：热解管、平台管和固体分析专用管多种可选。 4.4.8 测定方式：峰高，峰面积任意选择和互换。 4.4.9 代表元素检测指标：Cd：特征浓度  0.02 μg/L，Cd：检出限  0.01 ug/L，Cd (2ppb)RSD  2%。 4.4.10 具有石墨管格式化功能。 4.4.11 石墨炉加热电源内置主机中。 4.4.12 石墨炉内置可视照明系统。 ★4.4.13可配固体进样附件进行固体样品石墨炉分析(可随时扩展此功能)。 4.4.14 保护气控制：计算机自动控制，内外气流分别单独控制。 4.5 石墨炉分析系统背景校正 4.5.1 背景校正方法：氘空心阴极灯和交流塞曼背景校正(任意选择)。 4.5.2 赛曼背景校正最大磁场强度：1.0T，磁场强度：0.1—1.0T可调。 ★4.5.3校正模式：2-磁场和3-磁场两种模式任意切换，三磁场背景校正可直接扩展石墨炉的线性范围10倍以上。 4.6 石墨炉自动进样器 4.6.1 样品位数： 70个。 4.6.2 进样精度：优于 +/- 0.2l。 4.6.3 除残功能：有自动智能除残功能，可消除交叉污染。 4.6.4 稀释功能：全自动智能化稀释，最大稀释比例：大于1：600。 4.6.5 有热注射功能。 4.6.6 自动调节取样深度和进样注入速度。 4.6.7 最少进样量1l。 4.6.8 进样重复性 0.5%。 4.7 石墨炉辅助设备：原装进口石墨炉循环水冷却系统。 5、计算机控制和数据处理系统 5.1 计算机最低配置:19”彩显，I3以上规格处理器，4GB内存，500GB以上硬盘，52 x DVD-ROM,WINDOWS 7操作系统。 5.2 激光打印机：打印速度≥ 22 页/分钟，打印质量高达 600 x 600 x 2 dpi（1200 dpi 有效输出）。 5.3 操作软件:可自动优化最佳灰化和原子化温度，全自动仪器及附件控制，数据采集和分析，多重任务，鼠标操作，自动设定菜单数据和校正方法，自动优化石墨炉操作参数，具有自检和自诊断功能。安装中文操作软件。 6、仪器主要配置清单 6.1 火焰石墨炉原子吸收一体机 1台。 6.2 石墨炉自动进样器(带智能稀释功能) 1台。 6.3 间断流动注射进样器 1台。 6.4 原装进口循环冷却水机 1台。 6.5 原装进口空气压缩机 1台。 6.6 操作软件 1套。 6.7 火焰进样管 2个。 6.8 原装进口空心阴极灯： 15支（铜1支，锌1支，铅1支，镉2支，钾1支，钠1支，钙1支，镁1支，铁1支，锰1支，镍1支，铬1支，铍1支，钴1支）。 6.9 原厂进口石墨管：40根，高温使用寿命  800次/根。 6.10 样品杯：1.5ml 聚酯样品杯1000个。 6.11 进样毛细管：1套。 6.12 撞击球：1个。 6.13 石墨电极(一对/包)：1包。 6.14 说明书：2份。 7、售后服务 7.1 一年以上的保修期，仪器终生维修。 7.2 提供软件终生免费升级。 7.3 免费安装调试至仪器可正常运行。 7.4仪器安装调试后进行现场免费培训。 |  |  |  |  |
| 2 | 原子荧光光度计(数量:1台) | 1、技术参数 ★1.1检测能力：双道可同时测定双元素，适用于砷、汞、硒、锡、铋、锑、铅、锗、镉、碲、锌等十一种元素的痕量监测；升级后还能对砷、汞、硒、锑等元素进行价态分析，并可双道同时测砷、硒和砷、锑。 1.2 检测限(D.L.)：As、Pb、Se、Bi、Sn、Sb、Te<0.01µg/L，Ge<0.05µg/L，Zn<1.0µg/L，Hg、Cd<0.001µg/L。 1.3 相对标准偏差（RSD）：As、Hg、Se、Pb、Ge、Sn、Te、Bi、Sb、Cd、Zn<1.0%。 1.4 线性范围：大于三个数量级。 ★1.5设备采用六灯位设计，计算机控制自动变更元素灯，全密闭新型光源系统，并具备扣除光源的漂移和脉动装置，提高仪器的稳定性和可靠性。 1.6 电路系统：采用集束脉冲供电方式，可延长灯使用寿命，提高灵敏度和信噪比，并配有汞灯稳定装置。 1.7 原子化器：高效新型屏蔽式石英原子化器。 ★1.8样品导入方式：采用内置式进口双顺序注射泵进样系统，可以进行单标准自动配标准曲线、自动判别高浓度样品，并按照预设倍数进行自动稀释。 1.9 自动进样器：配置≥150位先进的极坐标式自动进样器可实现人机脱离，实现全自动分析。 ★1.10气液分离器：具备新型化学气相发生气液分离装置，不仅去水效果优异，降低荧光猝灭的产生；而且可以在线消除氢化物反应中产生的气泡，适用于容易产生大量气泡的复杂基体样品测量。 1.11 有害元素捕集阱：具备氢化物发生原子荧光测量尾气中有害元素的捕集阱，自动进行测量废气捕集净化，以防二次环境污染。 1.12 气路控制：采用质量流量计气路控制模块，气体流量控制精确，流量可以连续可调，一致性好，稳定可靠。 1.13 可以配置专用气态汞检测装置，可实现空气中超痕量汞的测定。 1.14 可以配置水样中超痕量汞检测器（饮用水、矿泉水、海水、地面水等）(D.L.)：Hg<0.2ng/L。 ★1.15 可以配置先进的固体样品进样装置，可实现固体样品无需消解直接进样。 1.16 软件系统：功能强大的Window98/ME/2000/XP中英文软件操作系统： ① 可实现自动系统诊断、自动样品测量、标准曲线法测量，多种报告格式； ② 备存专家帮助系统，推荐最佳仪器条件，及样品预处理、标液配制、干扰消除等指南； ③ 无需脱机/联机工作切换； ★④有效提高管理样校正的测量准确度；支持10个样品空白和10个管理样校正； ⑤ 样品号支持中文输入,做完样品后,用户可根据需要改变数据的有效位数； ⑥ 测量数据都能完整转化为Word、EXCEL格式进行修订。支持复制、粘贴和图形存储。测量数据并可通过局域网实现资源共享。 2、配置要求 2.1 原子荧光光度计主机1套：其中包括：原装进口双顺序注射泵1台；密蔽式石英炉原子化器1个；顺序注射泵石英针管2支；混合反应块、新型化学气相发生气液分离器、二级气液分离器去除水蒸气装置、三通各1个；烟囱1个；专用工具1套。 2.2 极坐标式自动进样器 1台。 2.3 有害元素捕集井1个。 2.4 形态分析接口1个。 2.5 系统操作软件 1套。 2.6 品牌电脑 1台：LED背光宽屏显示器19寸、2GB内存、500GB硬盘；激光打印机 1台：双面打印，打印速度≥ 22 页/分钟，打印质量高达 600 x 600 x 2 dpi（1200 dpi 有效输出）。 2.7 备品备件：编码空芯阴极灯6支，泵管2套，毛细管2套，进样针5支。 2.8 其他：配件箱、合格证、说明书、使用手册、各种样品的检测方法等。 3、技术服务 3.1技术文件：供货方应提供仪器使用、安装、维护手册及说明书。 3.2 技术服务和培训：仪器制造商授权的技术人员到现场免费进行安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并在现场免费培训操作技术人员，直到用户操作人员能独立操作。 |  |  |  |  |
| 3 | 固体废物毒性浸出仪(数量:1台) | 要求:进口设备。 1、总体功能：适用于固体废弃物中无机污染物和挥发/非挥发有机污染物的浸出毒性鉴别，亦适用于危险废物储存、处置设施的环境影响评价。仪器符合中华人民共和国国家标准GB5085.3-2007，HJ/T299-2007和HJ/T300-2007的要求。 2、翻转式振荡器技术参数 2.1 材质：整体铝合金支撑架。 2.2 样品放置位：6位，十字型对称方式放置。 2.3 转速：每分钟30±2转，可连续18小时以上运转。 2.4 孔径：121mm，可放置2升 PE瓶、玻璃瓶、TEFLON瓶和零顶空萃取容器ZHE。 2.5 承重：至少80公斤以上。 ★2.6 保护装置：具有过负载保护装置。 2.7 开放式设计无遮盖，具手动按扭，可以徒手控制旋转器位置。 2.8 电源：交流电220V/50Hz。 3、高压过滤器技术参数 3.1 材质：SS 316不锈钢制。 3.2 容量：2.2升。 3.3 直径：142mm。 3.4 耐压：至少50psi以上。 3.5 其它：附气密式安全泄压阀。 3.6 玻璃纤维滤纸：孔径0.7µm，直径142mm,。 ★3.7 内壁微镜面精加工，可使活塞平稳运动。 4、零顶空萃取器技术参数 4.1 材质：SS316不锈钢制。 ★4.2容量：550毫升。 4.3 直径：90mm。 4.4 耐压：至少50psi以上。 4.5 可长期放置于4℃低温中。 ★4.6内层具有快速/超慢速推动技术，可使活塞推动平顺。 4.7 活塞推动压力：5-10psi。 ★4.8其它：具有0-60psi油式压力表，振荡器适配圈和设置底座。 4.9 玻璃纤维滤纸：孔径0.7µm，直径90mm。 4.10 过滤网架：直径90mm。 ★4.11 内壁微镜面精加工。 4.12 可为不锈钢注射器、玻璃注射器、采样袋等收集装置提供不同的专用连接配件。 4.13 专用的气体管道快捷接口，方便气路的装卸。 4.14 专用的环管固定托架，便于萃取容器安装在振荡器上。 ★4.15萃取容器由上法兰、下法兰、活塞、容器柱体四部分构成。容器柱体结构一体化设计，上端和下端有突出外沿，易于密封。上法兰、下法兰可分别和容器柱体用旋转螺丝固定密封。 5、不锈钢气密式注射器收集装置技术参数 5.1 材质：SS 316不锈钢制。 5.2 容量：≥600毫升。 5.3 其它：具有气密式安全泄压阀。 6、萃取溶液输送泵技术参数 6.1 材质：管线及泵头都为TEFLON材质。 6.2 可在任意时刻（运转或停止）调节流量及流动方向。 6.3 压力：100psi以上。 6.4 流量：最大流量不低于70ml/min，可在进样过程中调节流量，减少气泡的产生。 7、萃取容器技术参数 7.1 聚乙烯（PE）瓶：体积：2.2升，规格：直径120mm，高度238mm，具密封广口。 7.2 特氟隆瓶：体积：2.2升，规格：直径120mm，高度238mm，具密封广口，材质：特氟隆。 8、辅助设备：A-2H压力分配器，特氟隆管路。 9、仪器配置 9.1 六孔翻转式振荡器：1台。 9.2 高压过滤器：1个。 9.3 142mm,0.7µm的玻璃纤维滤纸(100片/包)：1包。 9.4 142mm过滤网架：1个。 9.5 HWF-O型密封圈：1套。 9.6 2.2升聚乙稀瓶(6个/包)：1包。 9.7 2.2升特氟龙瓶：2个。 9.8零空间式萃取器：2个。 9.9 90mm,0.7µm玻璃纤维滤纸(100片/包)：1包。 9.10 90mm过滤网架：2套。 9.11 ZHE-O型密封圈：2套。 9.12 不锈钢气密式注射器：1个。 9.13 注射器-O型密封圈：1套。 9.14 萃取溶液输送泵：1个。 9.15 A-2H压力分配器及管路：1套。 9.16 说明书：2套。 10 保修及售后服务 10.1 整机保修12个月，自安装调试合格之日起。 10.2 仪器制造商授权的技术人员到现场免费进行安装调试，确保仪器技术指标验收合格，并在现场免费培训操作技术人员，直到用户操作人员能独立操作。 |  |  |  |  |
| 4 | 全自动实验室玻璃器皿清洗消毒机(数量:1台) | 要求:进口设备。 1、设备用途：用于实验室玻璃器皿或塑料等实验用具的灰尘、油脂等物理性污染物、无机残留物（如铅、汞、镉、砷等）和有机残留物（如工业染料、激素等）等化学性污染物的清洗和干燥，包括移液管、容量瓶、锥形瓶、蓝盖瓶、色谱自动进样瓶、烧杯、比色管、试管、移液管、圆底烧瓶、量筒、培养皿、玻片、漏斗等。 2 主机技术参数 - 2.1 清洗效果 - ★2.1.1为保证痕量分析实验结果的精确性，清洗后的残留物能完全达到行业内相应方法检出限标准，或清洗后的颗粒物残留≤0.000002%. - 2.1.2 全自动完成清洗、消毒、干燥和数据记录和统计。 2.2 结构 2.2.1 设备结构，双层可拆卸隔热隔音外壳设计，便于维护。 2.2.2 外部体积尺寸＜1立方米。 2.2.3 外部材质，304不锈钢。 2.2.4 内腔体积≥170L，可放置双层篮架。 2.2.5 内腔材质，316L不锈钢。 2.2.6 清洗剂分配泵，内置型，≥2个。 2.3 控制系统 2.3.1 控制系统为MT控制系统旋钮式控制器，内置多种清洗程序，包括十个标准程序及一个用户自定义程序。 - ★2.3.2实时运行参数监测接口，可实时监测设备运行情况包括设备运行参数的校验和记录。 2.3.3 温度控制精确，有独立的温度监测系统。 2.4 循环系统 2.4.1 每种工作程序拥有足够的水循环量和冲刷能力，每分钟≥400升；循环泵功率不应小于700W，进水管路配有流量计，可精确控制进水。 ★2.4.2仪器内置水软化系统，最高能满足70度热水要求。 2.4.3 内置双层360度旋转喷淋臂装置，保证玻璃器皿能得到有效清洗，双层篮架配置时为三层喷淋臂装置，同时具有喷淋臂旋转速度感测器。 2.4.3 配有循环速度感测器（即喷淋臂旋转速度感测器），可确保水泵以正确的速度运行。如果检测到障碍物，水泵将在过热之前被关闭，以防损坏机器。 2.5 加热系统 2.5.1 加热功率≥8KW。 2.5.2总功率约9.2KW。 2.5.3 设备配有双蒸汽冷凝装置，防止工作过程中向实验室内排放热蒸汽污染实验环境。 ★2.5.4清洗温度可调，温度最高为93度，可根据客户要求进行调整，调整精度为1度。水槽中的双重温度感测器可以保证清洗温度与漂清温度达到要求，确保清洗结果的标准性。 ★2.6 过滤系统：内腔配有四层水过滤系统，保证清洗水的清洁度，同时保护玻璃器皿及内部元件不易受损。四级污水过滤系统利用表面、粗糙、较细和精细的过滤器防止碎屑在清洗过程中进入再循环，从而保护了内部元件。 2.7 配给系统：液体清洁剂和液体中和剂均可由内置的泵自动进行配给，包括液体的单门配给器，液体中和剂配给泵，液体清洁剂配给泵。 ★2.8 干燥系统：内置式过滤器的压缩热空气干燥系统可彻底干燥玻璃器皿的内外表面，空气干燥单元温度可从50℃调至99℃，干燥时间可在1-99分钟之间调节，每分钟递增。空气过滤干燥系统，空气流量55立方米/小时，粗滤等级过滤效率﹥95%；Hepa S等级过滤效率﹥99.992%，提供相关技术资料。 2.9 防水系统：通过监控水管和滴水盘以防渗漏，有助于确保实验室的安全。如果检测到渗漏，当前程式将被取消，进水阀自动关闭，排水泵自动被启动。 3、细颈瓶清洗篮架技术参数：注射式清洗组件，适用于细颈瓶的实验室玻璃器皿，共含33个喷嘴。其中15个直径4.0mm，长度160mm，18个直径6.0mm，长度220mm。 4、移液管清洗篮架技术参数 注射式清洗元件适于38个移液管，3排。第一排：10×100毫升移液管（移液管长度不超过550mm），第二排：14×25毫升移液管，第三排：14×10毫升移液管。 5、比色管清洗篮架技术参数 可供160个尺寸小于200mm的试管使用，内设6个分隔区。可放置上层或下层篮架使用。 6、配置清单 ★6.1 主机配置 主机1台，包含控制系统、内置水循环泵和排水泵、内置式分配泵、抽屉式分配箱、RS232数据接口、内置烘干装置和双蒸汽冷凝系统。 6.2 配有32个喷嘴和配套夹子的可清洗容量瓶、锥形瓶、试剂瓶、烧瓶等细口瓶的清洗篮架1个。 6.3 清洗移液管（最大长度＜550mm）篮架 1个。 6.4 清洗各种规格比色管、试管的篮架 2个。 6.5 说明书：2套。 7、技术服务 - 7.1 设备生产厂家在国内设有分支机构并有专业厂家工程师负责安装、培训以及售后服务。 - 7.2 设备安装前设备生产厂家工程师须与用户实验室相关人员指导确认安装准备工作。 - 7.3 设备到达安装地点后，生产厂家在接到用户通知1周内执行免费安装调试直至达到验收指标。 - 7.4 设备安装后在用户所在地对操作人员进行培训，使其能独立进行常规操作。内容应涉及仪器的基本原理、操作使用和保养维修。 - 7.5 提供一年的免费保修，终身维修。 7.6 维修服务：要求生产厂家在中国至少设立固定的维修站，并配备专业维修工程师，能提供及时有效的售后服务。 |  |  |  |  |
| 5 | 紫外可见光分光光度计 (数量:1台) | 1、技术指标 1.1 波长范围：190~1100nm。 1.2 波长准确度：±1nm。 1.3 波长重复性：≤0.2 nm。 ★1.4 光谱带宽：2nm。 ★1.5 杂散光：≤0.05%T。 1.6 光度范围：-0.3~3Abs。 1.7 光度准确度：±0.002 Abs(0~0.5A)，±0.004 Abs(0.5~1A)，± 0.3%T(0~100%T)。 1.8 光度重复性：≤0.001Abs(0~0.5A)，≤0.002Abs(0.5~1A)，≤0.15%T(0~100%T)。 1.9 基线平直度：±0.002 A（200~1000nm）。 1.10 噪声：±0.001 A（500nm,P~P,开机预热半小时后）。 ★1.11 基线漂移：≤0.001 A/h(500nm,0 Abs开机预热半小时后)。 2、仪器功能 2.1 主机自带光度测量功能，配有定量功能扩展卡。 ★2.2 具有钨灯、氘灯点灯时间记录功能, 氘灯为进口，寿命最大3000小时，钨灯为进口，寿命最大5000小时。 ★2.3 支持自动8或5 联池的操作。 2.4 双光束比例监测，炫彩蓝色LCD显示。 ★2.5 操作软件具有四大常规检查功能光度测量、定量测量、光谱扫描、时间扫描。除此之外还有三维图谱功能可实现多条光谱组合显示为三维谱图，可实现对三维谱图进行光照、着色、分层等效果处理，可实现峰值检出功能，可进行谱图打印。 2.6 支持微型打印机、HP系列喷墨、激光打印机，可与PC联机。 2.7电脑：CPU I3以上处理器，内存2G ，硬盘 500G，DVDRW 集成 DOS/19液。 2.8 激光打印机：16 页/分钟/600x600 dpi/8MB 内存/ USB 2.0。 3、配置要求 3.1 主机一台。 3.2 提供仪器标准配套的部件、工具和启动部件的名单及相应数量的部件、工具。 3.3 自动五联样品池架一套，可以放置10-30mm比色皿。 3.4 10mm石英比色皿五对。 3.5 操作软件一套。 3.6说明书：2套。 4 技术文件：供货方提供使用安装、维护手册。 |  |  |  |  |
| 6 | 土壤冷冻干燥机(数量:1台) | 要求:进口设备。 1 主机技术参数 1.1 直立式不锈钢冷阱，集冰量2.5L，除水量1.84L/24小时。 1.2 环氧树脂涂层钢柜。 ★1.3 两个1/3马力的大容量无氟制冷系统，可制冷使冷阱温度低至-80摄氏度。预冻温度可达-70度。 ★1.4 自动压盖上厢(无氟制冷系统和1000瓦加热器，温度范围自动调节-55度—+50度)。压盖上箱可以全自动或手动完成预冻到冻干的全部过程。温度曲线可分五步，同时设定温度和冻干时间，时间跨度可达99小时。根据设定的程序自动升降温，有机玻璃窗门可观察冻干状况。一层隔板，尺寸31.5厘米x36.8厘米。可接4个外挂冻干瓶。 1.5 LCD 显示系统可用mBar，Pa，Torr显示系统真空度，并在三种单位间自由切换真空度可在1.5mBar至当前最低真空度之间任意控制。 1.6 标准RS232接口可以下载数据，通过EXCEL制成曲线。 1.7 LED 真空度和温度双波形线显示。 1.8 自动压盖无需另配压缩机。 1.9 真空泵带油雾过滤器（≥95L/min），220V/50Hz。 ★1.10 热空气自动气除霜 。 2、仪器配置 2.1 冷冻干燥主机1台。 2.2 真空泵带油雾过滤器1套。 2.3 300ml 冻干瓶10套。 2.4 3/4" 不锈钢 45度角连接弯头 8个。 2.5说明书：2套。 |  |  |  |  |
| 7 | 土壤自动研磨机(数量:1台) | 1 技术参数 1.1 可对样品进行干磨、湿磨，对冷冻样品也可以进行研磨。 1.2 最大进料尺寸：8-10mm视样品而定。 1.3 最终出料粒度：10-20μm。 ★1.4 样品批次处理量：10-200mL。 1.5 研磨时间设置：1-99分钟或连续运行通过数字显示。 1.6 压力可以设置（通过标度刻度尺显示）。 1.7 杵头和刮板通过在研磨过程中可通过调节旋钮调节。 ★1.8转速要求：50-130转/分钟，转速连续可调，通过数字显示。 1.9 研磨室设计密封防尘，带观察窗和进料窗。 1.10 能够使用玛瑙材质的研磨套件，采用臼式研磨原理，可防重金属污染。 1.1电机功率 180瓦。 - 配置要求 2.1 土壤研磨机主机 1台。 2.2 玛瑙制研钵和臼杵各两个。 2.3 铲料头1个。 2.4 说明书：2套。 |  |  |  |  |
| 8 | 土壤自动筛分机(数量:1台) | 要求:进口设备。 1、仪器系统：仪器由筛分仪主机、收集盘、快速紧固装置和分析筛组成。能够非常快速、便捷、准确的对分散的固体物质的粒径大小和分布进行分离、分级和确定粒径。 2、筛分仪系统 2.1 测量范围：20um～150mm。 2.2 最大样品处理量：3Kg。 2.3 最大分析筛级数：9级，筛塔高度至约 450 毫米。 2.4 最大筛塔质量：6 公斤。 2.5时间设置范围：1～99分钟，间歇驱动设置范围：1～99秒。 2.6 可存储9种参数组合。 ★2.7可以进行干筛和湿筛。 ★2.8 振动方式：三维振动。 3、快速紧固装置 ★3.1紧固装置类型：干筛和湿筛。 4、配置要求 4.1 振荡筛分仪主机，收集盘，筛盖一套。 4.2 紧固装置一套。 4.3 尼龙分析筛：150μm、250μm和850μm 各一个。 5.4 说明书：2套。 |  |  |  |  |
| 9 | 稀释/配液仪 (数量:2台) | 要求:进口设备。 1 技术参数 ★1.1 最大稀释比例：1：50000。 ★1.2 仪器分辨率：6000 步。 1.3 通讯类型：Ethernet，10/100 BASE-T。 1.4 电源：24 VDC，2.5A。 1.5 注射泵 1.5.1 双通道注射泵能够与控制器联用，或者通过以太网端口远程控制。 ★1.5.1 精确度：+/- 1%。 ★1.5.2 重复精度：+/- 0.2%。 1.5.3 液体流速：0.003μL/s～6000 μL/s (取决于进样针量程)。 - 1.5.4 分辨率：0.02% 标称容量。 ★1.5.5 适配进样针范围：10μL，25μL，50μL，100μL，250μL，500 μL，1 mL，2.5 mL，5 mL，10 mL，25 mL，50 mL。 - 1.5.6 液接部分材质：硼硅酸盐，聚四氟乙烯，三氟氯乙烯。 1.6 控制器 1.6.1 SD扩展功能的控制器带有智能导航菜单并且可以无限存储和转移用户操作，同时可以升级设备软件并与其他硬件通讯。 1.6.2 屏幕尺寸：≥5.7英寸。 1.6.3 屏幕分辨率：640X480 像素。 1.6.4 屏幕角度：可调节。 1.6.5 安装方式：可选择注射泵安装、桌面安装和墙面安装。 - 1.6.6 程序储存器：2GB（可扩展内存）。 2 配置要求 2.1 双管稀释仪带液晶屏控制面板 1台。 2.2 250ul进样针管 1支。 2.3 2.5ml进样针管 1支。 2.4 控制手柄 1个。 2.5 12G塑料进样软管 1套。 2.6 12G塑料加样软管 1套。 3 技术文件 3.1 供货方应提供仪器使用、安装、维护手册及说明书。 |  |  |  |  |
| 10 | 苏玛罐 (数量:20台) | 要求:进口设备。 1、技术参数 1.1采样罐体积：3.2L。 1.2内表面经过熔融硅惰性处理，对VOC无明显吸附性。可用于环境或室内空气的快速无动力采样，可采集0.5小时-1周的平均样。 1.3 能采集并存储不稳定的硫、氮化合物和极性（醛、醇、酯、酮、醚）非极性化合物低碳不锈钢罐，内壁经过硅烷化钝化处理。能与ENTECH7100 预浓缩仪快速连结。 ★1.4 苏码罐采用能修复的TOV阀技术，完全符合TO14/TO15方法要求，内衬隔离膜片,无填料，无内部焊痕，减小阀中死体积,防止因为用力过大而损坏滑丝影响气密性，最大压力：250psig，温度：200℃，死体积：<5µl，内部体积：150ul。 |  |  |  |  |
| 11 | 苏马罐限流采样阀(数量:10台) | 要求:进口设备。 1、技术参数 1.1被动采样装置包括流量控制阀，进口线，与进口线连接的过滤头，蓝宝石限流器，蓝宝石限流器能更换；该采样器可以与3.2升的钢罐联用。 1.2 流量范围：1.2cc/min—6.8cc/min。 1.3 能够以一个恒定的流速将大气采进预抽真空的不锈钢采样罐中，最终使罐内压力达到接近大气压的程度。 1.4 采样过程中与大气样品直接接触的部件（包括流量控制阀，进口线，与进口线连接的过滤头，蓝宝石限流器）内壁均经过内壁经过Silonite惰性处理。 |  |  |  |  |
| 12 | 电热板 (数量:2台) | 1、技术参数 1.1 电源：220V±10%，50Hz±5%，2800W。 1.2 温度范围：40-450℃。 1.3 控温精度：±5℃。 1.4 控制方式：位式控制，数字显示。 1.5 工作面积：360×270mm。 1.6 材质：石墨。 1.7 全封闭箱体设计，微处理芯片精确控温，所有器件防腐处理。 |  |  |  |  |
| 13 | 水加热器 (数量:4台) | 1、技术参数 1.1 类型：即热式电热水器（外形小巧，节省空间，即开即热，不需预热，无需储水）。 1.2 加热方式：智能变频全恒温技术。 1.3加热技术：采用迅腾第七代加热技术，管体分离结构，加热均匀，耐压，耐高温，使用寿命长。 1.4显示屏：液晶显示屏。 1.5额定功率：7500W。 1.6额定电压：220V。 1.7额定频率 220V-50HZ。 1.8参考电流 0~34A。 1.9电表要求：磁卡电子表≥10（40）A、普通电子表/机械表≥5（20）A。 1.10空气开关：40A。 1.11额定压力：0.6MPa。 1.12工作压力范围 ：0.05~0.6MPa。 1.13防水等级：IPX4。 1.14超温保护：60℃。 1.15电线截面要求 ：4mm2。 |  |  |  |  |
| 14 | pH计 (数量:2套) | 1、技术参数 1.1pH-范围:0.00 to 14.00 ★1.2pH-分辨率:0.01 1.3pH-重复性:± 0.01 1.4mV-范围:-1999 to 1999 1.5mV-分辨率:1 1.6mV重复性:± 1 1.7温度范围°C:0.0 to 100.0 ★1.8温度分辨率 °C:0.1 1.9温度重复性 °C:± 0.5 ★1.10校准:多达 3点校正，4组预设缓冲液 1.11显示:LCD 1.12电源:外接电源 ★1.13温度补偿模式:ATC 和 MTC 1.14自动终点识别和自动缓冲液识别。 ★1.15清晰的显示屏可以同时显示读数，温度，终点模式以电极状态及斜率显示 2、配置 2.1主机 一台 2.2电极 一根 2.3 标准缓冲液pH值4.01、7.00、9.21 20ml 一套 |  |  |  |  |
| 15 | 精密电导率测试仪(数量:2台) | 1、技术参数 ★1.1电导率范围:0.1 μS/cm 到 199.9 mS/cm ★1.2电导率精度:+/- 0.5% 1.3温度范围:0.0 到 100.0 ℃ 1.4温度精度:0.1 ℃ 1.5TDS范围:0.1 mg/L ... 199.9 g/L 1.6盐度范围:0.00 ... 19.99 psu ★1.7校准:1 点校正, 3 组预设标准液 1.8显示屏幕:LCD 1.9电源:100-240V/50-60Hz, 9VDC 1.10操作环境:0 ... 40℃; 5 ... 80 % 相对湿度 1.11温度补偿:线性: 0.00%/℃…10.000%/℃, 参比温度: 20 & 25 ℃ ★1.12超纯水电导率电极(0.001-500uS/cm,0-100℃)，不锈钢材质,适用于纯水及超纯水电导率的测量 2、配置 2.1 主机 一台 ★2.2 纯水电极 一根 2.3. 84uS/cm 250ml标准缓冲液 一瓶 2.4 说明书：2套。 |  |  |  |  |
| 16 | 水质等比例采样器(数量:1台) | 一、主要性能指标: 1.采样方式： ★标准采样： 采样延迟时间：(1～9999分钟)任意设定，增量1分钟 采样间隔时间：(1～9999分钟)任意设定，增量1分钟。 采样量：50～1000ml任意设定，增量1毫升 混合采样： 采样延迟时间：(1～9999分钟)任意设定，增量1分钟 采样间隔时间：(1～9999分钟)任意设定，增量1分钟。 采样量：50～1000ml任意设定，增量1毫升 混合采样个数：（1～20） 平行采样： 采样延迟时间：(1～9999分钟)任意设定，增量1分钟 采样间隔时间：(1～9999分钟)任意设定，增量1分钟。 采样量：50～1000ml任意设定，增量1毫升 平行采样个数：（1～24） ★流量计控制采样： 选配专用流量计控制采样。1～9999个脉冲任意设定，增量一个脉冲。输出脉冲应为5V～15V正脉冲。 ★2.输出脉冲的流量计控制采样 1～9999个脉冲任意设定，增量一个脉冲。输出脉冲应为5V～15V正脉冲。 蠕动泵流量特性：3700ml/min，高速、大流量污水专用泵，泵管内径10mm，高强度医用硅胶管。 ★3.采样量误差：±5% ★4.采样重复精度：±5ml。 5.垂直扬程：8m 。 6.水平吸程: 50m, 具有采样管自动冲洗功能。 7.储水容器：24个1000ml聚乙烯储水瓶。 8.系统时钟时间控制误差:△1≤0.1%及△24≤30S。 9.管路系统气密性: ≤-0.05MPa。 10.平均无故障连续运行时间(MTBF): ≥3000h/次。 11.绝缘阻抗: >20MΩ。 12. 大屏幕2.8TFT彩色液晶显示屏，全部中文菜单，人机对话方式，需要人为干预的时侯均有中文提示。 13.软件密码锁，可以保护仪器内设置的程序不被修改。 14.可以根据采样要求预设并存储10个常用工作程序，以后可直接调用。 15.可自动记录并存储每次采样情况。配接流量计后，若以五分钟为间隔可以纪录三个月的流量数据，每组数据包括：月、日、时、分；瞬时流量；累计流量，每组流量数据的纪录时间间隔可任意设定，间隔越大记录的时间越长，采用循环更新的方式。所存数据掉电不丢失，以便随时查看。用户可以根据这些资料及水样化验结果，进行数据分析。 16. 工作环境温度：-5℃ 至 +50℃。 17. 电源：AC220V±10%，FC-9624 DV12V锂电池，功率60W。 |  |  |  |  |
| 17 | 自动水质采样器(数量:1台) | 1.用途：可采集水样或输送酸碱性液体。 2.产品性能要求 1.1、可选多种采样方式，能进行定时、定量采样 1.2、采样泵采用高性能蠕动泵、步进电机驱动，运转平稳，准确无振动，噪声小 1.3、流量范围大，可在（0.17—870）ml/min之间设置 1.4、配套性强，可与污水流量计配套使用，可进行比例采样，也可输送酸、碱性液体 1.5、转速可手动调节，也可通过外控口自动控制 3.技术指标要求 2.1、最大垂直吸引高度：10m 2.2、流量范围：（0.17—870）ml/min 2.3、样品采样相对误差：优于3% 2.4、外控采样比例：（1000—9999000）：1 2.5、外控采样间隔：（1—60）min可调 2.6、外控接口：（4—20）mA转速控制及启/停控制 2.7、电源电压：AC(220±22)V 50Hz |  |  |  |  |
| 18 | 便携式PH计 (数量:2台) | 1. 配置及规格 1.1便携式pH计1 台 1.2复合电极1 支 1.3电极固定架1只 1.4碱性电池（5号）2节 1.5 pH缓冲液粉剂（4、7、9）各5小包 2. 技术参数 2.1仪器级别：0.1级 2.2测量参数: pH值、mV（ORP） 2.3测量范围：pH：（0.00～14.00） mV: （-1400~1400）mV 2.4电源：2节5号碱性电池 |  |  |  |  |

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人填写，须按招标文件要求逐项对应填写所投产品技术参数。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

4．“证明资料”一栏须填写“见投标文件第  页，第  行”字样，标注出证明资料在投标文件中的位置。

第三章   评标方法

一、本项目采用最低评标价法进行评标。

如果采用综合评分法，评分标准和评分细则见附件。

二、评标原则及程序

详见本招标文件附件一投标人须知“五、开标与评标”。

三、确定中标供应商

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐中标候选供应商的顺序，依法确定中标供应商。

招标文件附件1

投标人须知

一、 总  则

- 1.资金来源：财政性资金

- 2.定义：

2.1 “采购代理机构”：指代理本项目的具体采购代理机构名称。本次招标的采购代理机构是鞍山市公共资源交易中心。

2.2 “采购单位”指招标文件中所述所有货物及相关服务的需方。本次招标的采购单位是鞍山市环境监测中心站。

2.3  “招标采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4 “招标货物”指招标文件中所述所有货物及相关服务。

2.5  “招标文件收受人”指按招标文件规定取得招标文件的潜在投标人。

2.6 “投标人”指按招标文件规定取得招标文件并参加采购活动投标的供应商。

3.合格投标人的资格条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其它条件；

3.2 满足招标文件中招标公告、“招标项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件。

3.3 联合体参加投标的规定。如果本项目允许联合体参加投标，投标人应按以下规定执行：

3.3.1两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.3.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购单位根据采购项目的要求规定的特定条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中标的，联合体各方应共同与采购单位签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购单位承担连带责任。

4.货物及伴随服务

投标人除按照招标文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

5.投标费用

不论投标结果如何，投标人应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

6.投标货币

本次招标项目的报价均以人民币报价。

7.现场踏勘、标前答疑会

7.1对需要进行标前答疑会或者踏勘现场的采购项目，采购单位要会同采购代理机构召开项目答疑会或者组织获取招标文件的潜在供应商踏勘项目现场，由采购单位对采购项目进行说明与介绍，解答潜在供应商提出的与招标项目有关的问题。

7.2 如需要踏勘或召开标前答疑会，按照招标文件规定的时间、地点等相关事宜执行。

7.3勘察现场及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.4 在标前答疑会上采购单位将就招标项目的具体要求、使用目的等情况做出简介，投标人可就招标文件是否有倾向性或排他性条款、招标项目最高限价是否合理等提出疑义或建议。

7.5投标人对招标文件如有疑义要求澄清的，应在标前答疑会结束前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将根据实际情况，决定是否答复。答复将以书面形式发给获得招标文件的所有潜在投标人。

二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1第一部分：招标文件正文部分

8.1.1招标公告

8.1.2招标项目基本内容及要求

8.1.3投标文件内容及格式

8.1.4评标方法

8.2第二部分：招标文件附件部分

8.2.1投标人须知

8.2.2投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

8.2.3政府采购合同条款

8.2.4政府采购合同格式

8.3投标人应当完整地阅读、理解构成招标文件的所有内容。“招标文件正文部分”与“招标文件附件部分”如有不一致的地方，应以“招标文件正文部分”为准。

9.招标文件的澄清和修改

9.1招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

9.2采购单位及采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3 招标文件、更正公告、变更公告均在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

三、投标文件

10.投标文件编制的要求

10.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

10.2 除非有另外的规定，投标人可对全部合同包或部分合同包进行投标。采购代理机构不接受有任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效投标处理。

10.3投标文件语言。投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11.投标文件的构成

投标文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第二章。

12.投标文件格式

投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标价格应为折扣后货物价格、购买货物和相关服务需缴纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点所需的一切费用。超过招标项目最高限价的投标文件为无效投标文件。

13.2投标人要按开标一览表、分项价格表和货物价格明细表的内容填写货物单价、货物总价、投标报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

13.3开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

13.4采购代理机构不接受可选择的投标报价。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明、澄清。否则，采购代理机构和采购单位对此不承担任何责任。

13.5对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

13.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，采购单位有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

14.投标函格式、开标一览表及其附表

14.1投标人应完整地填写投标函。

14.2投标人应完整地填写开标一览表，按格式填写、签署、盖章。开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，不得自行增减内容。开标一览表的“投标总价”必须与分项价格表中的“总价金额”保持一致。

14.3投标人应完整地填写分项价格表，列明货物价格、运保费、税费及其它费用等。

14.4投标人应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.5投标人应完整地填写招标文件中的项目要求及投标响应表，投标文件的技术指标响应情况应与招标文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.6项目要求及投标响应表是评标的重要依据，无论所投标的货物与招标文件的要求是否有偏离，投标人都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明投标人合格的资质证明材料

15.1投标人应按照招标文件要求提交证明其有资质参加投标和中标后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标人提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

16.1投标人应提交根据政府采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标人关于货物和服务来源地的证明除在投标文件中提供说明外，还在交货时由提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、产品样品、图纸和数据等。

17.投标保证金

17.1投标人按招标文件的规定提交投标保证金，并作为其投标的一部分。未按要求提交投标保证金的投标文件为无效投标文件。

17.2投标保证金可采用转账支票、银行汇票、现金三种交纳方式。以现金方式交纳投标保证金的截止时间为投标截止时间前；以汇款方式交纳投标保证金，在开标前3日内汇入鞍山市公共资源交易中心账户，须在汇款单上标明采购项目编号、投标人的联系电话，如项目分包需注明所投包号。开标当日投标人须到鞍山市公共资源交易中心财务部凭汇款单领取投标保证金《收款收据》。

对于超过上述规定时间汇入或交纳的投标保证金将视为未按规定时间交纳投标保证金。

17.3投标人在将投标保证金汇入指定账户时，必须准确填写汇出人的名称及账号，采购代理机构只按汇出人的名称及账号退还投标保证金。在投标截止时间前，投标人可至采购代理机构财务部门领取已交纳投标保证金的有效证明。

17.4在递交投标文件时，投标人须出示已交纳投标保证金的有效证明。采购代理机构将拒绝接收未按招标文件要求交纳投标保证金或虽已交纳投标保证金，但所交纳的数额不足或未能出示已交纳投标保证金的有效证明的投标人的投标文件。

17.5投标保证金的退还。未中标的投标人的保证金将于确定中标公告发布后的五个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在按规定签订政府采购合同后五个工作日内退还。投标保证金以银行转账方式退还，不计利息。

17.6投标人投标保证金收据丢失退还保证金的处理办法。投标人须提供以下证明材料，财务人员根据《情况说明》按投标保证金的退还程序予以办理。

17.6.1投标人以单位名义出具的加盖公章的《情况说明》；

17.6.2营业执照和法人身份证原件（外地可提供加盖公章的复印件）及相关证明。

17.7投标人发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

17.7.1在投标函中承诺的投标有效期内撤回其投标的；

17.7.2中标后无正当理由在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同、提交履约保证金的；

17.7.3将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

18.投标有效期

18.1投标文件有效期为自开标之时起90天，投标文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。中标供应商的投标文件有效期与合同履行期相同。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，并书面形式进行协商确认，投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其它内容。

19.投标文件的式样和签署

19.1投标文件需打印或用不褪色墨水书写。除了投标文件封面以外，每个页面都要在右上角编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，投标文件的目录必须编序。以保证评标委员会的评审和投标文件存档需要。

19.2投标文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法定代表人授权委托书”。

19.3投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖供应商公章。未按要求签字和加盖公章的投标文件为无效文件。

19.4每份投标文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本需打印并由供应商法定代表人或其授权代表签字，如果正本与副本不符，以正本为准。

四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件装订成册，标明“正本”、“副本”字样后密封。

20.2投标文件外封面、封口按照“招标项目基本内容及要求”的格式进行封装。

20.3加盖投标人公章。

20.4如果投标人没有按照要求密封、标记，采购代理机构对于投标文件的误投、错投以及提前拆封概不负责。

21.投标截止时间

21.1投标人按“招标项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交投标文件。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标文件规定的投标截止时间。

21.2采购代理机构可以延长投标截止时间，在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

22.迟交的投标文件

采购代理机构拒收在规定的投标截止时间之后递交的投标文件。

23.投标文件的修改和撤回

23.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但采购代理机构必须在规定的投标截止时间之前收到书面通知，并签字确认接受，否则无效。

23.2投标人的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

23.3 “撤回”的投标文件将不予开封并原封退回投标人。

23.4在投标截止时间后（即从开标之时起），投标人不得对其投标文件做任何修改。

23.5从投标截止时间至投标有效期期满，投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。投标人之间恶意串通而撤回投标的，除投标保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、开标与评标

24.开标

24.1采购代理机构按“招标项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织投标人和有关方面的代表参加开标仪式。

24.2开标时由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、修改投标文件的通知、投标价格、价格折扣、是否提交了投标保证金，以及开标一览表要求的其它内容。采购代理机构将做开标记录并在开标后要求投标人法定代表人或其授权代表签字确认。

24.3开标时未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

24.4投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

24.4.1在招标文件规定的投标截止时间之后投标的；

24.4.2投标文件未按招标文件规定密封的；

24.4.3未领取招标文件参加投标的；

24.4.4未提交投标保证金的。

25.评标委员会的组成

25.1采购代理机构负责组织评标工作。

25.2与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

25.3评标委员会由有关的技术、经济方面的专家按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序，按照评标方法及评标标准独立履行评标委员会职责。

26.投标文件的初审

26.1资格性检查。评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资质证明、投标保证金等进行审查，审查每个投标人提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效，审查投标保证金的有效性。在评标过程中，评标委员会有权要求投标人提供资质证明材料的原件以供审查，投标人应在评标委员会规定的时限内提供。投标人拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，其投标将被作为无效投标处理。

26.2 符合性检查。对资格性检查合格的投标人递交的投标文件，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，审查投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

26.2.1 实质上响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

26.2.2 重大偏离系指投标人货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购单位的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

26.2.3 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将根据投标人须知第

26.4条的规定，允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其它实质上响应招标文件要求的其它内容。

26.2.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标；

26.2.5 评标委员会审定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容而不寻求外部证据。

26.3 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

26.3.1未按招标文件规定要求签署、盖章的；

26.3.2不具备招标文件中规定资格要求的；

26.3.3投标人法定代表人或其授权代表未按规定到开标现场并签字确认唱标结果的；

26.3.4不符合招标文件规定的实质性要求的；

26.3.5在评审过程中，评标委员会发现投标供应商有下列表现形式之一的，可以认定属于串通投标的行为，具体表现形式如下：

26.3.5.1 两家以上（含两家，下同）投标供应商的投标文件中相同错误在3处以上（含3处）；

26.3.5.2两家以上投标供应商的投标文件中加盖了对方的公章，或者相互装订了标有对方名称的文件材料、资格资信证明文件等；

26.3.5.3两家以上投标供应商的投标文件中相关内容的段落、字句、错别字等相同；

26.3.5.4投标供应商串通投标的其它情形。

26.3.6招标文件规定投标时属于无效投标或者废标的其它情形。

26.4投标文件中的明显的文字和计算错误，按下列原则修正：

26.4.1投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容的对应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

26.4.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

26.4.4按上述原则调整后的价格为评标价，对投标人具有约束力。如果投标人不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，其投标将作为无效投标处理，投标保证金将被没收。

27.投标文件的澄清

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面要求投标人在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

28.评标办法和评标标准

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.1综合评分法

28.1.1是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

28.1.2评标委员会依照评标方法对每个有效投标文件进行打分。计分原则：在计算投标人得分时，采取去掉一个最高分和一个最低分的方法计算投标人的最终得分（得分按四舍五入的方式保留小数点后二位）。

28.2最低评标价法

最低评标价法是以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

29.推荐中标候选供应商名单

29.1采用综合评分法的，按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评标价由低到高顺序排列。得分且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分、评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.2采用最低评标价法的，按评标价由低到高顺序排列。评标价相同的，按技术优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.3评标中遇到的其它问题，由评标委员会集体研究处理。

30. 中标供应商的确定

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐的中标候选供应商的顺序依法确定中标供应商。

31.评标过程的保密性

31.1公开开标之后，直至向中标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其它人透露。

31.2在评标过程中，投标人试图在投标文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向评标委员会、采购单位或采购代理机构施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

六、政府采购合同授予

32.政府采购合同授予标准

除投标人须知第33条规定的情况外，采购单位根据评标委员会提交的评标结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的中标供应商。

33.采购代理机构宣布废标的权利

- 33.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

- 33.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 33.1.2投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 33.1.3因重大变故，采购任务取消的。

- 33.2投标截止时间结束后参加投标人不足3家的，评标期间符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足3家的，均按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第18号）第四十三条规定执行。

34.中标通知书

34.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将在政府采购指定媒体（辽宁省政府采购网、鞍山市政府网、鞍山市财政局网、鞍山市公共资源交易网）上发布中标结果公告，同时发出《中标通知书》。中标通知书对采购单位和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

34.2中标通知书是政府采购合同的组成部分。

35.签订政府采购合同

35.1采购单位应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

35.2采购单位不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 35.3政府采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的10%。

七、其   他

- 36．履约保证金

36.1中标供应商应在与采购单位订立政府采购合同之前或同时按招标文件规定的金额及要求提交履约保证金。

36.2履约保证金可以采取银行保函、银行转账支票、汇票、现金方式提交。

- 36.3履约保证金的有效期到供方提交的货物经采购单位或采购代理机构验收合格交付之日止，不计利息。

37.询问和质疑

- 37.1政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保招标活动的公开、公平和公正。

- 37.2供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位提出质疑。
    37.3采购单位应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
    37.4 采购单位委托采购代理机构采购的，供应商可以向采购代理机构提出询问或者质疑，采购代理机构应当依照政府采购法第五十一条、第五十三条的规定就采购单位委托授权范围内的事项作出答复。

- 37.5质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

38.最高限价

项目投标报价不得超出“项目基本内容及要求” 最高限价的规定，超出最高限价的投标报价均视为不响应招标文件而直接宣布为投标无效。

39.其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

招标文件附件2

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

采购代理机构：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

招标文件附件3

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

按《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

9.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

9.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式六份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标供应商提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

招标文件附件4

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号           ）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

- 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

- 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

- 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）    元。

- 五、付款方式及条件

- 六、交货时间和交货地点

- 七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：       年      月     日