鞍山市政府采购文件

（公开招标）

项目名称：鞍山市水利局农村饮水安全水质检测中心仪器设备采购项目

招标编号：AGJCG2015G054

计划编号：ASZC20151100042

编制单位（章）：

鞍山市公共资源交易中心制

目   录

招标公告

第一章  招标项目基本内容及要求

第二章  投标文件内容及格式

第三章  评标方法

附 件：1.投标人须知

2.自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

3.政府采购合同条款

4.政府采购合同格式

说明:招标文件由正文和附件两部分组成。投标人应当完整地阅读、理解构成本招标文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

招标公告

鞍山市公共资源交易中心受鞍山市水利局委托，对“农村饮水安全水质检测中心仪器招标项目”（招标编号：AGJCG2015G054）进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人参加本次政府采购活动。

一、招标内容

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 数量 | 采购最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | 离子色谱仪(进口) | 1台 | 298500 |
|  | 02 | 气相色谱仪(进口) | 1台 | 420000 |
|  | 03 | 气相色谱仪（进口） | 1台 | 320258 |
|  | 04 | 大肠菌群检测仪（进口） | 1台 | 38000 |
|  | 第1包合计 |  |  | 1076758 |
| 02 | 01 | 气相色谱仪 | 2台 | 299000 |
|  | 02 | 原子吸收分光光度计 | 1套 | 270000 |
|  | 03 | 原子荧光光度计 | 4台 | 580000 |
|  | 04 | 紫外可见分光光度计 | 2台 | 158000 |
|  | 05 | 紫外可见分光光度计 | 2台 | 96000 |
|  | 06 | 程控定量封口机 | 1台 | 90000 |
|  | 07 | 全自动菌落计数分析仪 | 3台 | 114000 |
|  | 08 | 自动数字滴定仪 | 3台 | 108192 |
|  | 09 | 散射浊度仪 | 1台 | 8428 |
|  | 10 | 数字离子计 | 1台 | 6448 |
|  | 11 | 电子天平 | 1台 | 9500 |
|  | 12 | 酸度计 | 2台 | 6838 |
|  | 13 | 超纯水 | 2台 | 60000 |
|  | 14 | 干热灭菌器 | 1台 | 11360 |
|  | 15 | 高锰酸盐滴定法（COD）测定仪 | 1台 | 19975 |
|  | 16 | 水质检测箱（快检箱） | 4套 | 392000 |
|  | 17 | 微生物检验薄膜过滤器 | 1台 | 9000 |
|  | 18 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 3台 | 47520 |
|  | 19 | 色度计 | 1台 | 2100 |
|  | 20 | 电热鼓风干燥箱 | 3台 | 7207 |
|  | 21 | 隔水式培养箱 | 3台 | 14337 |
|  | 22 | 水浴锅 | 2台 | 1512 |
|  | 23 | 马弗炉（箱式电阻炉） | 1台 | 1961 |
|  | 24 | 超声波清洗机 | 2台 | 7196 |
|  | 25 | 高速离心机 | 1台 | 3220 |
|  | 26 | 二氧化氯便携式测定仪 | 2台 | 10360 |
|  | 27 | 通风橱 | 2台 | 17920 |
|  | 28 | 药品保存箱 | 1台 | 5400 |
|  | 29 | 冰箱 | 4台 | 16888 |
|  | 30 | 医用冷藏箱 | 1台 | 10000 |
|  | 31 | 水质采样器 | 4个 | 2640 |
|  | 32 | 水样冷藏箱 | 4个 | 18240 |
|  | 33 | 空调 | 4台 | 12000 |
|  | 34 | 照相机 | 4台 | 33600 |
|  | 35 | 摄像机 | 1台 | 7200 |
|  | 36 | 台式电脑 | 4台 | 14400 |
|  | 37 | 笔记本电脑 | 1台 | 7200 |
|  | 38 | 玻璃器皿 | 1套 | 3600 |
|  | 第2包合计 |  |  | 2483242 |
| 总计 |  |  |  | 3560000 |

招标内容说明：

1.本项目招标内容分为2个合同包，投标人对所投包的采购内容必须全投；

2.每个品目报价均不能超过各品目的采购最高限价，否则其投标无效。

二、合格投标人的资格条件

- 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

- 2.本项目不允许联合体投标；

- 3.应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

- 4.所投产品须为中国现行关境内企业生产或加工的产品（采购进口产品除外）；

- 5.能够提供快速、良好的维修服务；

- 6.本次采购投标人须为鞍山市政府采购供应商库内注册登记的供应商或辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商。

- 三、政府采购供应商入库须知

- 1.参与鞍山市市本级政府采购项目的投标人未进入鞍山市政府采购供应商库的，请详阅鞍山政府采购网站（http://218.25.216.179/）“首页--重要通知”栏目中“关于鞍山市政府采购供应商入库的通知”中相关规定，进行网上注册登记后并将所要求的材料报送到鞍山市财政局政府采购监督管理处。凡已入辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商，均可参加鞍山市市本级政府采购活动。

- 鞍山市政府采购供应商库咨询电话：0412-2219810

- 投标人在递交投标文件时，须提供入库登记证明。（投标人可在办理入库的相应部门官方网站通过查询等功能显示入库状态后网上打印或截屏打印）

- 2．请拟到鞍山市公共资源交易中心参与相应项目交易的投标人在参与交易前，首先进行网上录入（每个参与者只需录入一次），录入网址为：http://www.asggzyjy.cn/
register.jspx。网上录入审核及咨询电话：0412-5555983

四、领取采购文件的时间和方式

即日起登陆鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）、鞍山市公共资源交易网站下载采购文件。

五、资格审查：

本项目投标供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在投标文件中按采购项目文件的规定和要求附上资格证明文件，若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效或中标资格被取消。

六、报名方式：投标人在递交投标文件时现场报名。

七、投标供应商的计算：本项目中投标产品（在《项目要求及报价响应表（二）》中用“▲”标计的产品）多家供应商代理同一品牌同一型号产品投标的，作为一个供应商计算。

八、采购公告发布

本采购公告在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

九、递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点：

- 递交投标文件截止及开标时间：2015年12月10日9:30(北京时间)

- 递交投标文件及开标地点：鞍山市公共资源交易中心222会议室，届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加采购会议。

十、投标文件的送达：投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达开标地点，逾期送达或密封和标注不符合采购项目文件规定的投标文件恕不接受。本次采购不接受邮寄的投标文件。

十一、询问、质疑和投诉的程序及要求：

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人、采购代理机构应当根据实际情况及时答复，但答复的内容不得涉及应当保密以及可能影响公平竞争的事项。

2.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑，质疑由鞍山市公共资源交易中心和采购人共同接收。

3. 供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》提起投诉。质疑、投诉应按照先质疑后投诉的程序进行，未经过质疑的投诉事项，财政部门将不予受理。

4. 经查实，供应商捏造事实或提供虚假材料进行质疑的，采购人、采购代理机构将报告同级财政部门，由同级财政部门予以通报，将其列入不良行为记录名单，并在辽宁政府采购网公告。

十二、采购单位、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购单位：鞍山市水利局

联系人：王海南

联系电话：0412-2529055

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

地        址：辽宁省鞍山市铁西区人民路269-271号（鞍山市铁西区财政局西侧，鞍山市公共资源交易中心大楼）。

项目联系电话：0412-5586805

采购文件咨询电话：0412-5586812

评审结果咨询电话：0412-5586812

合同签订咨询电话：0412-5586810

履约验收咨询电话：0412-5586810

鞍山市公共资源交易中心

二〇一五年十一月十九日

第一章 招标项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 本次招标项目为鞍山市水利局农村饮水安全水质检测中心仪器采购 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合格投标人 的资格条件 | 详见招标公告及招标文件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 领取招标文件 的时间及方式 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 4 | 递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 5 | 现场踏勘或 标前答疑会 | 本项目不组织现场踏勘或标前答疑会。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 样品要求 | 本项目不要求提供投标产品样品 |  |  |  |  |  |
| 7 | 最高限价及 投标保证金 | 包号 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） | 包号 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） |
|  |  | 01 | 107.6758 | 2.15 | 02 | 248.3242 | 4.96 |
|  |  | - 说明： - 1.超过每包各品目最高限价的投标文件为无效投标文件。 2.投标保证金：采购最高限价的2%。 3.收取投标保证金的截止时间及要求:投标供应商应通过转帐方式在递交投标文件截止及开标时间前将投标保证金汇入鞍山市公共资源交易中心银行专户，以鞍山市公共资源交易中心实际到帐为准，投标供应商须在汇款单上标明采购项目编号、投标人的联系电话，如项目分包需注明所投包号。递交投标文件截止及开标时间前投标人须到鞍山市公共资源交易中心财务部凭银行汇款凭证复印件领取投标保证金《收款收据》。 4.为方便供应商及时退还投标保证金，凡参与政府采购项目的供应商在开标当日提供退还投标保证金的收据（按包分别开具）。 5.收取保证金的地点：鞍山市公共资源交易中心二楼服务大厅财务窗口。 6.收款单位：鞍山市公共资源交易中心 7.开 户 行：中国工商银行鞍山市分行建鞍支行 8.银行账号：0704020329264037080 9.投标保证金联系电话：0412-5589021 |  |  |  |  |  |
| 8 | 评标委员会人数 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 投标文件份数 | 正本1份,副本5份。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 评标办法 | 最低评标价法 |  |  |  |  |  |
| 11 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 代理服务费 | 本项目不收取代理服务费。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 质量保证金 | 合同总金额的5%，验收合格后满一年付清。 |  |  |  |  |  |

第二章 投标文件内容及格式

| 项 目 | 项目及审核内容 |  |  |  | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标文件的外封面、封口、封皮及目录 | 投标文件的外封面及封口 |  |  |  | 1 | 1-1 |
|  | 投标文件的封皮 |  |  |  | 2 | 1-2 |
|  | 投标文件的目录 |  |  |  | 3 | 1-3 |
| 资格性 证明材料 | 投标人法人 营业执照副本 | 复印件 |  |  |  | 2-1 |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 |  |  |  | 4 | 2-2 |
|  | 招标公告前六个月内任一个月的依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证 |  |  | 复印件 |  | 2-3 |
|  | 资质及认证要求： |  |  | 详见招标公告 |  | 2-4 |
|  | 项目业绩或者案例要求： |  |  | 不需提供 |  | 2-5 |
|  | 如果投标人不是投标产品的制造厂商（或国内总代理），须具备投标产品制造厂商（或国内总代理）出具的授权书、售后服务承诺书 |  |  | 详见招标公告及招标文件 |  | 2-6 |
|  | 投标产品的品种（包号：02；产品名称：台式电脑、笔记本电脑）属于节能产品政府采购清单中的强制采购产品 |  |  | 需提供最新一期节能产品政府采购清单中投标产品所在页打印件 |  | 2-7 |
|  | 投标产品（包号：01；产品名称：离子色谱仪、气相色谱仪、大肠菌群检测仪；包号：02；产品名称：气相色谱仪、原子吸收分光光度计、原子荧光光度计、紫外可见分光光度计、水质检测箱）的技术资料（产品说明书、产品样本或彩页、技术白皮书、功能测试报告等技术资料之一。） |  |  | 提供复印件 |  | 2-8 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 符合性 证明材料 | 投标函 |  |  |  | 5 | 3-1 |
|  | 开标一览表 |  |  |  | 6 | 3-2 |
|  | 分项价格表 |  |  |  | 7 | 3-3 |
|  | 设备价格明细表 |  |  |  | 8 | 3-4 |
|  | 项目要求及投标响应表 |  |  |  | 9 | 3-5 |
|  | 技术方案：详见招标公告及招标文件 |  |  |  |  | 3-6 |
|  | 制造厂商的法人营业执照副本： |  | 详见招标公告及招标文件 |  |  | 3-7 |
|  | 投标产品（包号及名称： ）的制造厂商资质及认证要求： |  | 详见招标公告及招标文件 |  |  | 3-8 |
|  | 投标产品（包号及名称： ）的资质、认证、许可、入网、检测报告要求： |  | 详见招标公告及招标文件 |  |  | 3-9 |
|  | 其它 |  |  |  |  | 3-10 |
| 其它材料 | 招标文件要求的以及投标人认为需要提供的其它材料 |  |  |  |  | 4-1 |

重要提示：

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件。

2．投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。投标人在装订投标文件时，应严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。

格式1

投标文件外封面、封口格式

封面格式：

| 投标文件（正本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴： | 投标文件（副本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴： |
| --- | --- |
| 开标一览表 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴： |  |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）—— 法定代表人或其授权代表印鉴：

格式2

鞍山市政府采购项目

投  标  文  件

招标项目名称：

招标项目编号：

投标人名称 ：

格式3

投标文件目录

一、资格性证明材料

1.1投标人法人营业执照副本…………………………………………所在页码

1.2法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书………………所在页码

1.3依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证………………………所在页码

……

二、符合性证明材料

2.1投标函………………………………………………………………所在页码

2.2开标一览表…………………………………………………………所在页码

2.3分项价格表…………………………………………………………所在页码

2.4投标产品价格明细表………………………………………………所在页码

2.5项目要求及投标响应表……………………………………………所在页码

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，     共     页，在此加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式4-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号             ）的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

公司名称（加盖公章）：

年　   月  　 日

格式4-2

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加投标的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：         （签字：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：           （签字：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托    受委托人    为本公司的合法代理人，参加你中心组织的招标活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（项目编号             ）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称（加盖公章）：

年     月    日

格式5

投标函

采购代理机构：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的招标项目 招标项目名称（项目编号) 的有关活动，并对此招标项目进行投标。

为此，我方按招标文件规定提供货物及服务的投标报价、投标保证金：

| 包号 | 投标价（人民币 元） |  | 投标保证金 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |  |
| …… |  |  |  |

一、我方同意在招标文件中规定的开标日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反招标文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并已详细审查招标文件，对招标文件我方无任何异疑。我方愿意向你单位提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本招标项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人的；

（3）与采购单位、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

八、我方已阅读并完全理解本招标文件附件二“投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

Email:

投标人名称：（加盖公章）

签署日期：      年      月      日

格式6

开标一览表

投标人名称：                                           单位：万元（人民币）

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 01 | 离子色谱仪 (进口) | 298500 |  |  |  |
|  | 02 | 气相色谱仪 (进口) | 420000 |  |  |  |
|  | 03 | 气相色谱仪 （进口） | 320258 |  |  |  |
|  | 04 | 大肠菌群检测仪（进口） | 38000 |  |  |  |
|  | 第一包投标报价 |  |  |  |  |  |
| 02包 | 01 | 气相色谱仪 | 299000 |  |  |  |
|  | 02 | 原子吸收分光光度计 | 270000 |  |  |  |
|  | 03 | 原子荧光光度计 | 580000 |  |  |  |
|  | 04 | 紫外可见分光光度计 | 158000 |  |  |  |
|  | 05 | 紫外可见分光光度计 | 96000 |  |  |  |
|  | 06 | 程控定量封口机 | 90000 |  |  |  |
|  | 07 | 全自动菌落计数分析仪 | 114000 |  |  |  |
|  | 08 | 自动数字滴定仪 | 108192 |  |  |  |
|  | 09 | 散射浊度仪 | 8428 |  |  |  |
|  | 10 | 数字离子计 | 6448 |  |  |  |
|  | 11 | 电子天平 | 9500 |  |  |  |
|  | 12 | 酸度计 | 6838 |  |  |  |
|  | 13 | 超纯水 | 60000 |  |  |  |
|  | 14 | 干热灭菌器 | 11360 |  |  |  |
|  | 15 | 高锰酸盐滴定法（COD）测定仪 | 19975 |  |  |  |
|  | 16 | 水质检测箱（快检箱） | 392000 |  |  |  |
|  | 17 | 微生物检验薄膜过滤器 | 9000 |  |  |  |
|  | 18 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 47520 |  |  |  |
|  | 19 | 色度计 | 2100 |  |  |  |
|  | 20 | 电热鼓风干燥箱 | 7207 |  |  |  |
|  | 21 | 隔水式培养箱 | 14337 |  |  |  |
|  | 22 | 水浴锅 | 1512 |  |  |  |
|  | 23 | 马弗炉（箱式电阻炉） | 1961 |  |  |  |
|  | 24 | 超声波清洗机 | 7196 |  |  |  |
|  | 25 | 高速离心机 | 3220 |  |  |  |
|  | 26 | 二氧化氯便携式测定仪 | 10360 |  |  |  |
|  | 27 | 通风橱 | 17920 |  |  |  |
|  | 28 | 药品保存箱 | 5400 |  |  |  |
|  | 29 | 冰箱 | 16888 |  |  |  |
|  | 30 | 医用冷藏箱 | 10000 |  |  |  |
|  | 31 | 水质采样器 | 2640 |  |  |  |
|  | 32 | 水样冷藏箱 | 18240 |  |  |  |
|  | 33 | 空调 | 12000 |  |  |  |
|  | 34 | 照相机 | 33600 |  |  |  |
|  | 35 | 摄像机 | 7200 |  |  |  |
|  | 36 | 台式电脑 | 14400 |  |  |  |
|  | 37 | 笔记本电脑 | 7200 |  |  |  |
|  | 38 | 玻璃器皿 | 3600 |  |  |  |
|  | 第二包投标报价 |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计（大写） |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1．投标人对投标报价若有说明应在“开标一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

2．投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

3．对于投标人在“开标一览表”和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

4．开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表”为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5．各包“投标报价”应同格式7 “分项价格表”中“总价金额”相一致。

6．本表除在投标文件中装订外，还须用小信封单独密封、标记，在递交投标文件的同时递交一份，以供唱标之用。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式7

分项价格表

包号：                                                  单位：万元（人民币）

| 分 项 项 目 | 金 额（万元） |
| --- | --- |
| 产 品 价 |  |
| 国内运保费 |  |
| 税 费 |  |
| 其 它 |  |
| 总价金额 |  |

填表说明：

1．“总价金额”应同“投标产品价格明细表”中的“报价合计”相一致。

2.“其它”的内容包括检测等费用，投标人可以根据项目的具体情况填报。

格式8

投标产品价格明细表

包号：                                                  单位：万元（人民币）

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

表中的品目号、产品名称及数量应与“项目要求及投标响应表（二）”的相应内容一致。

格式9

项目要求及投标响应表（一）

| 包号：01包、02包 产品名称：农村饮水安全水质检测中心仪器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） | 投标文件响应内容 | 备注 |
| 1 | ★交货/交付时间：第一包合同签订后（30）日内；第二包合同签订后（10）日内；。 |  |  |
| 2 | ★交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） |  |  |
| 3 | ★付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的80%支付给乙方，半年后支付合同总价款的15%，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 |  |  |
| 4 | ★验收：按相关规定执行。 |  |  |
| 5 | ★质量保证期：不少于（1）年 |  |  |
| 6 | ★保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件：不少于（1）年 |  |  |
| 7 | 售后服务承诺要求：需提供 |  |  |
| 8 | 热线支持：（需提供热线电话） 现场支持：（2）小时内响应；（24）小时内到达 |  |  |
| 9 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： |  |  |
| 10 | 备品备件供应及优惠价格要求： |  |  |
| 11 | 培训人员现场培训（操作、维护等）： |  |  |
| 12 | 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |

项目要求及投标响应表（二）

包号：01包

产品名称: 进口水质分析检测仪器

是否经过审批采购进口产品：是

产品的主要用途、功能以及特点：办公需要

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | ▲离子色谱仪(进口) | 1台 | 一、技术参数 1、泵：化学惰性的非金属PEEK泵头和流路，适合于pH为0～14的水相淋洗液及反相有机溶剂 1.1 流速范围：0.00-5.00mL/min，步进0.01 mL/min 1.2 最大压力：5000 psi（35MPa） 1.3 具有自动漏液检测传感器和报警功能 2、电导检测器：必须与连续自动再生微膜抑制器连接，以降低淋洗液的背景电导，从而提高仪器的信噪比 2.1 类型：微处理-数字信号控制处理器 2.2 检测范围：0-10000μS/cm 2.3 检测分辨率：0.0047nS/cm 2.4 温度稳定性：<0.01℃ 2.5 电导池最大耐压：10 MPa (1500psi) 2.6 池体材料：化学惰性PEEK聚合材料 2.7 池体积：<1μL 3、连续自动电解再生微膜抑制器：利用连续自动电解再生微膜抑制技术以降低淋洗液背景电导，无需外加硫酸，具有高容量、免维护、低背景电导、低噪声和稳定的基线 3.1 阴离子连续自动电解再生微膜抑制器 1 套 4、色谱分析柱：高容量分离柱及相应的保护柱组成，pH 0-14的工作范围，100%兼容反相试剂 4.1高容量阴离子分离柱及保护柱1套，柱交换量至少290μmol/根，一次进样可完成F-,Cl-,Br-,NO3-,NO2-,SO42-,PO43- ,ClO2-,ClO3-,BrO3-等阴离子和甲酸、乙酸、草酸等的分析 5、色谱控制分析工作站：通过高速USB方式和电脑进行数字信号传输，可以通过电脑直接控制仪器的运行，可编制分析方式和顺序，色谱图积分和分析报告产生。使用的操作界面为Windows 7/Vista/XP 6、自动进样器 6.1样品位：50位，可使用5 mL、0.5mL样品瓶 6.2传输体积：0.1-5.0mL，每瓶可进行多次进样 7、计算机系统：i3处理器，2G内存，500G硬盘，19英寸液晶显示屏，A4激光打印机。 二、仪器配置 1、主机(含泵、电导检测器、控制软件)：1套 2、阴离子分析系统（含高容量分离柱、保护柱、阴离子连续自动电解再生微膜抑制器）：1套 3、自动进样器：1套 4、计算机、打印机：1套 5、备件和消耗品：淋洗液过滤头10个；1ml进样针10个；定量管2ml；淋洗液瓶1个；电源线3根；5ml样品瓶100个；水系过滤器2000个。 投标人投标现场需提供产品制造厂家授权书原件及售后服务承诺书原件。 |  |  |  |  |
| 02 | ▲气相色谱仪(进口) | 1台 | 一、技术参数 1、 主机 1.1 采用互动式彩色图形化触摸屏幕控制界面的气相色谱仪，通过触摸式屏幕可以非常容易地建立GC分离方法。屏幕可以图形化显示包括：进样器，柱箱，检测器温度控制部分，各部载气控制及阀门控制等，彩色屏幕可以实时显示双通道样品分离的色谱图信号。 1.2 进样口设置：2个，钛惰性化处理，PSSI降温从450到50不超过3.5分钟 1.3 检测器设置：2个 1.4 加热区（包括柱箱）：5个 1.5 操作温度范围：室温到450℃ 1.6 最高柱箱温度：450℃ 2、 进样系统带电子流量控制毛细管分流/不分流进样口，进样口参数设定包括压力、流量、线速度和分流比 3、 检测器 3.1 电子捕获检测器（ECD） （1）工作温度：100℃～450℃ （2）保护温度：470℃软件保护 （3）离子源：15mCi63 Ni （4）最低检出限＜5×10-14全氯乙烯 （5）线性范围＞104 3.2 氢火焰离子化检测器（FID） （1）工作温度：100℃～450℃ （2）最低检出限＜3×10-12 gC/sec壬烷 （3）信噪比：2∶1 （4）线性范围＞106 3.3 工作站软件 可存储原始文件、方法文件、结果文件，满足ISO9001质量认证体系。具有完整的IQ/OQ认证和服务，电子签名、电子登录、综合审计跟踪记录，符合21 CFR Part 11的法规和GLP/ GMP的要求。 3.4 顶空进样器 （1）顶空进样器可与各种型号的气相色谱仪联用，采用压力平衡进样技术以保证得到窄的色谱峰形。可以提供更高的检测灵敏度和确保分析结果的重现性和准确性。水中乙醇的测定RSD≤1.5%（N=10） （2）采用图形化设计的触摸式彩屏控制界面，整个仪器的工作流程和运行所需的全部参数，包括分析方法的编辑，储存，调用等操作都可同一彩屏控制界面设定，而且可实时显示设定值和真实值。可存贮10个方法 （3）压力平衡进样技术，使用全封闭传输系统，顶空样品在毛细管线中无扩散；顶空样品在进样过程中无载气稀释. 两种进样量控制模式：时间控制进样量和体积设定进样量操作方式：常规，自动连续重叠模式和多次顶空提取。 （4）瓶位：16位，可方便升级。 （5）样品加热温度范围：35～210℃ 增量：1℃ （6）传输线温度范围：35～210 ℃ 增量1℃ （7）气路控制：电子气路控制（PPC) （8）必备附件、零配件：包括可满足运行二年的进样瓶盖、压力瓶等零配件 3.5 气相色谱仪与顶空进样器需原装配套 4、氢气发生器 4.1 氢气纯度：99.999% 4.2氢气流量：0-300ml/min 4.3 输出压力：0-0.4Mpa 5、全自动空气源 5.1. 输出流量：0-2000ml/min（0.4MPa状态下） 5.2. 输出压力：0-0.4MPa 6、计算机系统：i3处理器，2G内存，500G硬盘，19英寸液晶显示屏，A4激光打印机。 二、仪器配置 1、主机(含主机、FID检测器、ECD检测器、两个进样口，控制软件)：1套 2、与主机配套全自动顶空进样器：1套 3、原装进口色谱柱：1根 4、计算机、打印机：1套 5、氢气发生器：1台 6、全自动空气源：1台 7、氮气钢瓶：1套 8、气相色谱仪和顶空进样器保证2年使用消耗品包 9、氧、烃、水过滤装置各一个 投标人投标现场需提供产品制造厂家授权书原件及售后服务承诺书原件。 |  |  |  |  |
| 03 | ▲气相色谱仪（进口） | 1台 | 一、技术参数 1、 主机 1.1 采用互动式彩色图形化触摸屏幕控制界面的气相色谱仪，通过触摸式屏幕可以非常容易地建立GC分离方法。屏幕可以图形化显示包括：进样器，柱箱，检测器温度控制部分，各部载气控制及阀门控制等，彩色屏幕可以实时显示双通道样品分离的色谱图信号。 1.2 进样口设置：2个，钛惰性化处理，PSSI降温从450到50不超过3.5分钟 1.3 检测器设置 2个 1.4 加热区（包括柱箱） 5个 1.5 操作温度范围 室温到450℃ 1.6 最高柱箱温度 450℃ 2、 进样系统带电子流量控制毛细管分流/不分流进样口，进样口参数设定包括压力、流量、线速度和分流比 3、 检测器 3.1 电子捕获检测器（ECD） （1）工作温度：100℃～450℃ （2）保护温度：470℃软件保护 （3）离子源：15mCi63 Ni （4）最低检出限＜5×10-14全氯乙烯 （5）线性范围＞10Combin 3.2 氢火焰离子化检测器（FID） （1）工作温度：100℃～450℃ （2）最低检出限＜3×10-12 gC/sec壬烷 （3）信噪比：2∶1 （4）线性范围＞106 3.3 工作站软件 可存储原始文件、方法文件、结果文件。具有完整的IQ/OQ认证和服务，电子签名、电子登录、综合审计跟踪记录，符合21 CFR Part 11的法规和GLP/ GMP的要求。 3.4 顶空进样器 ( 1 ) 顶空瓶加热范围：室温以上5℃～185℃，以增量1℃任设； ( 2 )进样阀及定量环管加热范围：室温以上5℃～185℃，以增量1℃任设； ( 3 )样品传输管路加热范围：室温以上5℃～185℃，以增量1℃任设； ( 4 )进样阀定量管体积：1mL （可选配0.5mL、 3mL）； ( 5 )顶空瓶规格：20 mL（可选配10 mL）； ( 6 )加热瓶工位：9位 ( 7 )进样结果RSD≤1.5%（0.02%乙醇水溶液,N=5） ( 8 )同步启动色谱数据处理工作站通讯接口 4、氢气发生器 4.1 氢气纯度：99.999% 4.2氢气流量：0-300ml/min 4.3 输出压力：0-0.4Mpa 5、全自动空气源 5.1. 输出流量：0-2000ml/min（0.4MPa状态下） 5.2. 输出压力：0-0.4MPa 6、计算机系统：i3处理器，2G内存，500G硬盘，19英寸液晶显示屏，A4激光打印机。 二、仪器配置 1、主机(含主机、FID检测器、ECD检测器、两个进样口、控制软件)：1套 2、半自动顶空进样器：1套 3、原装进口色谱柱：1根 4、计算机、打印机：1套 5、氢气发生器：1台 6、全自动空气源：1台 7、氮气钢瓶：1套 8、气相色谱仪和顶空进样器保证2年使用消耗品 9、氧、烃、水过滤装置各一个 投标人投标现场需提供产品制造厂家授权书原件及售后服务承诺书原件。 |  |  |  |  |
| 04 | ▲大肠菌群检测仪（进口） | 1台 | 一、技术参数 1、ATP检测精度： 1X10-16mol ATP， 精确至1个RLU，检测范围0-9999RLUs。 2、细菌总数、大肠菌群、大肠杆菌等微生物检测范围：1-106cfu。 3、可对细菌总数、大肠菌群、大肠杆菌、肠杆菌科等指标菌进行定量或定性检测；检测时间：6-8小时。 4、合格样本相对标准偏差（RSD）小于6%，污染样本RSD小于2%。 5、阴性对照的本底值：0-1RLU。 6、 结果可储存≥2000个记录。 7、内置功能菜单，可设定：200个用户ID、100个检测方案、5001检测程序组、临界值、快速查看统计结果、自动判断结果、自动统计合格率等。 8、内置自校光源，开机15秒自动校准。 9、检测舱可移动、可更换。 10、可检测多种项目：表面、液体中ATP含量（总ATP和非微生物来源 ATP）；水、食品饮料等。 11、配有USB接口，可将结果上传至PC。 13、液态稳定检测拭子出厂保质期长达12个月,可室温保存4-6周。 14、配套SureTrend数据分析软件，数据可按Excel表格导出。 二、仪器配置 1、主机：1台 2、便携式电子恒温孵育器(可车载)：1套 3、数据分析软件：1套 4、一体化ATP水样检测拭子：50支 5、大肠菌群增菌拭子：25支 6、大肠菌群检测拭子：25支 投标人投标现场需提供以下证明材料： 1、提供大肠菌群及大肠杆菌检测拭子的AOAC认证书复印件加盖投标人公章； 2、提供产品制造厂家或国内总代理授权书原件及售后服务承诺书原件。 |  |  |  |  |

包号：02包

产品名称: 水质分析检测仪器

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：办公需要

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | ▲气相色谱仪 | 2台 | 一、技术参数 1功能特点： 1.1 采用大屏幕液晶显示，人性化的操作界面设计，显示直观、操作简洁，中英文相互切换，满足不同客户需求； 1.2 通过键盘、反控工作站设定，可同时对六个模块进行温度控制，完美实现对各模块的温度精确控制,可对分析过程中实施全程反控； 1.3 实时文字直观反馈仪器故障信息，方便用户故障检索。 2 主机 2.1 温控区：6路独立控温； 2.2 检测器：可最多选配3个检测器（FID、TCD、FPD、ECD、NPD）； 2.3 支持进样装置：可选配进样阀、顶空进样器、热解析进样器、自动进样器； 2.4 具有流量压力显示系统，在线监控系统流量及压力 3 柱箱 3.1 柱箱温度控制：室温上8℃～399℃ (以0.1℃增量任设)； 3.2 温度波动：≤±0.1℃（环境温度变化10℃或电源电压变化10％）， 温度梯度：±1％（温度范围100℃～350℃）； 3.3 程序升温：8阶； 3.4 升温速率：0.1～40℃/min（以0.1℃增量任设）； 4 进样系统 4.1 最高使用温度：400℃； 4.2 进样口数量：最多可配3个； 4.3 进样模式：填充进样、分流毛细进样、分流/不分流毛细进样。 5 检测系统 5.1 氢火焰检测器（FID）： 最高使用温度：400℃； 最小检测限：≤5 x 10-12g/s（正十六烷） 基线噪音：≤2 x 10-14 A，基线漂移：≤5 x 10-13 A/30 min(仪器稳定2小时后)； 线性动态范围：≥107 具有电子点火功能。 5.2 电子捕获检测器(ECD)： 最高使用温度：350℃； 最小检测限：≤1×10-13g/ml（γ-666）； 基线噪音：≤20 uV，基线漂移：≤50 uV/30min(仪器稳定2小时后)； 线性动态范围：≥104； 6 工作站/数据处理软件 6.1 输出信号范围：-1500～+1500mV； 6.2 最高采样频率：60点/秒； 6.3 采集灵敏度：0.025μV/s； 6.4 采集精度：0.05%； 6.5 在线反控：实时控制及控制各模块的温度，并可随时调出温度控制曲线，包括柱箱、进样口、检测器及辅助加热模块，提高条件摸索效率； 6.6 支持在线分析预览，使得谱图未采集完毕，可提前知道关键组分的含量信息。 6.7 支持模拟进样，提高工作站的培训效率。 6.8 支持峰锁定功能，减少那些不参与计算的干扰峰对主要组分的谱线或数据干扰，从而使得谱图报告更美观，数据更清晰。 7 半自动顶空进样器 7.1顶空瓶规格：20ml 7.2样品加热位：9位 定量环规格：1ml 7.3顶空瓶加热范围：40℃～180℃，以增量1℃任设 7.4进样阀定量环加热范围：40℃～180℃，以增量1℃任设 7.5样品传输线加热范围：40℃～180℃，以增量1℃任设 进样峰面积相对标准偏差RSD≤1.5% (样品为0.02%乙醇水溶液，N=5) 7.6启动色谱仪及数据处理工作站双通道接口 二、仪器配置 1、气相色谱仪主机 1台 2、双填充柱进样系统 1套 3、毛细管进样系统 1套 4、双氢火焰（双FID）检测器 1套 5、电子捕获（ECD）检测器 1套 6、反控色谱工作站 1套 7、半自动顶空进样器 1台 8、氮气钢瓶（含减压阀） 1瓶 9、氢气发生器 1台 10、空气发生器 1台 11、色谱柱 1根 12、脱氧管 1根 13、电脑 1台 14、打印机 1台 15、三氯甲烷、四氯化碳标准品 1套 投标人投标现场需提供产品制造厂家授权书原件及售后服务承诺书原件。 |  |  |  |  |
| 02 | ▲原子吸收分光光度计 | 1套 | 1、.分光系统 1.1波长范围190nm～900nm 1.2 光谱带宽：0.1nm，0.2 nm，0.4 nm，1.0 nm，2.0 nm自动转换光谱带宽 1.3 波长重复性：≤0.05nm 1.4 采用八只灯的旋转灯架，自动选择各灯位置，可同时点亮两只灯。 2、火焰分析 2.1 特征浓度：Cu≤0.02μg/mL/1% 2.2 检出限：Cu＜0.004μg/mL 2.3可选择两种或三种化学火焰（空气-乙炔，空气-液化石油气，笑气-乙炔），以满足不同元素分析的需求 3、石墨炉分析 3.1 检出限：Cd≤0.4×10-12 g 3.2 精密度：Cu＜2%，Cd＜2% 3.3 加热方式：横向石墨炉加热方式 4、数据处理 4.1 测量方式：火焰法，火焰发射法，石墨炉法 4.2 信息存储方式：参数打印，数据结果打印，图形打印 5、一体化自动进样器 5.1 火焰法自动进样器与石墨炉法自动进样器为一体机，方便使用 5.2 注射器容积：500uL 5.3 清洗瓶容积：800ml 5.4 样品盘杯位数： （1）石墨炉76杯位，可以盛放：10个标样杯（1.5ml）；60个样品杯（1.5ml）；6个改进剂杯（12ml）；进样范围：5uL~300uL； （2）火焰38孔样品位，可以盛放：32个样品杯（6ml）；6个标样杯（12ml）； 6、自动控温循环冷却水系统 6.1制冷能力: 2000 W 6.2控温范围: 0-50℃ 6.3水箱有效容积: 32 L 7、先进可靠的安全保护系统: 7.1燃烧器类型自动识别 7.2火焰监视器实时监控 二、仪器配置 1. 主机：1台 2. 火焰石墨炉一体化自动进样器：1台 3、空气压缩机：1台 4. 自动控温循环冷却水系统：1台 5. 控制软件：1套 6. 平台石墨管：20只 7. 元素灯：8只 8. 空气压缩机：1台 9. 品牌计算机：1台 10. 品牌打印机：1台 投标人投标现场需提供产品制造厂家授权书原件及售后服务承诺书原件。 |  |  |  |  |
| 03 | ▲原子荧光光度计 | 4台 | 一、技术参数 1、检出限：≤0.01ng/mL（砷、锑、铋），≤0.001ng/mL（汞）； 2、相对标准偏差（RSD)：≤1.0%（砷、锑、铋、汞）； 3、光学系统：双光束； 4、检测器：光电倍增管R7154； 5、测试通道：双通道 6、一体化免调元素灯，具有自动识别，带电插拔等功能，即插即用 7、通讯接口：RS232,CAN,USB 二、仪器配置 1、主机：1台 2、操作软件：1套 3、注射泵与蠕动泵联用的内置式断续流动进样装置：1套 4、自动进样器：1套 5、空心阴极灯 （砷，汞，锑）：各1支 6、电脑：1台 7、打印机：1台 投标人投标现场需提供产品制造厂家授权书原件及售后服务承诺书原件。 |  |  |  |  |
| 04 | ▲紫外可见分光光度计 | 2台 | 一、技术参数 1、波长范围：190nm---900nm 2、波长准确度：±0.3nm 3、波长重复性：≤0.2nm 4、光谱带宽：0.1nm----5nm可调 5、杂散光：≤0.01%T（Nal 220nm)；≤0.05%T（NaNO2360nm)； 6、多样品检测：自动五联池、自动八联池比色皿池架 7、采用USB通讯接口 二、仪器配置 1、主机：1台 2、操作软件：1套 3、自动八联池架：1套 4、长样池架：1套 5、石英比色皿10mm：3对 6、氘灯：1支 7、电脑：1台 8、打印机：1台 投标人投标现场需提供产品制造厂家授权书原件及售后服务承诺书原件。 |  |  |  |  |
| 05 | ▲紫外可见分光光度计 | 2台 | 一、技术参数 1、波长范围：190~1100nm 2、波长准确度：±0.3nm 3、波长重复性：≤0.2nm 4、光谱带宽：0.5nm,1.0nm,2.0nm,5.0nm四档可调 5、杂散光：<0.2%T(220,340nm) 二、仪器配置 1、主机：1台 2、操作软件：1套 3、自动五联池架：1套 4、石英比色皿10mm：3对 5、氘灯：1支 6、电脑：1台 7、打印机：1台 投标人投标现场需提供产品制造厂家授权书原件及售后服务承诺书原件。 |  |  |  |  |
| 06 | ▲程控定量封口机 | 1台 | 一、技术参数 1、程控定量封口机 1.1 加热温度恒定：200±10℃ 1.2 外罩温度：小于40℃ 1.3 含51孔及97孔定量盘胶垫 1.4 操作时间小于15秒/样品 1.5 预热时间小于15分钟 1.6 可连续检测40,000个样品 2、定量盘 2.1 无菌包装 2.2 通过GB5750-2006《生活饮用水标准检验方法》 二、仪器配置 1、程控定量封口机（带51孔及97孔定量盘橡胶托垫）：1台 2、51孔定量盘, 可检测200个/100毫升水：1盒(100个） 3、97孔定量盘, 可检测2419个/100毫升水：1盒(100个） 4、取样瓶120毫升带100毫升刻度, 含硫代硫酸钠：1盒(100个） 5、菌落总数定量培养盘及培养基：1盒(200个） 投标人投标现场需提供产品制造厂家授权书原件及售后服务承诺书原件。 |  |  |  |  |
| 07 | ▲全自动菌落计数分析仪 | 3台 | 一、技术参数 1、照明系统 1.1 光源 （1）可见光：高亮三色LED结构光 1.2光路与照明控制 （1）全封闭暗箱：消除环境杂散光干扰 （2）上光源：场景式360°柔性无影光照明 （3）下光源：晶锐悬浮式暗视野照明 （4）上光、下光、双光，自由切换,光强可调 2、菌落分析模块 2.1 基本菌落计数功能 （1）平皿类型：倾注、涂布、膜滤 （2）一键智能计数（6模式）：较大菌落、微小菌落、灰白菌落、蔓延菌落、特定菌落、多色混杂菌 （3）全皿菌落统计：菌落总数统计，并按25档尺寸分类显示 （4）区域选择统计：可选择圆形、矩形、任意圈定区域进行统计 2.2 高级菌落统计功能 （1）动态调节统计: 可对统计结果进行动态调节修正，快速获取最佳统计效果。 （2）偏差预估统计: 适用于菌落颜色多且复杂的情况。 （3）杂菌、杂质剔除：根据形态、尺寸、颜色的区别，进行自动杂菌、杂质剔除 二、仪器配置 1、主机：1台 2、菌落分析软件：1套 3、电脑：1台 投标人投标现场需提供产品制造厂家授权书原件及售后服务承诺书原件。 |  |  |  |  |
| 08 | 自动数字滴定仪 | 3台 | 一、技术参数 1、电位模块： 1.1 测量范围：（-1999.0～1999.0）mV，（0.00～14.00)pH 1.2分辨率：0.1mV，0.01pH 1.3基本误差：±0.03%FS， ±0.01pH±1个字 2、容量滴定模块 2.1滴定分析重复性：0.2% 2.2滴定容量允许误差：10ml滴定管：±0.025ml；20ml滴定管：±0.035ml 2.3滴定管分辨率：10ml滴定管：1/10000；20ml滴定管：2/10000 2.4补液速度：(50±10)s（滴定管满度时） 3、触摸式大屏幕LCD模块，全中文操作界面，简单易懂。 4、计算机软件控制模块，可在计算机虚拟滴定仪器操作界面上进行各种滴定分析，实现远程控制。 5、稳定性：(±0.3mV±1个字)/3h 二、仪器配置 1、容量滴定单元和电位测量单元：1套 2、控制单元：1套 3、pH复合电极：1支 4、参比电极：1支 5、铂电极：1支 6、银电极：1支 7、参比电极：1支 8、pH玻璃电极：1支 9、温度电极：1支 10、通讯软件：1盘 11、辅助附件：1套 |  |  |  |  |
| 09 | 散射浊度仪 | 1台 | 一、技术参数 1、测定原理：90°散射光 2、测量范围：（0～20.00）NTU，（20.0～200.0）NTU，（200～2000）NTU（量程自动切换） 3、分辨率分别为：0.01 NTU，0.1 NTU，1 NTU 4、示值误差：±6％ 5、重 复 性：≤0.5% 6、零点漂移：≤±0.4%FS 二、仪器配置 1、主机：1台 2、说明书：1本 |  |  |  |  |
| 10 | 数字离子计 | 1台 | 一、技术参数 1、仪器级别：0.001级 2、测量参数：Ph/pX值、离子浓度值、mV（ORP）、温度值 3、pX测量范围：（-2.000～20.000）pX 4、mV测量范围：（-1999.9～1999.9）mV 5、离子浓度测量范围：(0～19990),多种单位自动切换ug/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L 6、温度测量范围：（-5.0～105.0）℃ 7、pX分辨率：0.001 pX 8、mV分辨率：0.1mV 9、浓度分辨率：四位有效数字(科学计数法标示) 10、温度分辨率：0.1℃ 11、pX基本误差：±0.002ph/pX 12、mV基本误差：±0.03%FS 13、离子浓度基本误差：±0.5% 14、温度基本误差：±0.2℃ 二、仪器配置 1、离子计主机：1台 2、参比电极：1支 3、氟电极：1支 4、温度电极：1支 5、搅拌器：1台 6、数据采集软件：1套 7、辅助资料：1套 |  |  |  |  |
| 11 | 电子天平 | 1台 | 1、最大称量值：220g 2、可读性：0.1mg 3、重复性：0.1 mg 4、线性：0.2mg 5、稳定时间：3S 6、秤盘尺寸：ϕ80mm 7、前置水平调节脚和水平指示器，方便观察和调节水平，时刻确保水平状态 8、动态图形显示(SmartTrac)，直接显示天平已使用的称量范围 9、1/10d可读性缩位快速切换功能，快速获得稳定称量结果； 10、动态温度补偿，实时修正环境温度波动对称量结果的影响； 11、称量值检索功能，自动存储最近一次的称量结果，方便查看； 12、内置时间和日期，符合GxP规范的称量结果打印输出； 13、PC-Direct功能可将称量结果直接传输至Excel等开放式应用程序，传输过程自动开始无需其它辅助软件； |  |  |  |  |
| 12 | 酸度计 | 2台 | 1、测量范围： pH0.00...14.00 2、mV：-1999...1999 mV 3、温度：0 °C...100 °C 4、分辨率：pH0.01 pH 5、mV：1 mV 6、温度：0.1°C 7、精度： pH± 0.01 pH 8、mV：± 1 mV 9、温度：± 0.5 °C 10、校准：3点，4组预定义缓冲液组 11、仪器完全符合GLP要求 12、自动校正、自动识别缓冲液,自动终点锁定, 自动温度补偿，电极状态显示，随时提醒电极使用情况。 13、带三合一复合PH电极。 14、终点模式：自动，手动选择. |  |  |  |  |
| 13 | 超纯水 | 2台 | 一、技术参数 1、 进水要求： 城市自来水，温度：5--40°C ，压力0.1-0.5Mpa, 电导值<1500 us/cm 2、 产水方式： 二个出水口，分别产：纯水（三级水），超纯水 3、水质显示： 纯水/DI水 ： 0.0-200.0us/cm 超纯水：大于18.2 MΩ.cm 显示器：16*4字符，背景灯LCD数字显示 4、产水量: ≥30L/hr 5、纯水产水电导率：≤5 us/cm 符合GB6682-92国家实验室三级用水标准 6、DI水产水电导率：≥1 MΩ.cm 符合GB6682-92国家实验室二级用水标准 7、超纯水产水电导率：18.2 MΩ.cm 符合GB6682-92国家实验室一级用水标准 8、总有机炭（ppb）:5-10 9、细菌（cfu/ml）：<1 10、金属阳离子含量（ppb）：Fe<0.005,Cu<0.005, AI<0.005,Ni<0.005,Zn<0.02,Cr<0.005,Na<0.01，K<0.02 11、金属阴离子含量（ppb）：CIˉ<0.01, NO2ˉ<0.02, NO3ˉ<0.02, SO4²ˉ<0.01 12、采用双级反渗透的除盐工艺 二、仪器配置 1、主机：1 台 2、预处理包（PT包）：1套 3、RO包（纯水包）：1套 4、预纯化包（DI包）：1套 5、超纯水包(UP包)：1套 6、PP滤芯：30根 |  |  |  |  |
| 14 | 干热灭菌器 | 1台 | 1、灭菌室尺寸（cm）：不小于 长50×宽25×高30 2、操作面积（cm）：不小于 长120×宽110×高110 3、功率：时/≥4KW 4、消毒室材质：304防腐型不锈钢 5、灭菌时温度：140℃、180℃、210℃ 6、消毒模式：三种模式可调 7、消毒时间：140℃/30min、b：180℃/10min、c：210℃/5min 8、全自动控制系统：智能化程序，微处理器控制管理，液晶屏幕中文显示，自动监测工作周期一键式启动至结束，自动散热，可连续使用 9、显示状态：显示温度、灭菌时间、冷却处理时间 10、温度传感器：内置温度传感器自动检测腔内温度，确保腔内温度保持在140℃ ±5℃、180℃ ±5℃、210℃ ±5℃的精确范围之内。 11、冷却系统：采用高速离心风机 12、加热系统：采用低耗能红外线加热管，加热速率快捷均匀 13、安全性能：设有超高温（设置温度+10℃）报警、异常故障自检诊断，并在5秒内自动解除工作，切断加热电源，确保灭菌安全 |  |  |  |  |
| 15 | 高锰酸盐滴定法（COD）测定仪 | 1台 | 1.采用可充电锂电池供电、具有电量自检功能 2.量程：0.05～5mg/L 3.分辨率：0.01mL 4.重复性：≤0.02mL 5.滴速可调；具有快速和慢速两档，可自由手动切换 6.屏幕显示：，LCD液晶显示屏，可直接显示滴定结果 7.采用专业级铂金硫化硅胶泵管，精确度高，使用寿命长 |  |  |  |  |
| 16 | ▲水质检测箱（快检箱） | 4套 | 一、技术参数 1.便携式水质综合检测箱配置： 多参数水质分析仪一台、浊度仪一台、便携式微生物组件一套、滴定分析仪一台、pH计、电导率仪一台、便携式砷检测套件、专业水质数据管理软件一套，品牌电脑及相应耗材及配套试剂等 2.测试项目： 酸度/pH、色度、浊度、游离余氯、总氯、化合性余氯、二氧化氯、二氧化氯/亚氯酸盐、臭氧（DPD法）、臭氧（靛蓝法）、耗氧量、氨氮（纳氏试剂法）、电导率、氨氮（水杨酸法）、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氟化物、氯化物、总硬度（高量程）、镁硬度（高量程）、钙硬度（高量程）、硫酸盐、总碱度、六价铬、总铬、挥发酚、铁、锰（甲醛肟法）、锰（高碘酸钾法）、铝、有效氯（高量程）、有效氯（低量程）、总硬度（低量程）、镁硬度（低量程）、钙硬度（低量程）、溶解性总固体、溶解氧、镍、铜、氰化物、硅酸盐、硫化物、总磷、磷酸盐、锌、CODCr(低量程)、CODCr(高量程)、活性氧、氰尿酸、碘、溴、钛、铅、钡、联氨、钼、钼酸盐、过氧化氢、亚硫酸盐、甲醛、镉、三价铬、铍、银、钴、钾、尿素、菌落总数、总大肠菌群等不少于67项指标 3．仪器配置方式： 采用组合式配置，核心检测仪器置于同一配套硬质便携箱内，便携式可携带至现场，配套水质数据中心管理软件 4．微生物检测组件： 4.1 技术参数： 4.2. 可检测项目：菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等 4.3. 便携式数控恒温培养箱：控温范围5-50℃，控温精度±0.5℃； 4.4. 可同时放置多种不同形式的预制式微生物培养皿，支持9cm透明培养皿，便于直接观察微生物； 4.5. 完全国标法无菌配置，采用预先灭菌的无菌培养基、无菌采样袋、无菌培养皿、无菌吸管，即开即用省去繁琐灭菌操作过程 5.多参数水质分析仪 5.1 测试项目：余氯、二氧化氯、总氯、浊度、pH、铁、锰、亚氯酸盐、氨氮、氯化物、亚硝酸盐、硝酸盐、六价铬、硫化物、铝、有效氯、硫酸盐、氟化物、臭氧、氰化物、色度、甲醛、等不少于65项指标 5.2 检测波长：380nm、420nm、520nm、470nm、600nm、白光灯；自动切换波长 5.3.吸光度测量线性：≤3% 5.4.光学结构：采用90°散射法检测浊度，检测精度0.01NTU，满足饮用水检测需求； 5.5.数据储存：1000组 5.6.便携式，双供电模式，采用4节AA碱性干电池或USB供电 6.浊度仪： 6.1.检测项目：浊度 6.2.便携式，采用4节AA电池并支持USB电源供电 6.3.光学结构：散射（90°）与透射光结合 6.4.检测范围：0～1000NTU 6.5.分辨率： 0.01NTU（0－9.99NTU） 0.1NTU（10－99.9NTU） 1NTU（100－1000NTU） 6.6.示值误差：5% 6.7.数据储存：不少于1000组 7.pH/电导率计 7.1.电导率仪：0.00～19.99ms 7.2.TDS:0～20g/L 7.4. pH计：-1.00～15.00 8.滴定分析仪： 8.1.测试项目：耗氧量、总硬度等滴定法项目测试 8.2.测试方法：符合GB/T 5750-2006标准检测方法 8.3.重复性：≤0.02mL 8.4.滴速可调：具有快滴、慢滴，滴速可调，可自由切换，直接实时显示滴定体积 9.便携式砷检测箱 9.1.检测项目：砷 9.2.检测方法：GB/T5750.6-2006 砷斑法 9.3.检测范围：0.01～0.09mg/L 10.水质数据管理中心软件： 10.1.系统端： 10.1.1.对客户端数据具有数据审核及退回功能； 10.1.2.可对客户端任务执行状态实时跟踪，支持短信通知提醒功能； 10.1.3.检测结果多种汇总统计显示功能； 10.1.4.检测数据日、月、年报表自动生成及导出功能； 10.1.5.品牌电脑2台，系统端、客户端各一台 10.2.客户端： 10.2.1.生活饮用水106项、水源水97项指标及相应标准限制，并支持扩展 10.2.2.多种形式数据汇总统计功能 10.2.3.唯一客户端数据签名，图章等信息，采用windowsActiveX控件生成验证信息 二、仪器配置 1、主机多参数水质分析仪：1台 2、浊度仪：1台 3、便携式微生物组件：1套 4、滴定分析仪：1台 5、pH计：1台 6、电导率仪：1台 7、便携式砷检测箱：1个 8、专业水质数据管理软件：1套 9、品牌电脑：2台 10、农村饮水检测项目配套试剂：1套 投标人投标现场需提供产品制造厂家授权书原件及售后服务承诺书原件。 |  |  |  |  |
| 17 | 微生物检验薄膜过滤器 | 1台 | 1、全316L不锈钢制作 2、三联过滤系统支架 1个 3、不锈钢燃烧架：1个 4、不锈钢滤杯及杯盖：不少于3套 5、滤杯容量：250ml 6、适配滤膜直径：47mm 7、真空泵参数 7.1 速率：3L/min（液体）、6L/min（气体） 7.2 极限真空度(mbar)：500 8、无菌微孔滤膜（水系）47mm*0.45um*200张 9、火焰灭菌喷枪（可充式丁烷气）：1个 |  |  |  |  |
| 18 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 3台 | 1、容积：不小于75L 2、最高工作/设计温度：不小于135℃/138℃ 3、最高工作/设计压力：0.22MPa/0.25MPa 4、定时范围（分钟）：0-120 5、内腔尺寸(mm)：不小于Ф400×570 6、提篮尺寸(mm)：不少于Ф360×280×2个 7、手轮式快开门安全连锁装置结构 8、外壳、筒体、网篮均采用SUS304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀 |  |  |  |  |
| 19 | 色度计 | 1台 | 1、测量范围：0～50度（ Hazen、Pt-Co、PCU、毫克铂/ 升） 2、最小示值：1度 3、示值误差：±5% |  |  |  |  |
| 20 | 电热鼓风干燥箱 | 3台 | 1、工作室尺寸:不小于450mm×350mm×450mm 2、控温范围:室温﹢10～250℃ 3、温度波动度:±1℃ 4、加热功率：1.6KW 5、外壳采用冷轧钢板，表面经喷涂工艺处理。内胆为不锈钢板加工成形，并经防腐工艺处理。智能式控温仪表。箱门中间装有双层钢化玻璃观察窗 |  |  |  |  |
| 21 | 隔水式培养箱 | 3台 | 1、加热方式：水套加热+双风道强制对流 2、工作室尺寸:不小于450mm×450mm×550mm 3、控温范围:RT+5～65℃ 4、温度波动度:±0.5℃ 5、定时范围：0-99.9h 6、标配2片载物隔板。 7、产品外壳采用冷轧钢板，表面耐药品性涂装。内胆为不锈钢板加工成形。智能式控温系统。具有定时运行，超温报警，偏差修正功能。 |  |  |  |  |
| 22 | 水浴锅 | 2台 | 1、双列六孔； 2、工作室尺寸：不小于480mm×325mm×120mm (材质：不锈钢板) 3、控温范围：室温﹢5～100℃ 4、温度波动度：±0.5℃ 5、加热功率：1.5KW 6、外壳采用冷轧钢板，表面经喷涂工艺处理。不锈钢工作室及上盖，智能式PID控温仪表。 |  |  |  |  |
| 23 | 马弗炉（箱式电阻炉） | 1台 | 1、炉膛尺寸：不小于200mm×300mm×120mm 2、额定温度：1000℃ 3、额定功率：4KW 4、定时范围：0-9999分钟 5、温度波动度：±5﹪℃ 6、空炉升温时：≤70分钟 7、外壳采用冷轧钢板，表面经喷涂工艺处理。智能式控温仪表。具有控温定值定时运行功能，温度过升报警功能，温度偏差修正功能。 |  |  |  |  |
| 24 | 超声波清洗机 | 2台 | 1、内槽 长·宽 ·高 ( mm) L/W/H：不小于300*240*150 2、容量L：不小于10 3、频 率KHz：40 4、功 率 W：≥300 5、时间可调：1-99min |  |  |  |  |
| 25 | 高速离心机 | 1台 | 一、技术参数 1、微机控制，液晶显示，无刷直流电机，无碳粉污染 2、最高转速 ≥ 16500 r/min 3、最大相对离心力≥ 18360×g 4、最大容量≥12×5 ml 5、转速精度:±50r/min 6、定时范围:1min~99min 二、仪器配置 1、主机：1台 2、12*1.5ml角转子：1套 3、12*5ml角转子：1套 4、5ml离心管：24支 5、专用工具：1套 |  |  |  |  |
| 26 | 二氧化氯便携式测定仪 | 2台 | 一、技术参数 1、测量原理：DPD/Glycine比色法； 2、测量范围：0.05~5.00mg/L 3、光源：LED； 4、检测器：硅检测器； 5、滤光器带宽：15nm； 6、吸光度范围：0～2.5Abs； 7、仪器防护等级：IP67； 二、仪器配置 1、主机 2、便携箱 3、预制试剂 4、比色皿 5、碱性电池 |  |  |  |  |
| 27 | 通风橱 | 2台 | 1、全钢通风柜材质（实芯理化板台面） 2、规格尺寸：不小于1500mm*850mm*2350mm 3、表面风速:0.5m/s (通常规定,一般无毒的污染物为0.25—0.3 m/s; 有毒或有危险的有害物0.4—0.5 m/s; 剧毒或有少量放射性为0.5—0.6 m/s; 气状物为0.5 m/s粒状物为1 m/s) 4、视窗玻璃最大开启高度:660mm 5、视窗玻璃最小开启高度：80 mm 6、视窗:5 mm防爆玻璃,无段式平衡—可停留在任意位置. |  |  |  |  |
| 28 | 药品保存箱 | 1台 | 1、制冷方式 ：直冷 2、温度恒定控制在2℃~8℃ 3、总容积：不小于350L 4、冷藏室：不小于350L 5、耗电量：≤2.2KW.h/24h |  |  |  |  |
| 29 | 冰箱 | 4台 | 1、制冷方式：风冷 2、控制方式：电脑精确控温 3、制冷类型：压缩机制冷 4、总容积(升)：不小于322 5、冷冻能力(kg/24h)：11 6、能效等级：1级 7、类别：双开门 |  |  |  |  |
| 30 | 医用冷藏箱 | 1台 | 1、容积 ≧198升，立式单开门 2、箱内温度：采用大于等于5个高精度数字传感器，微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃~8℃，调节增量为0.1℃，分辨率0.1℃； 3、报警方式：声光报警，可实现超温报警、传感器故障报警、开门报警、远程报警定、断电报警。 4、采用风冷,翅片式蒸发器，专业风道，保证箱内温度稳定均匀 5、环保无氟制冷剂； 6、采用进口压缩机和冷凝风机。 7、透明玻璃门设计，内设照明灯，方便随时观察箱内物品。 8、多层搁物架设计，可根据存放物品的规格合理地调整间隙，充分利用空间 9、宽电压带，适合电压不稳定地区（187—242V） 投标人投标时需提供产品3C认证证书复印件加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 31 | 水质采样器 | 4个 | 1、容量：不小于2.5升； 2、采样温度：0℃—60℃； 3、采样深度：15米。底部配有304不锈钢配重，可垂直下沉； 4、采样环境：无杂草或无其他较大颗粒固体杂质的水中； 5、采样方法：用绳子连接后往水中投放； 6、配置 :高强度高分子材质采样桶，15米专用采样绳，温度计 |  |  |  |  |
| 32 | 水样冷藏箱 | 4个 | 1、输入电压：DC12V-24V/AC220V 2、制冷功率 ：≥60W 3、温度范围：-19℃~10℃(每度恒温调控） 4、内径尺寸 ：≥266x310x312mm 5、容 积≥30L 6、智能电脑温控系统，数字实时温度显示，自由设置温度.。 7、制冷原理：进口直流压缩机制冷,无氟制冷剂。 8、蒸发冷凝系统设计，确保超强的制冷效果。 9、车内使用：可放置于车内座位或车尾箱，直接连接车内点烟器的12V-24V直流电源。 |  |  |  |  |
| 33 | 空调 | 4台 | 1、制冷类型：冷暖 2、匹数：1.5P 壁挂式空调 3、能效等级：3级 4、电辅加热：支持 5、制冷量(W)：3300 6、制冷功率(W）：≥1005 7、制热量(W)：≥3630 8、制热功率(W)：1010 9、内机噪音(dB(A)：24.5-37 10、其他功能：自动清洁 静音设计 独立除湿 |  |  |  |  |
| 34 | 照相机 | 4台 | 1、相机类型：单反数码相机 2、有效像素：≥2020万像素 3、操作模式：带全手动功能 4、传感器类型：CMOS传感器 5、最大分辨率：≥5472×3648 6、镜头类型：可更换镜头 7、镜头描述：EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS STM 8、对焦方式：自动对焦,手动对焦,自动跟踪对焦,单点对焦,连续自动对焦,区域自动对焦(区域可选),19点自动对焦自动选择 9、对焦系统：19点对焦系统,全部为十字对焦点; TTL二次成像相位差检测 10、光圈范围：F3.5-F5.6(广角端),F22-F38(长焦端) 11、液晶屏尺寸：≥3.0英寸 12、液晶屏像素：≥104万像素 13、液晶屏特性：可旋转,触摸屏,电容屏 14、视频拍摄功能：支持视频拍摄 15、快门类型：电子快门，焦平面快门 16、快门速度：30-1/8000秒; 最高闪光同步快门速度:1/250秒 17、遥控功能：支持遥控功能,遥控开关:RS-60E3; 无线遥控器:RC-6 18、连拍：支持连拍功能,7张/秒; 低速连拍:3张/秒; 最大拍摄张数:JPEG精细/标准:40张/65张; RAW:15张/16张; RAW+JPEG:8张 |  |  |  |  |
| 35 | 摄像机 | 1台 | 1、总像素：不小于659万像素 2、动态有效像素：≥614万像素(16:9) 3、高清规格：≥1080p 1920×1080 4、光学变焦：12倍 5、数码变焦倍数：160倍 6、LCD液晶屏：≥3.0英寸 7、显示屏像素：≥92万像素 8、屏幕特性：触摸屏,翻转屏,翻转角度:约270度 9、传感器类型：CMOS传感器 ,Exmor R CMOS 10、最低照度：标准:6Lux,低照度:3Lux 11、防抖功能：支持光学防抖功能• 光学防抖是什么,(增强模式) 12、麦克风：内置变焦麦克风 13、焦距范围：f=2.9-34.8mm; 等效焦距:(16:9):26.8-321.6mm,(4:3):32.8-393.6mm 14、附加功能：NFC功能,WiFi无线链接,支持投影功能,投影光源:LED(R/G/B); 投影分辨率:854×480; 投影距离:0.5米或以上; 光源亮度:50Lux; 投影对焦:手动; 持续投影时间:约90分钟 15、分辨率：HD模式:1920×1080/50p(PS),25p(FX,FH),24p(FX,FH),50i(FX,FH),1440×1080/50i(HQ,LP); MP4模式:1280×720 25p 16、存储容量：64G 17、配件：可重复充电电池,AC适配器,HDMI线,USB连接线 |  |  |  |  |
| 36 | 台式电脑 | 4台 | 1、处理器：第四代智能英特尔酷睿i3处理器 2、内存容量：≥4GB 3、硬盘容量：≥500GB 光驱类型DVD刻录机 4、光驱描述：支持DVD刻录 5、显示器尺寸：19英寸 LED宽屏 |  |  |  |  |
| 37 | 笔记本电脑 | 1台 | 1、操作系统：7 2、处理器：酷睿i5 3、内存容量：4GB DDR3L 1600 4、硬盘参数：7200转 500G 5、屏幕尺寸：≥14英寸 6、独立显卡：≥ 1GB 7、摄像头：≥720P摄像头 8、生物识别功能：带指纹识别器 |  |  |  |  |
| 38 | 玻璃器皿 | 1套 | 1、全玻璃蒸馏器（500ml):10个 2、干燥器（D=210mm）：5个 3、容量瓶100ml:20个 4、容量瓶25ml:20个 5、容量瓶50ml:10个 6、容量瓶250ml:10个 7、分流漏斗500ml：20个 8、分流漏斗125ml：30个 |  |  |  |  |

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人填写，须按招标文件要求逐项对应填写所投产品的实际技术参数。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

4．“证明资料”一栏须填写“见投标文件第  页，第  行”字样，标注出证明资料在投标文件中的位置。

第三章   评标方法

一、本项目采用最低评标价法进行评标。

二、评标原则及程序

详见本招标文件附件一投标人须知“五、开标与评标”。

三、确定中标供应商

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐中标候选供应商的顺序，依法确定中标供应商。

招标文件附件1

投标人须知

一、 总  则

- 1.资金来源：财政性资金

- 2.定义：

2.1 “采购代理机构”：指代理本项目的具体采购代理机构名称。本次招标的采购代理机构是鞍山市公共资源交易中心。

2.2 “采购单位”指招标文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3  “招标采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4 “招标货物”指招标文件中所述所有货物及相关服务。

2.5  “招标文件收受人”指按招标文件规定取得招标文件的潜在投标人。

2.6 “投标人”指按招标文件规定取得招标文件并参加采购活动投标的供应商。

3.合格投标人的资格条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其它条件；

3.2 满足招标文件中招标公告、“招标项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件。

3.3 联合体参加投标的规定。如果本项目允许联合体参加投标，投标人应按以下规定执行：

3.3.1两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.3.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购单位根据采购项目的要求规定的特定条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中标的，联合体各方应共同与采购单位签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购单位承担连带责任。

4.货物及伴随服务

投标人除按照招标文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

5.投标费用

不论投标结果如何，投标人应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

6.投标货币

本次招标项目的报价均以人民币报价。

7.现场踏勘、标前答疑会

7.1对需要进行标前答疑会或者踏勘现场的采购项目，采购单位要会同采购代理机构召开项目答疑会或者组织获取招标文件的潜在供应商踏勘项目现场，由采购单位对采购项目进行说明与介绍，解答潜在供应商提出的与招标项目有关的问题。

7.2 如需要踏勘或召开标前答疑会，按照招标文件规定的时间、地点等相关事宜执行。

7.3勘察现场及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.4 在标前答疑会上采购单位将就招标项目的具体要求、使用目的等情况做出简介，投标人可就招标文件是否有倾向性或排他性条款、招标项目最高限价是否合理等提出疑义或建议。

7.5投标人对招标文件如有疑义要求澄清的，应在标前答疑会结束前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将根据实际情况，决定是否答复。答复将以书面形式发给获得招标文件的所有潜在投标人。

二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1第一部分：招标文件正文部分

8.1.1招标公告

8.1.2招标项目基本内容及要求

8.1.3投标文件内容及格式

8.1.4评标方法

8.2第二部分：招标文件附件部分

8.2.1投标人须知

8.2.2投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

8.2.3政府采购合同条款

8.2.4政府采购合同格式

8.3投标人应当完整地阅读、理解构成招标文件的所有内容。“招标文件正文部分”与“招标文件附件部分”如有不一致的地方，应以“招标文件正文部分”为准。

9.招标文件的澄清和修改

9.1招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

9.2采购单位及采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3 招标文件、更正公告、变更公告均在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

三、投标文件

10.投标文件编制的要求

10.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

10.2 除非有另外的规定，投标人可对全部合同包或部分合同包进行投标。采购代理机构不接受有任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效投标处理。

10.3投标文件语言。投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11.投标文件的构成

投标文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第二章。

12.投标文件格式

投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标价格应为折扣后货物价格、购买货物和相关服务需缴纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点所需的一切费用。超过招标项目最高限价的投标文件为无效投标文件。

13.2投标人要按开标一览表、分项价格表和货物价格明细表的内容填写货物单价、货物总价、投标报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

13.3开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

13.4采购代理机构不接受可选择的投标报价。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。如未提供单独密封、标记的“开标一览表”，以投标文件正本中的“开标一览表”为准。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明、澄清。否则，采购代理机构和采购单位对此不承担任何责任。

13.5对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

13.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，采购单位有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

14.投标函格式、开标一览表及其附表

14.1投标人应完整地填写投标函。

14.2投标人应完整地填写开标一览表，按格式填写、签署、盖章。开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，不得自行增减内容。开标一览表的“投标总价”必须与分项价格表中的“总价金额”保持一致。

14.3投标人应完整地填写分项价格表，列明货物价格、运保费、税费及其它费用等。

14.4投标人应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.5投标人应完整地填写招标文件中的项目要求及投标响应表，投标文件的技术指标响应情况应与招标文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.6项目要求及投标响应表是评标的重要依据，无论所投标的货物与招标文件的要求是否有偏离，投标人都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明投标人合格的资质证明材料

15.1投标人应按照招标文件要求提交证明其有资质参加投标和中标后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标人提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

16.1投标人应提交根据政府采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标人关于货物和服务来源地的证明除在投标文件中提供说明外，还在交货时由提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、产品样品、图纸和数据等。

17.投标保证金

17.1投标人按招标文件的规定提交投标保证金，并作为其投标的一部分。未按要求提交投标保证金的投标文件为无效投标文件。

17.2投标保证金以转账方式交纳。对于超过规定时间汇入的投标保证金将视为未按规定时间交纳投标保证金。

17.3投标人在将投标保证金汇入指定账户时，必须准确填写汇出人的名称及账号，采购代理机构只按汇出人的名称及账号退还投标保证金。在投标截止时间前，投标人可至采购代理机构财务部门领取已交纳投标保证金的有效证明。

17.4在递交投标文件时，投标人须出示已交纳投标保证金的有效证明。采购代理机构将拒绝接收未按招标文件要求交纳投标保证金或虽已交纳投标保证金，但所交纳的数额不足或未能出示已交纳投标保证金的有效证明的投标人的投标文件。

17.5投标保证金的退还。未中标的投标人的保证金将于确定中标公告发布后的五个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在按规定签订政府采购合同后五个工作日内退还。投标保证金以银行转账方式退还，不计利息。

17.6投标人投标保证金收据丢失退还保证金的处理办法。投标人须提供以下证明材料，财务人员根据《情况说明》按投标保证金的退还程序予以办理。

17.6.1投标人以单位名义出具的加盖公章的《情况说明》；

17.6.2营业执照和法人身份证原件（外地可提供加盖公章的复印件）及相关证明。

17.7投标人发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

17.7.1在投标函中承诺的投标有效期内撤回其投标的；

17.7.2中标后无正当理由在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同、提交履约保证金的；

17.7.3将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

18.投标有效期

18.1投标文件有效期为自开标之时起90天，投标文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。中标供应商的投标文件有效期与合同履行期相同。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，并书面形式进行协商确认，投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其它内容。

19.投标文件的式样和签署

19.1投标文件需打印或用不褪色墨水书写。除了投标文件封面以外，每个页面都要在右上角编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，投标文件的目录必须编序。以保证评标委员会的评审和投标文件存档需要。

19.2投标文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法定代表人授权委托书”。

19.3投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖供应商公章。未按要求签字和加盖公章的投标文件为无效文件。

19.4每份投标文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本需打印并由供应商法定代表人或其授权代表签字，如果正本与副本不符，以正本为准。四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件装订成册、密封，将正本和所有的副本单独密封，且在包封上标明“正本”、“副本”字样。

20.2投标文件外封面、封口按照“招标项目基本内容及要求”的格式进行封装。

20.3加盖投标人公章和法定代表人或其授权代表印鉴。

20.4如果投标人没有按照要求密封、标记，采购代理机构对于投标文件的误投、错投以及提前拆封概不负责。

21.投标截止时间

21.1投标人按“招标项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交投标文件。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标文件规定的投标截止时间。

21.2采购代理机构可以延长投标截止时间，在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

22.迟交的投标文件

采购代理机构拒收在规定的投标截止时间之后递交的投标文件。

23.投标文件的修改和撤回

23.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但采购代理机构必须在规定的投标截止时间之前收到书面通知，并签字确认接受，否则无效。

23.2投标人的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

23.3 “撤回”的投标文件将不予开封并原封退回投标人。

23.4在投标截止时间后（即从开标之时起），投标人不得对其投标文件做任何修改。

23.5从投标截止时间至投标有效期期满，投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。投标人之间恶意串通而撤回投标的，除投标保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、开标与评标

24.开标

24.1采购代理机构按“招标项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织投标人和有关方面的代表参加开标仪式。

24.2开标时由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、修改投标文件的通知、投标价格、价格折扣、是否提交了投标保证金，以及开标一览表要求的其它内容。采购代理机构将做开标记录并在开标后要求投标人法定代表人或其授权代表签字确认。

24.3开标时未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

24.4投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

24.4.1在招标文件规定的投标截止时间之后投标的；

24.4.2投标文件未按招标文件规定密封的；

24.4.3未提交投标保证金的。

25.评标委员会的组成

25.1采购代理机构负责组织评标工作。

25.2与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

25.3评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。有关的技术、经济方面的专家按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序，按照评标方法及评标标准独立履行评标委员会职责。

26.投标文件的初审

26.1资格性检查。评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资质证明、投标保证金等进行审查，审查每个投标人提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效，审查投标保证金的有效性。在评标过程中，评标委员会有权要求投标人提供资质证明材料的原件以供审查，投标人应在评标委员会规定的时限内提供。投标人拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，其投标将被作为无效投标处理。

26.2 符合性检查。对资格性检查合格的投标人递交的投标文件，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，审查投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

26.2.1 实质上响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

26.2.2 重大偏离系指投标人货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购单位的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

26.2.3 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将根据投标人须知第26.4条的规定，允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其它实质上响应招标文件要求的其它内容。

26.2.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标；

26.2.5 评标委员会审定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容而不寻求外部证据。

26.3 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

26.3.1未按招标文件规定要求签署、盖章的；

26.3.2不具备招标文件中规定资格要求的；

26.3.3投标人法定代表人或其授权代表未按规定到开标现场并签字确认唱标结果的；

26.3.4不符合招标文件规定的实质性要求的；

26.3.5在评审过程中，评标委员会发现投标供应商有下列表现形式之一的，可以认定属于串通投标的行为，具体表现形式如下：

26.3.5.1 两家以上（含两家，下同）投标供应商的投标文件中相同错误在3处以上（含3处）；26.3.5.2两家以上投标供应商的投标文件中加盖了对方的公章，或者相互装订了标有对方名称的文件材料、资格资信证明文件等；

26.3.5.3两家以上投标供应商的投标文件中相关内容的段落、字句、错别字等相同；

26.3.5.4投标供应商串通投标的其它情形。

26.3.6招标文件规定投标时属于无效投标或者废标的其它情形。

26.4投标文件中的明显的文字和计算错误，按下列原则修正：

26.4.1投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容的对应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

26.4.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

26.4.4按上述原则调整后的价格为评标价，对投标人具有约束力。如果投标人不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，其投标将作为无效投标处理，投标保证金将被没收。

27.投标文件的澄清

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面要求投标人在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

28.评标办法和评标标准

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.1综合评分法

28.1.1是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

28.1.2评标委员会依照评标方法对每个有效投标文件进行打分。计分原则：在计算投标人得分时，采取去掉一个最高分和一个最低分的方法计算投标人的最终得分（得分按四舍五入的方式保留小数点后二位）。

28.2最低评标价法

最低评标价法是以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

29.推荐中标候选供应商名单

29.1采用综合评分法的，按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评标价由低到高顺序排列。得分且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分、评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.2采用最低评标价法的，按评标价由低到高顺序排列。评标价相同的，按技术优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.3评标中遇到的其它问题，由评标委员会集体研究处理。

30. 中标供应商的确定

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐的中标候选供应商的顺序依法确定中标供应商。

31.评标过程的保密性

31.1公开开标之后，直至向中标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其它人透露。

31.2在评标过程中，投标人试图在投标文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向评标委员会、采购单位或采购代理机构施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

六、政府采购合同授予

32.政府采购合同授予标准

除投标人须知第33条规定的情况外，采购单位根据评标委员会提交的评标结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的中标供应商。

33.采购代理机构宣布废标的权利

- 33.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

- 33.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 33.1.2投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 33.1.3因重大变故，采购任务取消的。

- 33.2投标截止时间结束后参加投标人不足3家的，评标期间符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足3家的，均按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第18号）第四十三条规定执行。

34.中标通知书

34.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将在政府采购指定媒体（辽宁省政府采购网、鞍山市政府网、鞍山市财政局网、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网）上发布中标结果公告，同时发出《中标通知书》。中标通知书对采购单位和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

34.2中标通知书是政府采购合同的组成部分。

35.签订政府采购合同

35.1采购单位应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

35.2采购单位不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

35.3政府采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的10%。

七、其   他

- 36．履约保证金

36.1中标供应商应在与采购单位订立政府采购合同之前或同时按招标文件规定的金额及要求提交履约保证金。

36.2履约保证金可以采取银行保函、银行转账支票、汇票等非现金方式提交。

- 36.3履约保证金的有效期到供方提交的货物经采购单位或采购代理机构验收合格交付之日止，不计利息。

37.询问和质疑

- 37.1政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保招标活动的公开、公平和公正。

- 37.2供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

- 37.3采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
  37.4质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

38.最高限价

项目投标报价不得超出“项目基本内容及要求”最高限价的规定，超出最高限价的投标报价均视为不响应招标文件而直接宣布为投标无效。

39.其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

招标文件附件2

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

采购代理机构：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

招标文件附件3

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

按《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

9.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

9.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式五份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标供应商提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

招标文件附件4

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号           ）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.技术协议（如果有）

7.政府采购合同的其它附件。

- 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

- 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

- 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）    元。

- 五、付款方式及条件

- 六、交货时间和交货地点

- 七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：        年       月      日