鞍山市政府采购文件

（公开招标）

项目名称：鞍山市师范学院教学设备采购项目

招标编号：AGJCG2015G003A

计划编号：ASZC20150100029

编制单位（章）：

鞍山市公共资源交易中心制

目   录

招标公告

第一章  招标项目基本内容及要求

第二章  投标文件内容及格式

第三章  评标方法

附 件：1.投标人须知

2.自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

3.政府采购合同条款

4.政府采购合同格式

说明:招标文件由正文和附件两部分组成。投标人应当完整地阅读、理解构成本招标文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

招标公告

鞍山市公共资源交易中心受鞍山师范学院委托，对“教学设备招标项目”（招标编号：AGJCG2015G003A）进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人参加本次政府采购活动。

一、招标内容

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 要求 | 数量 | 采购最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1包 化学与生命科学学院 教学设备 | 01 | 电感耦合等离子体质谱 | 进口产品 | 1套 | 1,250,000 |
|  | 02 | 火焰原子吸收分光光度计 | 进口产品 | 1套 | 200,000 |
|  | 03 | 超高效液相色谱 | 进口产品 | 1套 | 500,000 |
|  | 04 | 超速离心机 | 进口产品 | 1套 | 450,000 |
|  | 05 | 荧光定量PCR | 进口产品 | 1套 | 250,000 |
|  | 06 | PCR（基因扩增仪） | 进口产品 | 4套 | 272,000 |
|  | 07 | 体式显微镜 | 进口产品 | 1台 | 150,000 |
|  | 08 | 紫外光谱仪 |  | 1套 | 17,800 |
|  | 09 | 超纯水机 |  | 1套 | 100,000 |
|  | 10 | 十万分之一天平 | 进口产品 | 1套 | 33,000 |
|  | 11 | 电子分析天平 | 进口产品 | 4套 | 36,000 |
|  | 12 | 单道微量可调移液器 |  | 8套 | 49,600 |
|  | 13 | 分子杂交仪 |  | 1套 | 43,000 |
|  | 14 | 电转化仪 |  | 1套 | 32,000 |
|  | 15 | 电击杯 |  | 1套 | 2,340 |
|  | 16 | 分子杂交管 |  | 4套 | 3,420 |
|  | 17 | 分子杂交管 |  | 3套 | 3,078 |
|  | 18 | 研究用计算机 |  | 5台主机 1台显示器 | 41,000 |
|  | 19 | 冷暖空调 |  | 3台 | 8,550 |
|  | 20 | 化工原理实验仿真软件 |  | 12套 | 26,400 |
|  | 21 | 紫外光谱仪 |  | 2套 | 90,600 |
|  | 第1包合计 |  |  |  | 3,558,788 |
| 第2包 数学系 教学设备 | 01 | 计算机 |  | 40台 | 252,000 |
|  | 02 | 计算机 |  | 4台 | 34,000 |
|  | 03 | 服务器 |  | 2台 | 80,000 |
|  | 04 | 内存 |  | 12个 | 23,400 |
|  | 05 | 硬盘 |  | 10个 | 24,700 |
|  | 06 | 实验控制管理设备 |  | 6台 | 64,800 |
|  | 07 | 三层交换机 |  | 12台 | 60,000 |
|  | 08 | 二层交换机 |  | 12台 | 33,600 |
|  | 09 | 路由器 |  | 24台 | 162,360 |
|  | 10 | 机柜 |  | 6台 | 19,200 |
|  | 11 | 拓扑连接器 |  | 6套 | 66,000 |
|  | 12 | 防火墙 |  | 12套 | 332,160 |
|  | 13 | 虚拟专网VPN |  | 12套 | 61,440 |
|  | 14 | IDP入侵检测防御系统 |  | 6套 | 246,000 |
|  | 15 | 云虚拟实验平台 |  | 3套 | 201,000 |
|  | 16 | 信息安全实验包（软件） |  | 3套 | 78,000 |
|  | 第2包合计 |  |  |  | 1,738,660 |
| 总计 |  |  |  |  | 5,297,448 |

招标内容说明：

1.本项目招标内容分为2个合同包，投标人对所投包的采购内容必须全投；

2.每个品目报价均不能超过各品目的采购最高限价，否则其投标无效；

二、合格投标人的资格条件

- 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

- 2.本项目不允许联合体投标；

- 3.应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

- 4.所投产品须为中国现行关境内企业生产或加工的产品（第1包品目01-品目07、品目10-11采购产品除外）；

- 5.能够提供快速、良好的维修服务；

- 6.本次采购投标人须为鞍山市政府采购供应商库内注册登记的供应商或辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商；

- 三、政府采购供应商入库须知

- 1.参与鞍山市市本级政府采购项目的投标人未进入鞍山市政府采购供应商库的，请详阅鞍山政府采购网站（http://218.25.216.179/）“首页--重要通知”栏目中“关于鞍山市政府采购供应商入库的通知”中相关规定，进行网上注册登记后并将所要求的材料报送到鞍山市财政局政府采购监督管理处。凡已入辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商，均可参加鞍山市市本级政府采购活动。

- 鞍山市政府采购供应商库咨询电话：0412-2219810

- 投标人在递交投标文件时，须提供入库登记证明。（投标人可在办理入库的相应部门官方网站通过查询等功能显示入库状态后网上打印或截屏打印）

- 2．请拟到鞍山市公共资源交易中心参与相应项目交易的投标人在参与交易前，首先进行网上录入（每个参与者只需录入一次），录入网址为：http://www.asggzyjy.cn/
register.jspx。网上录入审核及咨询电话：0412-5555983

四、领取采购文件的时间和方式

即日起登陆鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）、鞍山市公共资源交易网站下载采购文件。

五、资格审查：

本项目投标供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在投标文件中按采购项目文件的规定和要求附上资格证明文件，若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效或中标资格被取消。

六、报名方式：投标人在递交投标文件时现场报名。

七、投标供应商的计算：本项目中投标产品（在《项目要求及报价响应表（二））》中用“▲”标记的产品）多家供应商代理同一品牌同一型号产品投标的，作为一个供应商计算。

八、采购公告发布

本采购公告在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

九、递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点：

- 递交投标文件截止及开标时间：2015年12月17日09:30(北京时间)

- 递交投标文件及开标地点：鞍山市公共资源交易中心222会议室，届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加采购会议。

十、投标文件的送达：投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达开标地点，逾期送达或密封和标注不符合采购项目文件规定的投标文件恕不接受。本次采购不接受邮寄的投标文件。

十一、询问、质疑和投诉的程序及要求：

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人、采购代理机构应当根据实际情况及时答复，但答复的内容不得涉及应当保密以及可能影响公平竞争的事项。

2.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑，质疑由鞍山市公共资源交易中心和采购人共同接收。

3. 供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》提起投诉。质疑、投诉应按照先质疑后投诉的程序进行，未经过质疑的投诉事项，财政部门将不予受理。

4. 经查实，供应商捏造事实或提供虚假材料进行质疑的，采购人、采购代理机构将报告同级财政部门，由同级财政部门予以通报，将其列入不良行为记录名单，并在辽宁政府采购网公告。

十二、采购单位、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购单位：鞍山师范学院

联系人：顾秀兰

联系电话：0412-2960867

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

地        址：辽宁省鞍山市铁西区人民路269-271号（鞍山市铁西区财政局西侧，鞍山市公共资源交易中心大楼）。

项目联系电话：0412-5215886

采购文件咨询电话：0412-5586812

评审结果咨询电话：0412-5586812

合同签订咨询电话：0412-5586810

履约验收咨询电话：0412-5586810

鞍山市公共资源交易中心

二〇一五年十一月二十六日

第一章 招标项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 本次招标项目为教学设备 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合格投标人 的资格条件 | 详见招标公告及招标文件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 领取招标文件 的时间及方式 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 4 | 递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 7 | 最高限价及 投标保证金 | 包号 | 最高限价 （元） | 投标保证金 （元） | 包号 | 最高限价 （元） | 投标保证金 （元） |
|  |  | 01 | 3,558,788 | 71,000 | 02 | 1,738,660 | 34,700 |
|  |  | - 说明： - 1.超过每包各品目最高限价的投标文件为无效投标文件。 2.投标保证金：采购最高限价的2%。 3.收取投标保证金的截止时间及要求:投标供应商应通过转帐方式在递交投标文件截止及开标时间前将投标保证金汇入鞍山市公共资源交易中心银行专户，以鞍山市公共资源交易中心实际到帐为准，投标供应商须在汇款单上标明采购项目编号、投标人的联系电话，如项目分包需注明所投包号。递交投标文件截止及开标时间前投标人须到鞍山市公共资源交易中心财务部凭银行汇款凭证复印件领取投标保证金《收款收据》。 4.为方便供应商及时退还投标保证金，凡参与政府采购项目的供应商在开标当日提供退还投标保证金的收据（按包分别开具）。 5.收取保证金的地点：鞍山市公共资源交易中心二楼服务大厅财务窗口。 6.收款单位：鞍山市公共资源交易中心 7.开 户 行：中国工商银行鞍山市分行建鞍支行 8.银行账号：0704020329264037080 9.投标保证金联系电话：0412-5589021 |  |  |  |  |  |
| 8 | 评标委员会人数 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 投标文件份数 | 正本1份,副本5份。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 评标办法 | 最低评标价法 |  |  |  |  |  |
| 11 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 代理服务费 | 本项目不收取代理服务费。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 质量保证金 | 合同总金额的5%，验收合格后满一年付清。 |  |  |  |  |  |

第二章 投标文件内容及格式

| 项 目 | 项目及审核内容 |  |  |  | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标文件的外封面、封口、封皮及目录 | 投标文件的外封面及封口 |  |  |  | 1 | 1-1 |
|  | 投标文件的封皮 |  |  |  | 2 | 1-2 |
|  | 投标文件的目录 |  |  |  | 3 | 1-3 |
| 资格性 证明材料 | 投标人法人 营业执照副本 | 复印件 |  |  |  | 2-1 |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 |  |  |  | 4 | 2-2 |
|  | 招标公告前六个月内任一个月的依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证 |  |  | 复印件 |  | 2-3 |
|  | 资质及认证要求： |  |  | 详见招标公告 |  | 2-4 |
|  | 项目业绩或者案例要求： |  |  | 不需提供 |  | 2-5 |
|  | 如果投标人不是投标产品的制造厂商（或国内总代理），须具备投标产品制造厂商（或国内总代理）出具的授权书、售后服务承诺书 |  |  | 详见招标公告及招标文件 |  | 2-6 |
|  | 投标产品的品种中: 1包：品目19冷暖空调、品目21紫外光谱仪配套的计算机、黑白激光打印机； 2包: 品目1计算机、品目2计算机 属于节能产品政府采购清单中的强制采购产品 |  |  | 需提供最新一期节能产品政府采购清单中投标产品所在页打印件 |  | 2-7 |
|  | 投标产品的技术资料（产品说明书、产品样本或彩页、技术白皮书、功能测试报告等技术资料之一。） |  |  | 详见招标文件 |  | 2-8 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 符合性 证明材料 | 投标函 |  |  |  | 5 | 3-1 |
|  | 开标一览表 |  |  |  | 6 | 3-2 |
|  | 分项价格表 |  |  |  | 7 | 3-3 |
|  | 设备价格明细表 |  |  |  | 8 | 3-4 |
|  | 项目要求及投标响应表 |  |  |  | 9 | 3-5 |
|  | 技术方案：详见招标公告及招标文件 |  |  |  |  | 3-6 |
|  | 制造厂商的法人营业执照副本： |  | 详见招标文件 |  |  | 3-7 |
|  | 投标产品（包号及名称： ）的制造厂商资质及认证要求： |  | 详见招标公告及招标文件 |  |  | 3-8 |
|  | 投标产品（包号及名称： ）的资质、认证、许可、入网、检测报告要求： |  | 详见招标公告及招标文件 |  |  | 3-9 |
|  | 其它 |  |  |  |  | 3-10 |
| 其它材料 | 招标文件要求的以及投标人认为需要提供的其它材料 |  |  |  |  | 4-1 |

重要提示：

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件。

2．投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。投标人在装订投标文件时，应严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。

格式1

投标文件外封面、封口格式

封面格式：

| 投标文件（正本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴： | 投标文件（副本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴： |
| --- | --- |
| 开标一览表 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴： |  |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）—— 法定代表人或其授权代表印鉴：

格式2

鞍山市政府采购项目

投  标  文  件

招标项目名称：

招标项目编号：

投标人名称 ：

格式3

投标文件目录

一、资格性证明材料

1.1投标人法人营业执照副本…………………………………………所在页码

1.2法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书………………所在页码

1.3依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证………………………所在页码

……

二、符合性证明材料

2.1投标函………………………………………………………………所在页码

2.2开标一览表…………………………………………………………所在页码

2.3分项价格表…………………………………………………………所在页码

2.4投标产品价格明细表………………………………………………所在页码

2.5项目要求及投标响应表……………………………………………所在页码

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，     共     页，在此加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式4-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号             ）的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

公司名称（加盖公章）：

年　   月  　 日

格式4-2

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加投标的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：         （签字：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：           （签字：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托    受委托人    为本公司的合法代理人，参加你中心组织的招标活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（项目编号             ）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称（加盖公章）：

年     月    日

格式5

投标函

采购代理机构：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的招标项目 招标项目名称（项目编号) 的有关活动，并对此招标项目进行投标。

为此，我方按招标文件规定提供货物及服务的投标报价、投标保证金：

| 包号 | 投标价（人民币 元） |  | 投标保证金 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |  |
| …… |  |  |  |

一、我方同意在招标文件中规定的开标日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反招标文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并已详细审查招标文件，对招标文件我方无任何异疑。我方愿意向你单位提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本招标项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人的；

（3）与采购单位、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

八、我方已阅读并完全理解本招标文件附件二“投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

Email:

投标人名称：（加盖公章）

签署日期：      年      月      日

格式6

开标一览表

投标人名称：                                              单位：元（人民币）

| 包号 | 品目号 | 产品名称 |  | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1包 | 01 |  | 电感耦合 等离子体质谱 | 1,250,000 |  |  |  |
|  | 02 |  | 火焰原子吸收 分光光度计 | 200,000 |  |  |  |
|  | 03 |  | 超高效液相色谱 | 500,000 |  |  |  |
|  | 04 |  | 超速离心机 | 450,000 |  |  |  |
|  | 05 |  | 荧光定量PCR | 250,000 |  |  |  |
|  | 06 |  | PCR（基因扩增仪） | 272,000 |  |  |  |
|  | 07 |  | 体式显微镜 | 150,000 |  |  |  |
|  | 08 |  | 紫外光谱仪 | 17,800 |  |  |  |
|  | 09 |  | 超纯水机 | 100,000 |  |  |  |
|  | 10 |  | 十万分之一天平 | 33,000 |  |  |  |
|  | 11 |  | 电子分析天平 | 36,000 |  |  |  |
|  | 12 |  | 单道微量可调移液器 | 49,600 |  |  |  |
|  | 13 |  | 分子杂交仪 | 43,000 |  |  |  |
|  | 14 |  | 电转化仪 | 32,000 |  |  |  |
|  | 15 |  | 电击杯 | 2,340 |  |  |  |
|  | 16 |  | 分子杂交管 | 3,420 |  |  |  |
|  | 17 |  | 分子杂交管 | 3,078 |  |  |  |
|  | 18 |  | 研究用计算机 | 41,000 |  |  |  |
|  | 19 |  | 冷暖空调 | 8,550 |  |  |  |
|  | 20 |  | 化工原理实验仿真软件 | 26,400 |  |  |  |
|  | 21 |  | 紫外光谱仪 | 90,600 |  |  |  |
|  | 第1包投标报价（大写）： （小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 2包 | 01 |  | 计算机 | 252,000 |  |  |  |
|  | 02 |  | 计算机 | 34,000 |  |  |  |
|  | 03 |  | 服务器 | 80,000 |  |  |  |
|  | 04 |  | 内存 | 23,400 |  |  |  |
|  | 05 |  | 硬盘 | 24,700 |  |  |  |
|  | 06 |  | 实验控制管理设备 | 64,800 |  |  |  |
|  | 07 |  | 三层交换机 | 60,000 |  |  |  |
|  | 08 |  | 二层交换机 | 33,600 |  |  |  |
|  | 09 |  | 路由器 | 162,360 |  |  |  |
|  | 10 |  | 机柜 | 19,200 |  |  |  |
|  | 11 |  | 拓扑连接器 | 66,000 |  |  |  |
|  | 12 |  | 防火墙 | 332,160 |  |  |  |
|  | 13 |  | 虚拟专网VPN | 61,440 |  |  |  |
|  | 14 |  | IDP入侵检测 防御系统 | 246,000 |  |  |  |
|  | 15 |  | 云虚拟实验平台 | 201,000 |  |  |  |
|  | 16 |  | 信息安全实验包（软件） | 78,000 |  |  |  |
|  | 第2包投标报价（大写）： （小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人按所投包对应填写。

填表说明：

1．投标人对投标报价若有说明应在“开标一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

2．投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

3．对于投标人在“开标一览表”和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

4．开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表”为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5．各包“投标报价”应同格式7 “分项价格表”中“总价金额”相一致。

6．本表除在投标文件中装订外，还须用小信封单独密封、标记，在递交投标文件的同时递交一份，以供唱标之用。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式7

分项价格表

包号：                                                    单位：元（人民币）

| 分 项 项 目 | 金 额（元） |
| --- | --- |
| 产 品 价 |  |
| 国内运保费 |  |
| 税 费 |  |
| 其 它 |  |
| 总价金额 |  |

填表说明：

1．“总价金额”应同“投标产品价格明细表”中的“报价合计”相一致。

2.“其它”的内容包括检测等费用，投标人可以根据项目的具体情况填报。

格式8

投标产品价格明细表

包号：                                                      单位：元（人民币）

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

表中的品目号、产品名称及数量应与“项目要求及投标响应表（二）”的相应内容一致。

格式9

项目要求及投标响应表（一）

| 包号：第1包化学与生命科学学院教学设备 、第2包数学系教学设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） | 投标文件响应内容 | 备注 |
| 1 | ★交货/交付时间：合同签订后。 第1包合同签订后（90）日内。 第2包合同签订后（30）日内。 安装、调试完毕，交付采购人使用。 |  |  |
| 2 | ★交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） |  |  |
| 3 | ★付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的80%支付给乙方，半年后支付合同总价款的15%，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 |  |  |
| 4 | ★验收：按相关规定执行。 |  |  |
| 5 | ★质量保证期：按国家有关规定和招标文件要求执行。 |  |  |
| 6 | ★保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件：按国家有关规定和招标文件要求执行。 |  |  |
| 7 | 售后服务承诺要求：需提供 |  |  |
| 8 | 热线支持：（需提供热线电话） 现场支持：（2）小时内响应；（24）小时内到达 |  |  |
| 9 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求：质保期内按免费提供，质保期结束后按成本价提供。 |  |  |
| 10 | 备品备件供应及优惠价格要求：质保期内按免费提供，质保期结束后按成本价提供。 |  |  |
| 11 | 培训人员现场培训（操作、维护等）：免费现场培训。 |  |  |
| 12 | 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |

项目要求及投标响应表（二）

包号：01包

产品名称: 化学与生命科学学院教学设备

- 是否经过审批采购进口产品：否（品目01-品目07、品目10-11采购产品除外）；

产品的主要用途、功能以及特点：教学设备

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | ▲电感耦合 等离子体质谱 | 1套 | 1.进样系统（雾室和雾化器） 1.1炬管应为可拆卸式。 1.2雾室应直接连接到炬管的基座上，而无需在雾室与炬管之间使用传输管。 1.3记忆效应测试：100µg/L Rh溶液引入后，在30秒内样品清洗应降低到原信号的0.1%以下。 2.射频发生器的频率 2.1电感耦合等离子体离子源应包含的射频发生器大于40 MHz。 2.2功率600－1600W，连续1W可调。 2.3等离子体具有全彩色的观察窗，通过观察窗可以实时观察锥孔和炬管中心管是否需要清洗。 2.4使用镍锥时，测量镍的检出限低于1ppt。使用铂锥时，测量铂的检出限低于1ppt。 3.接口和离子透镜 3.1截取锥的锥孔直径应大于0.8mm。 3.2超截取锥的锥孔直径为1.0mm。 3.3四级杆离子偏转器离子透镜将待分析离子方向偏转90度，彻底与未电离的中性粒子和光子分离。 4.反应气体 在动态反应池中可以使用H2，He，CH4，O2，N2O ，NH3等多种气体来反应。 5.动态反应池 5.1在池内有一套四极杆装置作为质量过滤器。质谱系统另带一套四级杆反应池，反应池具有质量甄别功能。 5.2拥有三种工作模式的仪器（标准模式、氦气碰撞动能甄别KED干扰消除模式、甲烷氧气反应四级杆质量带宽调谐DBT干扰消除模式），不同模式切换时间小于10秒。 5.3动态反应池可以用甲烷来消除ArAr+对Se的干扰，80Se+的检出限优于10ppt。 5.4具有将P和S转化为PO、SO离子进行检测的能力以消除NO、O2离子对P、S的干扰，分析PO、SO离子的检出限优于0.1ppb和0.25ppb。 6.主四级杆质量分析器和检测器 6.1四极杆应由镀金陶瓷材料制成。 6.2分析的质量范围3-280amu。 6.3可以扫描出任何质量数3.0amu分辨率的谱图。 7.真空系统 7.1真空部分应包括四级真空。 7.2在彻底关闭仪器24小时后，冷启动抽真空，5分钟内即可点火。 8.软件 8.1操作软件允许在一次扫描中设置多达20个不同的分辨率。 8.2形态分析软件应可以同时控制GC和ICP-MS。 8.3纳米分析软件，软件内嵌纳米粒子分析软件功能。有专业的内置于ICPMS软件的纳米单颗粒分析软件，不仅可以进行普通单颗粒分析，还可以进行纳米单颗粒分析。 可以用ICP-MS的软件在线分析纳米粒子，具有实时显示粒径大小、数量分布功能。 软件自动处理结果数据，包括特定元素的浓度；样品颗粒物的粒径信息；样品颗粒物的粒径分布统计分析结果；样品颗粒物的集聚情况。 8.4 Spotfire正版数据分析软件 8.5 ChemBioOffice正版专用绘图软件 9.配件、附件、专用工具、消耗品 9.1循环水机1台（原装进口） 9.2冷却剂10升 9.3调试液1套 9.4配备有专用工作站计算机1台，激光打印机1台 9.5氩气,钢瓶（含压力表）；99.999%高纯甲烷（带减压阀）99.999%高纯氦气（带减压阀） 9.6不间断电源，可持续供电半小时 10.投标人投标时须提供所投产品国内总代理的授权书和售后服务承诺书原件。 |  |  |  |  |
| 02 | ▲火焰原子吸收分光光度计 | 1套 | 1.进样系统 1.1火焰AAS耐HF酸进样系统，可调式通用型雾化器，高强度惰性材料预混室，全钛燃烧头。 1.2火焰系统安全保护：安全联锁装置与燃烧头，雾化器/端盖，排液系统，废液桶液面高度，气体流量等联锁 1.3燃烧器系统：预混燃烧器可通过软件控制驱动装置自动换入样品室。 2.光学系统：实时双光束，1800线/mm平面光栅分光系统。 3.波长范围：184－900nm。 4.检测器：全谱高灵敏度阵列式5象素点以上CCD固态检测器，含有内置式低噪声CMOS电荷放大器阵列。样品光束和参比光束同时检测。 5.灯选择：内置灯电源，可连接空心阴极灯。 6.采用最新的光纤技术，将元素灯所发射的光束通过光纤进行传输。 7.配件、附件、专用工具、消耗品 7.1全中文AAS仪器控制软件1套 7.2基体改进剂 7.3空气压缩机（原装进口）和空气过滤器各1套 8. 投标人投标时须提供所投产品国内总代理的授权书和售后服务承诺书原件。 |  |  |  |  |
| 03 | ▲超高效 液相色谱 | 1套 | 1.技术指标： 1.1溶剂管理系统 1.1.1工作模式：相互独立、电子控制的双柱塞直线驱动装置，双压力传感器反馈回路 1.1.2溶剂数：≥四元梯度 1.1.3脱气：在线真空脱气，≥五通道1.1.4流速范围：0.010--2.000mL/min,以0.001mL为增量 1.1.5压缩补偿：自动，连续 1.1.6系统体积：<400µL（含自动进样器、泵内、100uL混和器和管路中所有系统体积），不随反压变化 1.1.7柱塞清洗：自动，可编程 1.1.8梯度曲线：预编≥11种梯度曲线（线性，步进，凹线，凸线） 1.1.9最大操作压力：≥15,000 psi 1.1.10梯度准确度：≤± 0.5%，不随反压变化 1.1.11梯度精度：≤0.15%RSD ，不随反压变化 1.1.12流速精度：≤0.075%RSD 1.1.13流速准确度：±1.0% 1.2样品管理系统(自动进样器) 1.2.1样品瓶数：96位(48位样品盘两个,2mL样品瓶)；96孔和384孔样品板 1.2.2进样方式：针内针加压助力进样 1.2.3进样次数：每个样品1～99次进样 1.2.4进样精度：≤0.3%RSD 1.2.5样品污染度：<0.005% 1.2.6进样准确度：±1 uL 1.2.7进样体积：0.1- 50 μL，以0.1μL为增量 1.2.8进样线性度：>0.999 1.2.9样品盘温度范围：4-40℃，0.1℃为增量 1.3柱温箱 1.3.1温度范围：室温以上5°C -90°C，增量：0.1°C 1.3.2色谱柱信息跟踪记录：在线记录色谱柱使用信息 2.配置： 2.1超高效液相色谱主机，包括：四元溶剂管理器/自动进样器/柱温箱/在线脱气机等 2.2原装C18色谱柱2根：填料粒径≤1.7µm（要求与所投产品为同一生产厂家） 2.3在线过滤器组件1套、柱芯5个 2.4样品瓶200个 3.该仪器必须能与AB公司4600质谱能够联用，并提供相应附件。 4. 投标人投标时须提供所投产品国内总代理的授权书和售后服务承诺书原件。 |  |  |  |  |
| 04 | ▲超速离心机 | 1套 | 1.最高转速：≥80,000 RPM；最大相对离心力：≥548,000 x g； 2.转速控制精度: ± 2 RPM； 要求采用触幕式液晶显示屏，界面直观，便于操作 3.要求具备中文操作界面，以方便使用 4.可以使用智能手机手机或计算机远程监控仪器状态，以实现跨越实验室对离心机进行远程监控和操作； 5.仪器可实时显示运行曲线图，以便于追踪整个实验过程； 6.仪器具备转头动态惯性检测功能，若发现有超速情况会自动设至最高允许转速； 7.仪器数字化显示真空度，真空度<5 Microns(0.7Pa)，并数字化显示该数值； 8.目视平衡，样品不平衡容许度：≥±5ml或样品体积±10%； 9.加速/减速选择：≥10档加速/11档减速； 10.可存储1000个程序，且每个程序可设定30个步骤，以满足实验需求； 11.离心时间设定范围为999小时59分，连续离心； 12.离心专家软件内置于主机，具备本机进行实验模拟的功能，并可将模拟的离心条件直接下载运行； 13.仪器可模拟以下实验过程： 13.1颗粒沉降运行 13.2速率区带运行 13.3质粒最佳分离运行 13.4RNA最佳/最快沉降运行 13.5替代转头运行 14.要求具备本机进行各种计算的功能，包括： 14.1转头减速计算 14.2沉降系数计算 14.3沉降时间计算 14.4浓度计算 14.5折射率计算 15.主机具备化学试剂耐受性数据库内置于主机内，便于离心不同样品时离心管的选择； 16.具备密码保护功能，要求用户密码锁功能内置于主机软件，并可设置三个级别，方便仪器管理者对不同的使用者进行权限管理； 17.区带/连续流操作具备授权功能，以便于对使用者进行权限管理； 18.区带/连续流操作界面以流程图显示，简单 、直观，便于操作； 19.具备电子签名功能，以便于在运行记录中添加电子签名及备注； 20.要求离心机主机、转头及离心管由同一厂家生产，以确保仪器的安全使用； 21.要求仪器可选配近垂直转头，以在最短时间内得到高纯度的核酸； 22.可提供g-Max管，以缩短离心时间，提高离心效率； 23.噪音: ≤51dBa； 24.接通电源但未运行时的能量损耗小于60W，以节省能量损耗； 25.配置： 25.1主机一台 25.2最高转速≥80,000 rpm，最大相对离心力≥548,000 xg 最大容量≥8×13.5ml ，转头k因子≤25 钛合金定角转头1个； 25.3含适配器一套，适用于微量离心。 25.4 SW32：最高转速≥32,000 rpm，最大相对离心力≥175,000 xg 最大容量≥6×38.5ml ，转头k因子≤204 水平转头1个；需要配离心管1000个、离心管架1个 转头≥5年，5年后最高转速仍为原转速 |  |  |  |  |
| 05 | ▲荧光定量PCR | 1套 | 1.热循环系统：珀耳帖效应系统 2.Block规格：48 孔铜制Block，支持标准与快速反应模式 3.支持容量：10–30 μL 4.支持耗材： 48 孔 (0.1 mL) 反应板与光学盖膜 • 48 孔 (0.1 mL) 反应板与光学平盖 • 8 连管 (0.1 mL) 条带与光学平盖 • 单管 (0.1 mL) 与光学平盖 5.Block最高升降温速率： 4.6°C/秒 6.温度范围： 4°C–100°C 7.温度精确度： ±0.25°C（35°C 至 95°C）（时钟启动后 3 分钟开始测量） 8.温度一致性： ±0.50 °C（时钟启动后 30 秒），温度范围 35°C 至 95°C 9.融解曲线分辨率： 低至 0.1°C 10.光学系统： LED激发光源、发射滤光器、光电二极管 11.安装时已校准染料： FAMTM、SYBR® Green I、VIC®、JOETM、ROXTM 染料 3通道检测，支持 ROXTM 染料 12.数据采集：对所有反应孔收集所有滤片的数据，试验结束后反应板设置可修改。 13.触摸屏：LCD/6.5 英寸Full VGA (640x480)/260K 色 14.动态范围： 9 个对数的线性动态范围 15.灵敏度： 可在单一报道基因30μL TaqMan® 分析中检测 10 拷贝 RNaseP 模板 16.精密度： 使用 TaqMan® RNaseP 仪器验证反应板，可分辨 5,000 至 10,000 个 RNaseP 模板拷贝（置信度 99.7%） 17.运行时间： 快速：40 循环少于 40 分钟；标准：40 循环少于 2 小时 |  |  |  |  |
| 06 | ▲PCR （基因扩增仪） | 4套 | 1.操作语言有多语言选择（包括中文） 2.反应模块可置换 3.升温速率大于4.5度/秒 4.冷却速度大于3.3度/秒 5.样品数量为：96x0.2ml反应孔 6.显示屏为LCD触摸屏，7英寸800x480大液晶手触屏，人机界面 7.最多可以存储9999个程序 8.反应模块材质为镀金热传导模块 9.可以设置4度存储功能 10.温度的精度+/-0.2 11.机器顶盖温控范围95-105度 12.可设梯度，摸索实验条件，梯度差上下均可延伸12度 13.热启动、升温、循环次数等均可通过手触屏控制 14.可根据图形和图标功能进行快速选择和参数设计 15.有强制冷却功能 16.控温模块由6组模块组成 17.单个程序存储步骤150个 18.样品存储温度4-25度 |  |  |  |  |
| 07 | ▲体式显微镜 | 1台 | 1体式显微镜主机（1台） 1.1光学系统：平行光路变焦系统； 1.2放大倍率：4x－480x； 1.3同轴落射照明装置：6x－540x； 1.4 P-BT型标准双目镜筒、P-BTL型低眼点双目镜筒、P-BERG型可顷式双目镜筒； 1.5目镜倾角为20°（标准双目和低眼点双目）、0°－30°（可顷式双目）； 1.6瞳距调节：48－75mm（1.9-3.0英寸）； 1.7目镜（屈光度可调）： 10x（视场直径：22mm）、 15x（视场直径：16mm）、 20x（视场直径：12.5mm）、 30x（视场直径：7mm）； 1.8 变焦范围：0.8x－8.0x； 1.9变焦比：10：1； 1.10物镜：P-Plan Apo 0.5x，1x；P-ED Plan 1.5x，2x；P-Plan 1x；P-Achro 0.5x；P-ERG Plan 1x ERGO*ERGO*接在SMZ1000上时，变倍放大倍率大于1x； 1.11照明系统：同轴落射照明器；绕性支臂照明器；环形荧光照明器；环形/分叉式冷光源； 1.12底座有C-PS聚焦底座；C-DS透射底座；C-DSS透射底座；C-DSD透射底座；C-BD明/暗场透射底座； 2.数码显微成像系统 3.专业图像分析软件BR |  |  |  |  |
| 08 | ▲紫外光谱仪 | 1套 | 1.波长范围：190~1100nm 2.波长准确度：±1nm 3.波长重复性：≤0.2 nm 4.光谱带宽：2nm 5.杂散光：≤0.05%T 6.光度范围：-0.3~3Abs 7.光度准确度：±0.002 Abs(0~0.5A) ±0.004 Abs(0.5~1A) ± 0.3%T(0~100%T) 8.光度重复性：≤0.001Abs(0~0.5A) ≤0.002Abs(0.5~1A) ≤0.15%T(0~100%T) 9.基线平直度：±0.002 A（200~1000nm） 10.噪声：±0.001 A（500nm,P~P,开机预热半小时后） 11.基线漂移：≤0.001 A/h(500nm,0 Abs开机预热半小时后) |  |  |  |  |
| 09 | ▲超纯水机 | 1套 | 1.超纯水制备速度：120L/h 2. 超纯水分配速度：2L/min 3.可定时、定量取水 4.电导率：0.055 μS/cm 25 °C 5.电阻率：18.2 MΩ × cm 25 °C 6. TOC < 2ppb（50ppb进水） 7.产水微生物：< 1 CFU/1000 ml 8. 产水颗粒物：< 1/ml 9. 纯水制备速度：8L/h 10. 纯水分配速度：3L/min 11. 典型产水电导率：< 20 μS/cm 12. 典型产水电阻率：< 0.05 MΩ × cm 13.产水微生物：< 1 CFU/1000 ml 14. 产水颗粒物：< 1/ml 15. 离子截留率：> 98% 16. 可溶性有机物去除率：> 99%（分子量>300 Dalton） 17. 颗粒物及微生物去除率：> 99% 18. 终端过滤器2包 19. 预处理柱3套 20. 纯化柱2套 21. 50或100l袋式储水系统, 数量2包 22. 反渗透模块消毒剂 1 |  |  |  |  |
| 10 | ▲十万分之一 天平 | 1套 | 1.由时间和温度触发的全自动校准和调整功能（时间每过4小时，温度每变化±0.4摄氏度，天平自动触发校准） 2.超载保护 符合 ISO/GLP 的记录和打印功能 3.超级单体传感器 4.只需按一个键，就可以使用内置校准砝码进行全自动校准和调整 5.防静电涂层玻璃防风罩，能有效地屏蔽外界静电荷的干扰 6.四级防震 7.五面度0.01mg/0.1mg的天平有全玻璃防风罩 8.全自动故障诊断 9.应用程序：百分比称量，净重/总和配方计算，动态称量/动物称重，单位换算，计数 10. 40M超高速微处理器MC1 11. 内置RS232接口，符合GLP标准 12. 天平下部吊钩称量 13. 双向数据接口RS232 14. 适应外部环境的数字滤波器 水平支脚、水平仪、防盗环 15. 左、右去皮键满足不同的使用习惯 16. 称盘尺寸(mm)：ф80 17. 量程(g)：40/100/220 18. 可读性(mg)： 0.01/0.01/0.1 19. 重复性（≤±mg）：0.02/0.05/0.1 20. 线性（≤±mg）： 0.03/0.1/0.2 |  |  |  |  |
| 11 | ▲电子分析 天平 | 4套 | 1.校正类型: 外部校正 2.最大称量值 220 g 3.实际分度值 0.0001 g 4.重复性 (sd) 0.0001 g 5.线性 0.0002 g 6.稳定时间 3 s 7.秤盘形状 圆形 8.秤盘尺寸 ∅80 mm 9.防风罩有效高度 236.5 mm 236.5 mm 236.5 mm 温度漂移灵敏度(+10~+30℃) 3 ppm/℃ |  |  |  |  |
| 12 | ▲单道微量可调移液器 | 8套 | 1.移液体积单手可调 2.体积4位数字显示，放大玻璃提高可读性 3.单独的吸嘴脱卸按钮 4.移液器下部可轻松拆卸，进行清洗和高温消毒灭菌 5.独立的去吸嘴按钮 6.配备工具可进行常规保养 7.量程：0.1－2.5ul（1支），2－20ul（1支），20－200ul（1支），100－1000ul（1支）或0.1－2.5ul（1支），0.5－10ul（1支），10－100ul（1支），100－1000ul（1支） |  |  |  |  |
| 13 | ▲分子杂交仪 | 1套 | 1.分子杂交仪主机（1台） 1.1转速：10-15rpm； 1.2功率：1250瓦特； 1.3温度范围：10-99.9℃； 1.4温度显示：LED； 1.5温度控制精度：±0.1℃； 1.6温度均一性：箱内±0.3℃ 瓶内±0.1℃； 1.7转轮速率：7-14循环/秒； 1.8容量：20个35×150mm杂交管或10个35×300mm杂交管； 1.9电源：12V AC/DC 来至于115V/60Hz或230V/50Hz 2. 35×300mm杂交管（1个） 3. 组合型紫外交联仪（254nm） |  |  |  |  |
| 14 | ▲分子杂交管 | 4套 | 35×150mm |  |  |  |  |
| 15 | 分子杂交管 | 3套 | 35×300mm1 |  |  |  |  |
| 16 | 电转化仪 | 1套 | 1、电转化仪主机（1台） 1.1电压：200-2500V； 1.2电容：10µF, 2500V电脉冲放电； 1.3充电时间：<8秒； 1.4时间参数：一般设定5ms一个样本； 1.5抗阻：3.3 kΩ； 1.6接口：RS232 2.电转化杯（1mm 5个、2mm 5个） 2.1塑料材质，铝电极； 2.2尺寸：100 µl容量； 2.3独立包装，伽马射线灭菌； |  |  |  |  |
| 17 | 电击杯 | 1套 | 1.电击杯（50个） 1.1电极间距：1mm； 1.2容量：100 µl； 1.3独立包装，伽马射线灭菌； |  |  |  |  |
| 18 | ▲研究用计算机 | 5台主机 1台显示器 | 五台高性能主机，一台 24寸液晶显示器。用于量子化学计算，安装 Linux 操作系统，主要运行 Gaussian03 计算软件。1台八口全千兆交换机。 配置： 1.定制配置商用机； 2.按性价比最高的小集群方式，选择四台无显示器主机，作为并行运算节点，一台配置显示器的主机，作为主控节点，调度任务，处理数据； 3.海量运算需要高速CPU和大容量内存，故各机均选择四核心i7处理器、16GB内存； 处理器 第四代智能英特尔® 酷睿™ i7-4790 处理器 (四核, 8M 缓存, 最高 3.90 GHz) 系统 Linux 内存 8G x 2条 DDR3，1600 Mhz 芯片组 英特尔®Q87高速芯片组 硬盘 1TSATA硬盘 (7200RPM) 显卡 集成 网卡 集成千兆网卡 光驱 DVD光驱 键盘鼠标 USB入门级键盘，USB光电鼠标 4.八口全千兆交换机1台，即速度要求最高，联网用。 |  |  |  |  |
| 19 | 冷暖空调 | 3台 | 功率：2P 适用面积30-40m2 能效比：大于3 |  |  |  |  |
| 20 | 化工原理实验仿真软件 | 12套 | 1、本系统内容包括： 1.1离心泵特性曲线测定 1.2流量计的认识和校核 1.3流体阻力系数测定 1.4传热（水-蒸汽）实验 1.5传热（空气-蒸汽）实验 1.6精馏（乙醇-水）实验 1.7精馏（乙醇-丙醇）实验 1.8吸收（氨-水）实验一 1.9吸收（氨-水）实验二 1.10丙酮吸收实验 1.11干燥实验 1.12板框过滤实验 2、系统功能： 2.1、模拟实验操作的功能 对实验流程中的各个设备可以进行仿真操作，在该仿真软件上完成全部实验过程的操作（包括可能出现的事故现象）； 2.2、有实验指导功能 2.2.1、实验目的 2.2.2、实验原理 2.2.3、实验设备 2.2.4、注意事项 2.3、有实验报告处理和打印功能 2.3.1、实验数据记录 2.3.2、实验数据计算 2.3.3、绘图 2.4有素材演示功能 2.5有教学课件功能 |  |  |  |  |
| 21 | ▲紫外光谱仪 | 2套 | 1.波长范围：190nm~1100nm 2.波长准确度：±0.3nm（开机自动校准） 3.波长重复性：0.2nm 4.光谱带宽：0.5nm,1nm,2nm,5nm四档可调 5.杂散光：〈0.3%T（220nm,Nal;340nm,NaNO2 ） 6.光度方式：透过率，吸光度，能量 7.光度范围：-0.3~3.0Abs 8.光度准确度： ±0.002Abs(0-0.5Abs)， ±0.004Abs(0.5-1.0Abs); ±0.3%T(0-100%T) 9.光度重复性： 0.001Abs(0-0.5Abs), 0.002Abs(0.5-1.0Abs)，0.15%T(0-100%T) 10.基线平直度：±0.002Abs(190nm-1100nm) 11基线漂移:0.001Abs/h(500nm,OAbs 2nm光谱带宽,预热2小时后) 12.光度噪声：±0.0005Abs（500nm,OAbs 2nm光谱带宽） 13.配置要求 13.1主机一套 13.2软件一套 13.3石英比色皿一对 13.4自动八联样品池架一套 13.5品牌计算机以及激光打印机（数量：各2 台 ） 13.5.1计算机配置 显示器：FHD宽屏23英寸，分辨率1920×1080 处理器 Intel 奔腾双核，主频3.2G 内存 4G 硬盘 500G ，速度7200转 显卡 独立显卡声卡 集成 网卡 100M以太网卡光驱 DVD光驱 键盘鼠标 USB键盘，USB光电鼠标 13.5.2打印机参数 产品类型：黑白激光打印机纠错 产品定位：个人办公/商用高效纠错 最大打印幅面：A4纠错最高分辨率：600x600dpi 黑白打印速度：A4：达到14ppm，Letter：15ppm纠错 处理器：234MHz纠错内存：2MB纠错 |  |  |  |  |
| 22 | 总体要求 |  | 1.投标人应保证投标本项目的任何产品和软件（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。 2.投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。 3.如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 |  |  |  |  |

包号：02包

产品名称: 数学系教学设备

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：数学系教学设备

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | ▲计算机 | 40台 | 1.CPU：四核主频3.6GHz 8M缓存或以上 2.主板：配套芯片组，要求与CPU同一品牌芯片，至少6个USB（2前置, 4后置）以上，2组音频接口（1组前置1组后置），4个USB3.0接口，2个USB2.0接口，≥1个PCI-E*16，≥2个PCI-E*1/ 3.内存: ≥4G 4.硬盘: ≥1TB 5.显卡：≥1G显存独立显卡 6.光驱：DVD/网卡：千兆以太网卡/ 7.声卡：集成标准声卡、抗菌、防水键盘，抗菌光电鼠标。 8.标准MATX立式机箱，顶置电源开关键， 9.显示器：≥23英寸LED 宽屏显示器 10.其他要求：教育应用：出厂配置原厂同品牌远程管理软件，主板集成硬盘数据保护与恢复功能，具有对资产的实时管理和监控功能：当电脑的软件、硬件发生变化和缺失时，能够远程报警实时提示管理员，并可查询电脑的软硬件运行状态，具有远程端口锁定功能：管理员可以通过操作控制端电脑远程将学生机的端口（USB口、键盘口、鼠标口、网口、串口、屏幕）锁定，不允许学生进行操作，保证计算机机房的安全，具有排程同传功能：管理员可以提前设置好同传的时间及内容，能够实现在无人值守的情况下，电脑按照提前的设置自动完成数据同传操作 ；具有断点、断电续传功能：电脑意外掉线或掉电后，在整个同传未结束时故障恢复可以继续传输，并且先前传输完的内容有效；具有远程屏蔽外网功能：管理员可以远程控制被控端电脑是否可以上网，或者实现禁止运行某些程序；主板集成网络同传功能（传输速度大于1G/分钟）：能够利用网络同时对多台电脑进行操作系统和软件的安装； 远程唤醒及可同时控制所有计算机重启/关机；服务器端可单独对任一客户端进行硬盘保护参数的设置；支持IP地址及用户名批量修改；支持多操作系统引导包括windows，linux。 资质： 11.服务：三年全保及上门到桌安装验机服务，原厂400/800售后电话，第2自然日上门服务。 |  |  |  |  |
| 02 | ▲计算机 | 4台 | 1.CPU：四核主频3.6GHz 8M缓存或以上 2.主板：配套芯片组，要求与CPU同一品牌芯片 3.内存: ≥8G 4.硬盘:固态硬盘128G+1TB SATA 7200r 5.显卡：≥2G显存独立显卡 6.光驱：DVD-RW/网卡：千兆以太网卡/ 7.声卡：集成HD AUDIO5.1声卡/抗菌、防水键盘，抗菌光电鼠标。 8.机箱: MATX立式，顶置开关，不少于6个USB接口， 9.显示器：≥23英寸LED宽屏显示器， 10.资质： 10.1服务：三年全保及上门到桌安装验机服务，原厂400/800售后电话，第2自然日上门服务。 |  |  |  |  |
| 03 | ▲服务器 | 2台 | 1.规格：19英寸工业标准2U机架式服务器 2.芯片组：Intel C600-J芯片组，处理器间数据带宽64GB/S 3.处理器：2颗Intel Xeon E5-2620（6核/2.0GHz/15M缓存） 4.内存：2块16GB R-ECC 1333 DDR3 1.35V低功耗内存，≥16条扩展插槽，≥640GB内存扩展 5.硬盘：3块600GB SAS硬盘,支持8个3.5寸或16个2.5寸SAS硬盘扩展(非外挂存储)，可支持SSD硬盘扩展 6.RAID功能：外插SAS/SATA RAID700卡,支持0,1,5,10,50等RAID级别，（RAID700卡≥512MB缓存，可选电池，支持RAID6,60） 7.网卡：≥3个Intel千兆网卡，支持iSCSI连接，支持虚拟化技术 8.配件：DVD-RW光驱，USB键盘鼠标，机架安装导轨 9.电源：电源输出功率≥800W 80+金牌电源，单电源或1+1冗余电源，支持PMBus 1.2， 10.冷却系统：支持4个非冗余热插拔系统风扇 11.I/O扩展：扩展槽≥6个PCI-E x16, PCI-E 3.0，4个USB 2.0接口，1个串口,2个VGA接口 12.服务：原厂商3年保修，原厂上架安装或系统安装服务，原厂硬盘数据丢失拯救服务 |  |  |  |  |
| 04 | ▲内存 | 12个 | 16G Registered DDR3服务器内存 服务器配件要求同“品目03服务器”的内存相配套 |  |  |  |  |
| 05 | 硬盘 | 10个 | 600G 热插拔SAS硬盘(1万转) 2.5" 服务器配件要求同”品目03服务器”的硬盘相配套 |  |  |  |  |
| 06 | ▲实验控制管理设备 | 6台 | 1.硬件参数 1.1固化10/100M以太网接口数量 ≥ 2个 1.2 1个Console口、1个AUX口 1.3 整机功率≤ 90W 1.4 支持19”标准机柜安装 2.性能参数 2.1 CPU ≥ 266Mhz、Flash ≥ 8M，最大支持72M 、SDRAM ≥ 64M，最大支持320M 3.业务功能 3.1支持同时管理和控制的网络设备数量≥ 16个 3.2支持远程实验室构建能力，支持DDNS； 3.3支持对实验设备中“指定的某一台”、“指定的某几台”以及“全部实验设备”配置的统一清除功能； 3.4具备良好的兼容性，对具有异步配置口的交换设备、路由设备都能提供良好的兼容支持； 3.5具备良好的设备识别能力，能够识别二层交换机、三层交换机、核心交换机、路由器、防火墙等常用实验网络设备； 4.管理功能 4.1支持Web方式的、简单直观的图形化管理界面； 4.2要求管理界面能够提供所连接实验设备的数量和设备型号信息； 4.3要求管理界面能够提供所连接实验设备是否空闲或被正被占用的信息； 5.登录权限 5.1要求控制管理服务器支持管理分级授权，至少包括普通使用者和管理者权限； 5.2控制管理服务器的所有接口都支持口令设置； 5.3控制管理服务器的每个接口都能够支持独立授权，从而实现对使用者PC的授权管理； 6.实验整体配合 6.1实验室综合管理平台可以对管理设备进行统一化管理，学生登陆组的控制、做实验的记录等统一管理。 7.要求同三层交换机同一品牌，便于管理和控制，同时该设备需要能够完全兼容对学院早期采购的实验室管理软件的设备管理和控制。 |  |  |  |  |
| 07 | ▲三层 交换机 | 12台 | 1.24口10/100M交换机，2个10/100/1000M端口和2个千兆SFP光口复用，1个业务扩展槽（非SFP小槽）；扩展最多可以达到4个千兆电接口、4个千兆光接口。 2.背板带宽>=64Gbps、L2/L3层包转发率>=12.8Mpps； 3.支持OSPF动态路由协议，支持静态路由,支持RIP；支持VRRP协议。 4.可支持业务接口类型GE、万兆；支持MCE功能，支持配置MVRF虚拟路由配置；支持DHCP server功能。采用创新性企业，提供相关证书。 5.支持ipv4和ipv6双栈协议；支持IPv6、OSPFv1/v2、OSPFv3、ECMP/WCMP、RIPv1/v2、PIM（DM/SM/SSM）、DVMRP、VRRP、IGMPv1/v2/v3；支持支持ICMPv6、IPv6动态路由协议OSPFv3、支持多种Tunnel隧道技术（如手工配置隧道、6to4隧道和 ISATAP隧道等）等协议。支持SPOH和三平面技术。 6.交换机配合后台厂家安全域控制设备，可以进行帐号、ip、mac、交换机ip和交换机端口五要素捆绑，可以屏蔽代理服务器和拨号等功能；配合厂家安全域控制设备，对于用户入网安全准入，用户如果没有打补丁或杀毒软件，可以为用户提供杀毒软件和系统补丁分发，保障入网电脑的安全性；可以对于用户访问权限进行下发交换机，以及对于用户进行阻断、隔离、禁止等控制，以及下发端消息等。 7.供应商投标产品型号必须在厂商官方站点上可以查询，投标时需要截取官方站点投标产品和性能资料； 8.要求同实验控制管理设备同一品牌。 9.采用无风扇、静音设计，环保。要求同学校早期是网络实验室完全兼容，便于学生做实验和教师进行管理和控制。 |  |  |  |  |
| 08 | ▲二层 交换机 | 12台 | 1. 24个10/100M自适应电口，固化2个10/100/1000M电口和2个 SFP千兆光口，千兆电口和光口非复用，均为可用口； 2.交换容量 >=64Gbps、包转发率>=14Mpps； 3.支持ipv4和ipv6协议，邻居发现协议（ND）、ND Snooping、ICMPv6、无状态自动配置、Path MTU Discovery等。 4.支持基于源MAC地址、目的MAC、 MAC地址范围、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、物理端口、TCP/UDP端口、 TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL。 5.交换机支持802.1x认证；支持NFPP技术，提供厂家技术白皮书。 6.交换机配合后台厂家安全域控制设备，可以进行帐号、ip、mac、交换机ip和交换机端口五要素捆绑，可以屏蔽代理服务器和拨号等功能；配合厂家安全域控制设备，对于用户入网安全准入，用户如果没有打补丁或杀毒软件，可以为用户提供杀毒软件和系统补丁分发，保障入网电脑的安全性；可以对于用户访问权限进行下发到交换机，以及对于用户进行阻断、隔离、禁止等控制，以及下发端消息等； 7.支持SNMP v1/v2/v3；设备支持CLI命令行，Web网管，TELNET，使设备管理更方便。 8.采用无风扇设计，静音，环保， 要求同三层交换机同一品牌，便于教学和实验 |  |  |  |  |
| 09 | ▲路由器 | 24台 | 1.硬件技术指标 固化端口：路由电口≥3个，业务扩展插槽≥4个,8个百兆交换端口。 三层包转发率≥280Kpps； 2.功能要求 2.1支持静态路由、RIPv1/v2、OSPF、VRRP等路由协议。 2.2支持IGMP、PIM-SM、PIM-DM、DVMRP等组播协议。 2.3支持状态防火墙功能。 2.4支持GRE、L2TP VPN、IPSec VPN、MPLS VPN。 2.5支持MPLS组播VPN。 2.6支持并配置IPFIX流量分析功能。 2.7支持CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA无线3G功能。 2.8支持国密局SM1加密算法，并提供国密局SM1硬件加密模块。 3.管理性 1端口同步串口接口模块 36块 网络实验室专用V.35DTE－V.35DCE线缆（两端接口均为POS26） |  |  |  |  |
| 10 | 机柜 | 6台 | 2米高机柜，42U高，深800米； |  |  |  |  |
| 11 | ▲拓扑连接器 | 6套 | 1.物理特性：固化百兆电口≥48 2.性能和功能 2.1自动连接:配合实验室综合管理平台，能够通过图形化配置，支持在任意2个端口间建立连接，从而实现端口的拓扑的链接； 2.2可以按照管理系统指令，随时断开两个任意端口直接的链接，实现链路的断开 2.3多对一镜像:支持将多个端口镜像到一个端口，实现数据监听 2.4跨设备端口对连:支持两台拓扑设备之间任意两个端口的互通 2.5实验室管理系统图形化管理、配置连接端口 透明数据转发:在任何建立连接的端口间实现数据报文的透明转发帧，不作任何改变 3.安全功能 3.1安全认证:需要提供本地密码认证方式登录、配置系统 3.2防网络攻击:ARP抗攻击能力，确保系统正常工作 3.3性能安全:能够通过硬件对发往CPU的报文进行分类和限速，保证CPU不会受到恶意报文的攻击(CPP)； 4.管理性 同实验室所有设备完全兼容:实验室拓扑图连接器同实验室综合管理平台LIMP、实验室管理设备、交换机、路由器等无缝管理，进行远程实验的开展，对于逻辑机架的分配；该设备需要能够完全兼容对学院早期采购的实验室设备管理和控制。 |  |  |  |  |
| 12 | ▲防火墙 | 12套 | 1.设备需要提供12个可用千兆电口；标准1U高机架式设备，企业级设备，非SOHU或家庭式设备。 2.支持双机状态热备，支持Active/Active方式双机热备。 3.支持静态路由、策略路由、默认路由。 4.完善的抗攻击功能。 支持多种攻击防范技术：包括多种DoS/DDoS攻击防范、ARP欺骗攻击的防范、提供ARP主动反向查询、TCP报文标志位不合法攻击防范、超大ICMP报文攻击防范、地址/端口扫描的防范、ICMP重定向或不可达报文控制功能、Tracert报文控制功能、带路由记录选项IP报文控制功能、静态和动态黑名单功能、MAC和IP绑定功能，支持智能防范蠕虫病毒技术。 5.深度的内容检测。通过对网络协议的分析，准确的定位各种应用，可以有效的识别网络中的BT、Edonkey、Emule等各种P2P模式的应用，并且对这些应用采取阻断、限流的控制措施，有效保护网络带宽。 6.支持支持集群功能，最多支持4台防火墙之间的。 |  |  |  |  |
| 13 | ▲虚拟专网VPN | 12套 | 1.物理特性： 配置以太端口≥5个 支持USB KEY身份认证 2.系统性能 双向吞吐量≥50Mbps IPsec VPN隧道数≥50 最大IPsec VPN用户数量≥30 最大并发连接数≥10万 3.VPN功能 支持标准IPsec VPN，基于IPsec VPN规范 支持对称加密算法：AES、DES、DES、国密办算法 支持非对称加密算法：RSA1024 支持摘要算法：SHA-1、MD5 4.IKE 协议 认证方式：支持数字证书、预共享密钥认证 在图形界面中，以表的形式详细显示IPsec隧道协商状态 5.工作模式 路由模式、透明模式、混合模式、旁路接入、动态拨号等 6.网络功能 策略路由、OSPF、RIP）、静态路由 支持DDNS（全动态VPN组网） 7.兼容性 和RADIUS实现账户联动 和Cisco/Juniper实现IPsec对接 Windows AD域 支持 |  |  |  |  |
|  | 密钥存储器 | 12套 | 用于存储数字证书文件 |  |  |  |  |
| 14 | ▲IDP入侵检测防御系统 | 6套 | 1.千兆电口数≥6；为提高设备易维护性，要求所投设备需固化USB 2.0接口≥2个； 为节省用户空间资源，要求所投设备必须符合标准1U机箱规格；设备的最大吞吐量≥100 Mbps；设备的最大并发连接数≥100万；设备的每秒新建连接数≥8000；设备至少支持串接、旁路、混合模式部署； 2.要求设备至少支持以下工作模式：IPS模式，IPS监视模式，IDS监视模式，混合模式，Forward模式；为防止虚假应标保留测试权利；具备基于协议异常、会话状态和七层应用行为等的攻击识别功能；支持对VLAN、MPLS、ARP、TCP、UDP、RPC、WCCP、GRE、IPV6、QinQ等多种协议的分析功能；可自定义检测方向，进行针对性检测功能；支持对病毒、蠕虫、木马、间谍软件、广告软件、可疑代码、端口扫描、非法连接、SQL注入、XSS跨站脚本等多种攻击的防护；可防范三至七层DoS/DDoS攻击；可防范IP Spoofing攻击，为防止虚假应标保留测试权利； - 支持IPv4和IPv6的双栈，支持IPv6下的各种隧道，支持基于 IPV6 的探测碎片攻击和协议确认技术，设备管理、安全策略、报表和告警均支持IPv4和IPv6，为防止虚假应标保留测试权利； 3.支持对IM软件包括登录、发信息、传文件、语音、视频各种动作分别控制；支持对网络视频、P2P下载、炒股软件、网络游戏等进行限制；支持对VNN、SoftEther、Hamachi、TinyVPN、PacketiX、HTTP-Tunnel、Tor等流行的虚拟隧道的以及自由门、无界、花园等非法代理类软件的管控； 4.内置攻击特征库≥3000种，全面兼容CVE标准；可自定义入侵攻击和应用软件的特征，特征库可手动和在线更新；支持基于URL、内容等制定黑白名单来对Web访问进行过滤；支持针对VLAN、IP地址、应用等进行网络传输带宽和网络传输总量限流； 5.支持双机热备功能；设备必须支持软件Bypass功能；设备必须支持硬件Bypass功能； 一个接口故障，设备会将对应另一接口关闭；主备线路时，通过相连的HA接口传输各Session状态；设备自身具有抗端口扫描功能；设备自身具有限制访问IP、禁止ping等防护功能；设备自身采用加密通讯形式； 6.支持中文图形管理界面，支持集中管理和分级管理；设备自身提供镜像物理接口，可将流经设备数据镜像到其他设备上进行分析；内置多样化的报表模版，支持自定义生成报表；支持自动定时生成报表，可利用邮件或FTP等形式定时外传报表，支持HTML、PDF、CSV等文件格式； 7.设备至少支持以下几种告警方式：控制台报警、邮件报警等； |  |  |  |  |
| 15 | ▲云虚拟 实验平台 | 3套 | 基本参数: 1.硬件产品形态（非PC+软件模式），1U机架设备； 2.GE电口数≥10个（其中实验口≥8个，2个管理口），需提供清晰的产品图片。 3.固化液晶显示屏，便于设备使用状态便捷查看和维护，需提供清晰的产品图片。 4.要求设备可以结合实验室管理系统，实现对实验平台所涉及的网络设备、安全设备等进行统一管理，且必须支持灵活的图形化拓扑自定义管理功能，以满足用户个性化的教学需求； 5.设备中内置管理软件，B/S架构，用户可通过浏览器直接登陆实验平台进行管理；提供功能界面截图。 6.因教学创新性需求，可提供基于真实行业环境的实验内容及实验环境，如电子政务，企业ERP，社区医疗，电子商务等行业实验环境； 7.（信息安全教学）部分：实验室具备密码学、PKI、PMI等实验内容，可针对加密算法进行分解、演示、计算；提供源码分析； 8.（网络攻防教学）部分：实验环境与行业应用相符，能够与行业网络设备、FW、IDS、VPN等网络安全设备联动进行实验，让学生掌握真实网络环境下安全的配置和管理，并且可以通过图形化界面自定义攻防实验网络环境； 9.（主机安全教学）部分：提供云应用的实验环境，能够根据实验的需求生成应用，能够完成宿主机、蜜罐等设计；对于系统扫描、主机安全配置管理等多类别内容开展实验； 10.（入侵与防御教学）部分：Web Xss攻击，Web风险套分析、SQL注入攻击、系统防御、安全配置管理； 11.支持用户可以通过图形化的界面自行添加新的实验课件镜像或调整现有实验课件镜像内容的自定义镜像功能，并且要求设备必须具备自定义镜像的保存和快速恢复功能，以满足用户个性化的教学需求； 12.要求设备结合原有网络中的实验室管理系统，实现批量同步当前的自定义课件镜像的功能，节省教学资源，达到环境快速部署目的 |  |  |  |  |
| 16 | ▲信息安全实验包（软件） | 3套 | 1.配合云虚拟实验平台使用，提供密码学、PKI、信息隐藏、病毒等信息安全实验内容 2.提供软件防火墙、IDS等实验功能，每个实验包包含1台云虚拟实验平台设备授权 |  |  |  |  |
| 17 | 总体要求 |  | 1.整个网络实验室方案，要求具有交换、路由、安全、无线等实验，同时需要具有远程实验室的功能。将来可以在基础实验平台上平滑扩展联邦实验室同其它学校实验室硬件资源共享。 2.本次采购的网络实验室设备，要求同采购人现有产品RG-LIMP实验管理平台完全兼容和使用，便于学生做实验和上课。 3.投标人应保证投标本项目的任何产品和软件（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。 4.投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。 5.如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 |  |  |  |  |

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人填写，须按招标文件要求逐项对应填写所投产品的实际技术参数。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

4．“证明资料”一栏须填写“见投标文件第  页，第  行”字样，标注出证明资料在投标文件中的位置。

第三章   评标方法

一、本项目采用最低评标价法进行评标。

二、评标原则及程序

详见本招标文件附件一投标人须知“五、开标与评标”。

三、确定中标供应商

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐中标候选供应商的顺序，依法确定中标供应商。

招标文件附件1

投标人须知

一、 总  则

- 1.资金来源：财政性资金

- 2.定义：

2.1 “采购代理机构”：指代理本项目的具体采购代理机构名称。本次招标的采购代理机构是鞍山市公共资源交易中心。

2.2 “采购单位”指招标文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3  “招标采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4 “招标货物”指招标文件中所述所有货物及相关服务。

2.5  “招标文件收受人”指按招标文件规定取得招标文件的潜在投标人。

2.6 “投标人”指按招标文件规定取得招标文件并参加采购活动投标的供应商。

3.合格投标人的资格条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其它条件；

3.2 满足招标文件中招标公告、“招标项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件。

3.3 联合体参加投标的规定。如果本项目允许联合体参加投标，投标人应按以下规定执行：

3.3.1两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.3.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购单位根据采购项目的要求规定的特定条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中标的，联合体各方应共同与采购单位签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购单位承担连带责任。

4.货物及伴随服务

投标人除按照招标文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

5.投标费用

不论投标结果如何，投标人应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

6.投标货币

本次招标项目的报价均以人民币报价。

7.现场踏勘、标前答疑会

7.1对需要进行标前答疑会或者踏勘现场的采购项目，采购单位要会同采购代理机构召开项目答疑会或者组织获取招标文件的潜在供应商踏勘项目现场，由采购单位对采购项目进行说明与介绍，解答潜在供应商提出的与招标项目有关的问题。

7.2 如需要踏勘或召开标前答疑会，按照招标文件规定的时间、地点等相关事宜执行。

7.3勘察现场及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.4 在标前答疑会上采购单位将就招标项目的具体要求、使用目的等情况做出简介，投标人可就招标文件是否有倾向性或排他性条款、招标项目最高限价是否合理等提出疑义或建议。

7.5投标人对招标文件如有疑义要求澄清的，应在标前答疑会结束前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将根据实际情况，决定是否答复。答复将以书面形式发给获得招标文件的所有潜在投标人。

二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1第一部分：招标文件正文部分

8.1.1招标公告

8.1.2招标项目基本内容及要求

8.1.3投标文件内容及格式

8.1.4评标方法

8.2第二部分：招标文件附件部分

8.2.1投标人须知

8.2.2投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

8.2.3政府采购合同条款

8.2.4政府采购合同格式

8.3投标人应当完整地阅读、理解构成招标文件的所有内容。“招标文件正文部分”与“招标文件附件部分”如有不一致的地方，应以“招标文件正文部分”为准。

9.招标文件的澄清和修改

9.1招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

9.2采购单位及采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3 招标文件、更正公告、变更公告均在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

三、投标文件

10.投标文件编制的要求

10.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

10.2 除非有另外的规定，投标人可对全部合同包或部分合同包进行投标。采购代理机构不接受有任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效投标处理。

10.3投标文件语言。投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11.投标文件的构成

投标文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第二章。

12.投标文件格式

投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标价格应为折扣后货物价格、购买货物和相关服务需缴纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点所需的一切费用。超过招标项目最高限价的投标文件为无效投标文件。

13.2投标人要按开标一览表、分项价格表和货物价格明细表的内容填写货物单价、货物总价、投标报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

13.3开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

13.4采购代理机构不接受可选择的投标报价。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。如未提供单独密封、标记的“开标一览表”，以投标文件正本中的“开标一览表”为准。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明、澄清。否则，采购代理机构和采购单位对此不承担任何责任。

13.5对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

13.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，采购单位有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

14.投标函格式、开标一览表及其附表

14.1投标人应完整地填写投标函。

14.2投标人应完整地填写开标一览表，按格式填写、签署、盖章。开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，不得自行增减内容。开标一览表的“投标总价”必须与分项价格表中的“总价金额”保持一致。

14.3投标人应完整地填写分项价格表，列明货物价格、运保费、税费及其它费用等。

14.4投标人应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.5投标人应完整地填写招标文件中的项目要求及投标响应表，投标文件的技术指标响应情况应与招标文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.6项目要求及投标响应表是评标的重要依据，无论所投标的货物与招标文件的要求是否有偏离，投标人都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明投标人合格的资质证明材料

15.1投标人应按照招标文件要求提交证明其有资质参加投标和中标后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标人提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

16.1投标人应提交根据政府采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标人关于货物和服务来源地的证明除在投标文件中提供说明外，还在交货时由提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、产品样品、图纸和数据等。

17.投标保证金

17.1投标人按招标文件的规定提交投标保证金，并作为其投标的一部分。未按要求提交投标保证金的投标文件为无效投标文件。

17.2投标保证金以转账方式交纳。对于超过规定时间汇入的投标保证金将视为未按规定时间交纳投标保证金。

17.3投标人在将投标保证金汇入指定账户时，必须准确填写汇出人的名称及账号，采购代理机构只按汇出人的名称及账号退还投标保证金。在投标截止时间前，投标人可至采购代理机构财务部门领取已交纳投标保证金的有效证明。

17.4在递交投标文件时，投标人须出示已交纳投标保证金的有效证明。采购代理机构将拒绝接收未按招标文件要求交纳投标保证金或虽已交纳投标保证金，但所交纳的数额不足或未能出示已交纳投标保证金的有效证明的投标人的投标文件。

17.5投标保证金的退还。未中标的投标人的保证金将于确定中标公告发布后的五个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在按规定签订政府采购合同后五个工作日内退还。投标保证金以银行转账方式退还，不计利息。

17.6投标人投标保证金收据丢失退还保证金的处理办法。投标人须提供以下证明材料，财务人员根据《情况说明》按投标保证金的退还程序予以办理。

17.6.1投标人以单位名义出具的加盖公章的《情况说明》；

17.6.2营业执照和法人身份证原件（外地可提供加盖公章的复印件）及相关证明。

17.7投标人发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

17.7.1在投标函中承诺的投标有效期内撤回其投标的；

17.7.2中标后无正当理由在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同、提交履约保证金的；

17.7.3将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

18.投标有效期

18.1投标文件有效期为自开标之时起90天，投标文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。中标供应商的投标文件有效期与合同履行期相同。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，并书面形式进行协商确认，投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其它内容。

19.投标文件的式样和签署

19.1投标文件需打印或用不褪色墨水书写。除了投标文件封面以外，每个页面都要在右上角编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，投标文件的目录必须编序。以保证评标委员会的评审和投标文件存档需要。

19.2投标文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法定代表人授权委托书”。

19.3投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖供应商公章。未按要求签字和加盖公章的投标文件为无效文件。

19.4每份投标文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本需打印并由供应商法定代表人或其授权代表签字，如果正本与副本不符，以正本为准。四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件装订成册、密封，将正本和所有的副本单独密封，且在包封上标明“正本”、“副本”字样。

20.2投标文件外封面、封口按照“招标项目基本内容及要求”的格式进行封装。

20.3加盖投标人公章和法定代表人或其授权代表印鉴。

20.4如果投标人没有按照要求密封、标记，采购代理机构对于投标文件的误投、错投以及提前拆封概不负责。

21.投标截止时间

21.1投标人按“招标项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交投标文件。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标文件规定的投标截止时间。

21.2采购代理机构可以延长投标截止时间，在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

22.迟交的投标文件

采购代理机构拒收在规定的投标截止时间之后递交的投标文件。

23.投标文件的修改和撤回

23.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但采购代理机构必须在规定的投标截止时间之前收到书面通知，并签字确认接受，否则无效。

23.2投标人的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

23.3 “撤回”的投标文件将不予开封并原封退回投标人。

23.4在投标截止时间后（即从开标之时起），投标人不得对其投标文件做任何修改。

23.5从投标截止时间至投标有效期期满，投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。投标人之间恶意串通而撤回投标的，除投标保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、开标与评标

24.开标

24.1采购代理机构按“招标项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织投标人和有关方面的代表参加开标仪式。

24.2开标时由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、修改投标文件的通知、投标价格、价格折扣、是否提交了投标保证金，以及开标一览表要求的其它内容。采购代理机构将做开标记录并在开标后要求投标人法定代表人或其授权代表签字确认。

24.3开标时未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

24.4投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

24.4.1在招标文件规定的投标截止时间之后投标的；

24.4.2投标文件未按招标文件规定密封的；

24.4.3未提交投标保证金的。

25.评标委员会的组成

25.1采购代理机构负责组织评标工作。

25.2与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

25.3评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。有关的技术、经济方面的专家按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序，按照评标方法及评标标准独立履行评标委员会职责。

26.投标文件的初审

26.1资格性检查。评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资质证明、投标保证金等进行审查，审查每个投标人提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效，审查投标保证金的有效性。在评标过程中，评标委员会有权要求投标人提供资质证明材料的原件以供审查，投标人应在评标委员会规定的时限内提供。投标人拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，其投标将被作为无效投标处理。

26.2 符合性检查。对资格性检查合格的投标人递交的投标文件，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，审查投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

26.2.1 实质上响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

26.2.2 重大偏离系指投标人货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购单位的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

26.2.3 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将根据投标人须知第26.4条的规定，允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其它实质上响应招标文件要求的其它内容。

26.2.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标；

26.2.5 评标委员会审定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容而不寻求外部证据。

26.3 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

26.3.1未按招标文件规定要求签署、盖章的；

26.3.2不具备招标文件中规定资格要求的；

26.3.3投标人法定代表人或其授权代表未按规定到开标现场并签字确认唱标结果的；

26.3.4不符合招标文件规定的实质性要求的；

26.3.5在评审过程中，评标委员会发现投标供应商有下列表现形式之一的，可以认定属于串通投标的行为，具体表现形式如下：

26.3.5.1 两家以上（含两家，下同）投标供应商的投标文件中相同错误在3处以上（含3处）；26.3.5.2两家以上投标供应商的投标文件中加盖了对方的公章，或者相互装订了标有对方名称的文件材料、资格资信证明文件等；

26.3.5.3两家以上投标供应商的投标文件中相关内容的段落、字句、错别字等相同；

26.3.5.4投标供应商串通投标的其它情形。

26.3.6招标文件规定投标时属于无效投标或者废标的其它情形。

26.4投标文件中的明显的文字和计算错误，按下列原则修正：

26.4.1投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容的对应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

26.4.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

26.4.4按上述原则调整后的价格为评标价，对投标人具有约束力。如果投标人不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，其投标将作为无效投标处理，投标保证金将被没收。

27.投标文件的澄清

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面要求投标人在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

28.评标办法和评标标准

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.1综合评分法

28.1.1是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

28.1.2评标委员会依照评标方法对每个有效投标文件进行打分。计分原则：在计算投标人得分时，采取去掉一个最高分和一个最低分的方法计算投标人的最终得分（得分按四舍五入的方式保留小数点后二位）。

28.2最低评标价法

最低评标价法是以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

29.推荐中标候选供应商名单

29.1采用综合评分法的，按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评标价由低到高顺序排列。得分且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分、评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.2采用最低评标价法的，按评标价由低到高顺序排列。评标价相同的，按技术优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.3评标中遇到的其它问题，由评标委员会集体研究处理。

30. 中标供应商的确定

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐的中标候选供应商的顺序依法确定中标供应商。

31.评标过程的保密性

31.1公开开标之后，直至向中标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其它人透露。

31.2在评标过程中，投标人试图在投标文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向评标委员会、采购单位或采购代理机构施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

六、政府采购合同授予

32.政府采购合同授予标准

除投标人须知第33条规定的情况外，采购单位根据评标委员会提交的评标结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的中标供应商。

33.采购代理机构宣布废标的权利

- 33.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

- 33.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 33.1.2投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 33.1.3因重大变故，采购任务取消的。

- 33.2投标截止时间结束后参加投标人不足3家的，评标期间符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足3家的，均按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第18号）第四十三条规定执行。

34.中标通知书

34.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将在政府采购指定媒体（辽宁省政府采购网、鞍山市政府网、鞍山市财政局网、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网）上发布中标结果公告，同时发出《中标通知书》。中标通知书对采购单位和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

34.2中标通知书是政府采购合同的组成部分。

35.签订政府采购合同

35.1采购单位应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

35.2采购单位不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

35.3政府采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的10%。

七、其   他

- 36．履约保证金

36.1中标供应商应在与采购单位订立政府采购合同之前或同时按招标文件规定的金额及要求提交履约保证金。

36.2履约保证金可以采取银行保函、银行转账支票、汇票等非现金方式提交。

- 36.3履约保证金的有效期到供方提交的货物经采购单位或采购代理机构验收合格交付之日止，不计利息。

37.询问和质疑

- 37.1政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保招标活动的公开、公平和公正。

- 37.2供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

- 37.3采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
  37.4质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

38.最高限价

项目投标报价不得超出“项目基本内容及要求”最高限价的规定，超出最高限价的投标报价均视为不响应招标文件而直接宣布为投标无效。

39.其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

招标文件附件2

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

采购代理机构：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

招标文件附件3

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

按《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

9.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

9.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式五份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标供应商提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

招标文件附件4

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号           ）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.技术协议（如果有）

7.政府采购合同的其它附件。

- 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

- 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

- 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）    元。

- 五、付款方式及条件

- 六、交货时间和交货地点

- 七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：        年       月      日