鞍山市政府采购文件

（公开招标）

项目名称：鞍山市红十字中心血站

采供血设备采购项目

招标编号：AGJCG2015G053

计划编号：ASZC20151100035

编制单位（章）：

鞍山市公共资源交易中心制

目   录

招标公告

第一章  招标项目基本内容及要求

第二章  投标文件内容及格式

第三章  评标方法

附 件：1.投标人须知

2.自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

3.政府采购合同条款

4.政府采购合同格式

说明:招标文件由正文和附件两部分组成。投标人应当完整地阅读、理解构成本招标文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

招标公告

鞍山市公共资源交易中心受鞍山市红十字中心血站委托，对“采供血设备招标项目”（招标编号：AGJCG2015G053）进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人参加本次政府采购活动。

一、招标内容

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 数量 | 采购最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | 超大容量离心机（进口） | 1台 | 60 |
|  | 第1包合计 |  |  | 60 |
| 02 | 01 | 全自动全血分离机（进口） | 3台 | 159.9 |
|  | 第2包合计 |  |  | 159.9 |
| 03 | 01 | 生化分析仪（进口） | 1台 | 40 |
|  | 02 | 超低温冰箱（进口） | 1台 | 9.8 |
|  | 03 | 实验室冰箱(659升）（进口） | 1台 | 8.6 |
|  | 04 | 实验室冰箱（326升）（进口） | 1台 | 6.91 |
|  | 05 | 钳式（两用）热合机（进口） | 3台 | 13.8 |
|  | 06 | 血液样本管理系统（国产） | 1套 | 56 |
|  | 07 | 台式热合机（进口） | 4台 | 13.4 |
|  | 第3包合计 |  |  | 148.51 |
| 04 | 01 | 激光粒子计数仪（进口） | 1台 | 3.2 |
|  | 02 | 生物普通显微镜（进口） | 1台 | 1.5 |
|  | 03 | 电子分析天平（进口） | 1台 | 1.75 |
|  | 04 | 温度记录仪（进口） | 5台 | 2.7 |
|  | 05 | 平板式离心机（国产） | 1台 | 1.4 |
|  | 第4包合计 |  |  | 10.55 |
| 05 | 01 | 亚甲蓝检测仪（国产） | 1套 | 11 |
|  | 第5包合计 |  |  | 11 |
| 总计 |  |  |  | 389.96 |

招标内容说明：

1.本项目招标内容分为5个合同包，投标人对所投包的采购内容必须全投；

2.每个品目报价均不能超过各品目的采购最高限价，否则其投标无效。

二、合格投标人的资格条件

- 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

- 2.本项目不允许联合体投标；

- 3.应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

- 4.所投产品须为中国现行关境内企业生产或加工的产品（采购进口产品除外）；

- 5.能够提供快速、良好的维修服务；

- 6.本次采购投标人须为鞍山市政府采购供应商库内注册登记的供应商或辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商；

- 三、政府采购供应商入库须知

- 1.参与鞍山市市本级政府采购项目的投标人未进入鞍山市政府采购供应商库的，请详阅鞍山政府采购网站（http://218.25.216.179/）“首页--重要通知”栏目中“关于鞍山市政府采购供应商入库的通知”中相关规定，进行网上注册登记后并将所要求的材料报送到鞍山市财政局政府采购监督管理处。凡已入辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商，均可参加鞍山市市本级政府采购活动。

- 鞍山市政府采购供应商库咨询电话：0412-2219810

- 投标人在递交投标文件时，须提供入库登记证明。（投标人可在办理入库的相应部门官方网站通过查询等功能显示入库状态后网上打印或截屏打印）

- 2．请拟到鞍山市公共资源交易中心参与相应项目交易的投标人在参与交易前，首先进行网上录入（每个参与者只需录入一次），录入网址为：http://www.asggzyjy.cn/
register.jspx。网上录入审核及咨询电话：0412-5555983

四、领取采购文件的时间和方式

即日起登陆鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）、鞍山市公共资源交易网站下载采购文件。

五、资格审查：

本项目投标供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在投标文件中按采购项目文件的规定和要求附上资格证明文件，若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效或中标资格被取消。

六、报名方式：投标人在递交投标文件时现场报名。

七、投标供应商的计算：本项目中投标产品（在《项目要求及投标响应表（二）》中用“▲”标记的产品）多家供应商代理同一品牌同一型号产品投标的，作为一个供应商计算。

八、采购公告发布

本采购公告在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

九、递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点：

- 递交投标文件截止及开标时间：2016年1月26日09:30(北京时间)

- 递交投标文件及开标地点：鞍山市公共资源交易中心222会议室，届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加采购会议。

十、投标文件的送达：投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达开标地点，逾期送达或密封和标注不符合采购项目文件规定的投标文件恕不接受。本次采购不接受邮寄的投标文件。

十一、询问、质疑和投诉的程序及要求：

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人、采购代理机构应当根据实际情况及时答复，但答复的内容不得涉及应当保密以及可能影响公平竞争的事项。

2.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑，质疑由鞍山市公共资源交易中心和采购人共同接收。

3. 供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》提起投诉。质疑、投诉应按照先质疑后投诉的程序进行，未经过质疑的投诉事项，财政部门将不予受理。

4. 经查实，供应商捏造事实或提供虚假材料进行质疑的，采购人、采购代理机构将报告同级财政部门，由同级财政部门予以通报，将其列入不良行为记录名单，并在辽宁政府采购网公告。

十二、采购单位、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购单位：鞍山市红十字中心血站

联系人：王学忠

联系电话：13009381077

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

地        址：辽宁省鞍山市铁西区人民路269-271号（鞍山市铁西区财政局西侧，鞍山市公共资源交易中心大楼）。

项目联系电话：0412-5219886

采购文件咨询电话：0412-5586812

评审结果咨询电话：0412-5586812

合同签订咨询电话：0412-5586810

履约验收咨询电话：0412-5586810

鞍山市公共资源交易中心

二〇一六年一月四日

第一章 招标项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 本次招标项目为采供血设备采购 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合格投标人 的资格条件 | 详见招标公告及招标文件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 领取招标文件 的时间及方式 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 4 | 递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 5 | 现场踏勘或 标前答疑会 | 本项目不组织现场踏勘或标前答疑会。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 样品要求 | 本项目不要求提供投标产品样品 |  |  |  |  |  |
| 7 | 最高限价及 投标保证金 | 包号 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） | 包号 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） |
|  |  | 01 | 60 | 1.2 | 02 | 159.9 | 3 |
|  |  | 03 | 148.51 | 2.9 | 04 | 10.55 | 0.2 |
|  |  | 05 | 11 | 0.2 |  |  |  |
|  |  | - 说明： - 1.超过每包各品目最高限价的投标文件为无效投标文件。 2.投标保证金：采购最高限价的2%。 3.收取投标保证金的截止时间及要求:投标供应商应通过转帐方式在递交投标文件截止及开标时间前将投标保证金汇入鞍山市公共资源交易中心银行专户，以鞍山市公共资源交易中心实际到帐为准，投标供应商须在汇款单上标明采购项目编号、投标人的联系电话，如项目分包需注明所投包号。递交投标文件截止及开标时间前投标人须到鞍山市公共资源交易中心财务部凭银行汇款凭证复印件领取投标保证金《收款收据》。 4.为方便供应商及时退还投标保证金，凡参与政府采购项目的供应商在开标当日提供退还投标保证金的收据（按包分别开具）。 5.收取保证金的地点：鞍山市公共资源交易中心财务部226房间。 6.收款单位：鞍山市公共资源交易中心 7.开 户 行：中国工商银行鞍山市分行建鞍支行 8.银行账号：0704020329264037080 9.投标保证金联系电话：0412-5589021 |  |  |  |  |  |
| 8 | 评标委员会人数 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 投标文件份数 | 正本1份,副本5份。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 评标办法 | 最低评标价法 |  |  |  |  |  |
| 11 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 代理服务费 | 本项目不收取代理服务费。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 质量保证金 | 合同总金额的5%，验收合格后满一年付清。 |  |  |  |  |  |

第二章 投标文件内容及格式

| 项 目 | 项目及审核内容 |  |  | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标文件的外封面、封口、封皮及目录 | 投标文件的外封面及封口 |  |  | 1 | 1-1 |
|  | 投标文件的封皮 |  |  | 2 | 1-2 |
|  | 投标文件的目录 |  |  | 3 | 1-3 |
| 资格性 证明材料 | 投标人法人 营业执照副本 | 复印件 |  |  | 2-1 |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 |  |  | 4 | 2-2 |
|  | 招标公告前六个月内任一个月的依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证 |  | 复印件 |  | 2-3 |
|  | 资质及认证要求： |  | 详见招标公告 |  | 2-4 |
|  | 项目业绩或者案例要求： |  | 详见招标公告及招标文件 |  | 2-5 |
|  | 如果投标人不是投标产品的制造厂商（或国内总代理），须具备投标产品制造厂商（或国内总代理）出具的授权书、售后服务承诺书 |  | 详见招标公告及招标文件 |  | 2-6 |
|  | 投标产品的技术资料（产品说明书、产品样本或彩页、技术白皮书、功能测试报告等技术资料之一。） |  | 详见招标公告及招标文件 |  | 2-7 |
|  | 其它 |  |  |  |  |
| 符合性 证明材料 | 投标函 |  |  | 5 | 3-1 |
|  | 开标一览表 |  |  | 6 | 3-2 |
|  | 分项价格表 |  |  | 7 | 3-3 |
|  | 设备价格明细表 |  |  | 8 | 3-4 |
|  | 项目要求及投标响应表 |  |  | 9 | 3-5 |
|  | 技术方案：详见招标公告及招标文件 |  |  |  | 3-6 |
|  | 其它 |  |  |  | 3-7 |
| 其它材料 | 招标文件要求的以及投标人认为需要提供的其它材料 |  |  |  | 4-1 |

重要提示：

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件。

2．投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。投标人在装订投标文件时，应严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。

格式1

投标文件外封面、封口格式

封面格式：

| 投标文件（正本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴： | 投标文件（副本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴： |
| --- | --- |
| 开标一览表 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴： |  |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）—— 法定代表人或其授权代表印鉴：

格式2

鞍山市政府采购项目

投  标  文  件

招标项目名称：

招标项目编号：

投标人名称 ：

格式3

投标文件目录

一、资格性证明材料

1.1投标人法人营业执照副本…………………………………………所在页码

1.2法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书………………所在页码

1.3依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证………………………所在页码

……

二、符合性证明材料

2.1投标函………………………………………………………………所在页码

2.2开标一览表…………………………………………………………所在页码

2.3分项价格表…………………………………………………………所在页码

2.4投标产品价格明细表………………………………………………所在页码

2.5项目要求及投标响应表……………………………………………所在页码

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，     共     页，在此加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式4-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号             ）的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

公司名称（加盖公章）：

年　   月  　 日

格式4-2

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加投标的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：         （签字：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：           （签字：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托    受委托人    为本公司的合法代理人，参加你中心组织的招标活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（项目编号             ）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称（加盖公章）：

年     月    日

格式5

投标函

采购代理机构：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的招标项目 招标项目名称（项目编号) 的有关活动，并对此招标项目进行投标。

为此，我方按招标文件规定提供货物及服务的投标报价、投标保证金：

| 包号 | 投标价（人民币 元） |  | 投标保证金 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |  |
| …… |  |  |  |

一、我方同意在招标文件中规定的开标日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反招标文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并已详细审查招标文件，对招标文件我方无任何异疑。我方愿意向你单位提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本招标项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人的；

（3）与采购单位、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

八、我方已阅读并完全理解本招标文件附件二“投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

Email:

投标人名称：（加盖公章）

签署日期：      年      月      日

格式6

开标一览表

投标人名称：                                           单位：万元（人民币）

| 包号 | 品目号 | 产品名称 |  | 最高限价 |  | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 01 | 超大容量离心机（进口） |  | 60 |  |  |  |  |
|  | 第一包投标报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02包 | 02 |  | 全自动全血分离机（进口） | 159.9 |  |  |  |  |
|  | 第二包投标报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03包 | 01 |  | 生化分析仪（进口） |  | 40 |  |  |  |
|  | 02 |  | 超低温冰箱（进口） |  | 9.8 |  |  |  |
|  | 03 |  | 实验室冰箱 (659升）（进口） |  | 8.6 |  |  |  |
|  | 04 |  | 实验室冰箱 （326升）（进口） |  | 6.91 |  |  |  |
|  | 05 |  | 钳式（两用） 热合机（进口） |  | 13.8 |  |  |  |
|  | 06 |  | 血液样本管理系统（国产） |  | 56 |  |  |  |
|  | 07 |  | 台式热合机（进口） |  | 13.4 |  |  |  |
|  | 第三包投标报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 04包 | 01 |  | 激光粒子计数仪（进口） |  | 3.2 |  |  |  |
|  | 02 |  | 生物普通显微镜（进口） |  | 1.5 |  |  |  |
|  | 03 |  | 电子分析天平 （进口） |  | 1.75 |  |  |  |
|  | 04 |  | 温度记录仪（进口） |  | 2.7 |  |  |  |
|  | 05 |  | 平板式离心机 （国产） |  | 1.4 |  |  |  |
|  | 第四包投标报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 05包 | 01 | 亚甲蓝检测仪 （国产） |  | 11 |  |  |  |  |
|  | 第五包投标报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1．投标人对投标报价若有说明应在“开标一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

2．投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

3．对于投标人在“开标一览表”和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

4．开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表”为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5．各包“投标报价”应同格式7 “分项价格表”中“总价金额”相一致。

6．本表除在投标文件中装订外，还须用小信封单独密封、标记，在递交投标文件的同时递交一份，以供唱标之用。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式7

分项价格表

包号：                                                  单位：万元（人民币）

| 分 项 项 目 | 金 额（万元） |
| --- | --- |
| 产 品 价 |  |
| 国内运保费 |  |
| 税 费 |  |
| 其 它 |  |
| 总价金额 |  |

填表说明：

1．“总价金额”应同“投标产品价格明细表”中的“报价合计”相一致。

2.“其它”的内容包括检测等费用，投标人可以根据项目的具体情况填报。

格式8

投标产品价格明细表

包号：                                                  单位：万元（人民币）

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

表中的品目号、产品名称及数量应与“项目要求及投标响应表（二）”的相应内容一致。

格式9

项目要求及投标响应表（一）

| 包号：01、02、03、04、05包 产品名称：采供血设备等 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） | 投标文件响应内容 | 备注 |
| 1 | - 01包：交货/交付时间：合同签订后（30）日内。 |  |  |
| 2 | ★交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） |  |  |
| 3 | ★付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的80%支付给乙方，半年后支付合同总价款的15%，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 |  |  |
| 4 | ★验收：按相关规定执行。 |  |  |
| 5 | ★质量保证期：不少于（1）年 |  |  |
| 6 | ★保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件：不少于（1）年 |  |  |
| 7 | 售后服务承诺要求：需提供 |  |  |
| 8 | 热线支持：（需提供热线电话） 现场支持：（2）小时内响应；（12）小时内到达 |  |  |
| 9 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： |  |  |
| 10 | 备品备件供应及优惠价格要求： |  |  |
| 11 | 培训人员现场培训（操作、维护等）： |  |  |
| 12 | 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |

项目要求及投标响应表（二）

包号：01包

产品名称: 超大容量离心机（进口）

是否经过审批采购进口产品：是

产品的主要用途、功能以及特点：超大容量离心机（进口）

| 采购文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | ▲超大容量离心机（进口） | 1台 | 落地式超大容量离心机 性能参数： ★1、最大的转速和离心力(在下一条规定的最大容量时)： ≥4,700转/分； 最大离心力：≥6,835×g。 2、最大容量：★12个400~500ml三联袋或四联袋；或24个200ml三联袋； （对于先离心后滤白的用户也能达到上述的量） 注：“★ ”部分为实质性要求及重要指标。 3、温度控制范围 -10～+40℃，无氟制冷系统,精度:±2℃ 4、控制系统: 微电脑控制, 数字显示 5、驱动系统: 无碳刷免维护电机，直接传动系统，无需皮带和齿轮变速装置 6、离心时间控制: 倒计时1~99分59秒；或者正计时持续运转 ★7、程序控制: ≥10个用户程序 9加速/9减速控制 ★8、三阶段离心控制，用于白膜层优化分离（对做手工血小板的用户尤为重要） ★9、其它控制：RCF(相对离心力)设置,快速运行(Pulse)功能；ACE®功能确保离心过程的绝对重复性（对做手工血小板的用户尤为重要）；具自检运行程序，可自动对离心机进行速度和温度确认。 10、电脑联网功能，中央监控软件可同时监控16台主机；自动条形码识别系统，可与中央电脑联网。 11、其它特点：电子不平衡检测,可容忍50g不平衡力。慢启动/制动,使样品的重悬浮最小化。 |  |  |  |  |
| 总体要求 |  |  | ★1.技术服务及售后 1.1 设备安装、调试和验收：供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。 1.2仪器在调试通过后提供保修服务，免费保修1年，保修期自仪器验收签字之日起计算。保修期间维修及零件更换费用由厂家负担。 1.3保修期外终身维护，用户可用人民币结算。供应商需及时地为用户提供备品备件。 1.4技术培训：在用户所在地对用户进行2人次现场培训。 1.5 要求厂家在中国设有两个以上固定维修站，并配有专业维修工程师，保证提供及时优质的售后服务。 |  |  |  |  |

包号：02包

产品名称: 全自动全血分离机（进口）

是否经过审批采购进口产品：是

产品的主要用途、功能以及特点：全自动全血分离机（进口）

| 采购文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | ▲全自动全血分离机（进口） | 3台 | ★1.、全自动血液成分分离机须为进口全自动处理系统，自动化、标准化制备各种血液成分；包括：各种规格悬浮红细胞、血浆、白细胞、浓缩血小板、洗涤红细胞、冷沉淀等血液成分；投标时需提供产品FDA认证或CE认证复印件加盖投标人公章。 ★2、分离制备的血液制品的质量符合GB 18469—2012《全血及成分血质量要求能够对制备完成的所有血液及血液成分自动进行称量和计算，容量单位应该同时可以用重量（g）或容量（ml）表示，容量单位符合GB18469-2012《全血及成分血质量要求》的规定。 3、设备能够适用于各种血袋、包括：串联血袋及并联血袋；在仪器上能完成所有成分血液分离制备工作，程序设定为一对一制备各种血液成分。工作电压：220V；工作环境温度：10-40度；工作环境湿度：20-95%。 ★4、驱动系统：电机驱动，可以通过时间、距离、重量、速度、力量等不同方式控制和调节挤压板，静音设计，无需要空气压缩机，占地少； ★5、血液分离挤压方式：三隔板挤压技术或高角度挤压方式，三块挤压板包括上、下挤压板和中隔板，中隔板：可以有效隔开血浆、红细胞、使分离更彻底并提高血液的产品质量。 ★6、红细胞保养液采用重力和机械挤压双重方式添加，且保养液袋开口向下或斜下方，以确保可完全挤净保养液。 7、具有定量和不定量分离血浆功能，在定量分离血浆过程中能够分别可以采用三联袋或四联袋定量分离血浆（回浆定量方法），血浆容量误差要求符合相关国家标准。在整个操作过程中出现故障具有中文提示和异常警示等功能，对不正确的血袋安装能够自动检测并有警示功能。分离前具有对血袋联袋条形码核对和记录功能，编程时可灵活选择需核对血袋的量，保证血袋各联袋条形码的一致性。仪器具有对红细胞袋和血浆袋内空气自动排除功能，排气彻底并基本无血浆损耗。 ★8、每一台仪器的内置称重装置≥2个，精确称重各血液成分；每一台仪器具有≥6个卡钳，且每个卡钳均具有红细胞探测、空气探测、热合管路、夹闭管路的功能，智能化设计：可自动探知管路是否安装，如果管路没有安装，仪器会自动发出警报及报警信息；夹头开口位置可360度调整，无需工具，易于拆卸和安装，便于清洁，减少工作负担，提高安全性，分离制备的血液符合GB18469-2012《全血及成分血质量要求》的规定。 9、分离机能够适用于国内使用的各种二联袋、三联袋、四联袋、五联袋；成分分离机应具有多个细胞界面探测器以满足对血液成分分离过程进行连续性的探测和监控，使整个分离过程达到最高的精确度。 ★10、编程：产品提供Windows界面下的开放式编程方式，经过简单培训，操作人员可自行修改分离程序。 11、数据采集：分离机可记录包括制备者、制备程序、血袋条形码、制备时间、制品名称、血量、制备仪器等数据信息，同时具有接收血袋采集信息、离心信息（包括离心者、离心时间、离心机编号、离心机名称、离心温度、离心时间、离心转速等参数）的拓展功能。 液晶屏幕中文菜单显示，操作界面友好，操作方便灵活，具有中文提示和异常警示等功能；按照分离制备的程序进行血袋安装时仪器屏幕应该有图示显示，在分离过程中和结束时如出现故障有信息提示或声光报警，对不正确的血袋安装能够自动检测并有警示功能。显示屏可提供清晰的操作界面和操作说明，方便进行实时监控。可以识别国际通用的多种类型条码，如Code128,Code39,Codebar,2/5 interleaved，并且可以自定义条码类别，可以方便地开启或者关闭条码扫描功能 ★13、设备可通过有线或无线方式与主机相连，采用TCP/IP协议联网，所有血液分离制备数据同血站现有的采供血管理系统进行数据交换，实现血液成分制备数据的统一管理。 14、可通过计算机控制运行，运行环境：CPU2.0GHZ以上，内存：4G或更高，硬盘200G以上即可； |  |  |  |  |
| 总体要求 |  |  | ★售后保障： 1、确保所提供设备及仪器为未使用过且经检验合格的产品，如有假冒按合同法规给予赔偿。 2、设有维修热线，对用户的维修要求保证在第一时间紧急响应，技术人员将在24小时内到达现场，并采取积极措施和维修至设备仪器正常使用，如不能现场维修好的，要向用户提供书面事故原因分析和处理措施等报告，返回商家或厂家维修，直到设备可正常使用为止。 3、设备安装调试使用培训:公司或厂方技术人员对设备仪器等安装调试正常运行，并对用户工作人员进行免费技术培训，详细介绍设备仪器的性能、特点、使用和操作方法，可在现场进行演示，最终使用户人员完全掌握设备仪器使用的操作方法、注意事项及保养维护常识。 4、定期提供免费保养，提醒用户更换易损件，定期进行产品使用跟踪服务，及售后服务意见征询。 5、设备仪器安装调试正常工作后，提供保修一年终身维修服务，保修期间，维修费用及更换零部件，均免费提供。 |  |  |  |  |

包号：03包

产品名称:采供血设备

是否经过审批采购进口产品：是（品目号6的产品为国产）

产品的主要用途、功能以及特点：采供血设备

| 采购文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | ▲生化分析仪（进口） | 1台 | 系统概述: 桌上型临床生化、ISE电解质（选配）分析系统 测量参数: 测量参数：白蛋白、总蛋白、二氧化碳、总胆红素、直接胆红素、碱性磷酸酶、总淀粉酶、胰淀粉酶、胆固醇、肌酐（酶法）、肌酐（苦味酸法）、肌酸激酶、肌酸激酶同工酶、胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、r－谷氨酰转肽酶、脂肪酶、葡萄糖、糖化血红蛋白、微量白蛋白、谷草转氨酶、谷丙转氨酶、甘油三脂、乳酸、乳酸脱氢酶、酒精、D－二聚体、C反应蛋白、高敏C反应蛋白、尿素、尿酸、、钾、纳、氯、镁、磷等 检测速度: 大于等于180个测试/小时 样本类型: 血清、血浆、尿液、全血（HbA1c) ★样本载入:急诊样本优先进样，至少8样本位的连续进样，可用样本原始试管 第一个结果报告时间: 光学检测5-10分钟，电解质检测2分钟 样本容量尺寸: 原始试管 5-10ml;16×100,16×75,13×100,13×75mm 样本杯 2.5ml 微量样本杯 1.5ml 放置于16×75mm试管上的样本杯 尖底微量杯 最小样本量: 原始管 500ul 样本杯 75ul 微量样本杯 50ul ★溯源性：试剂和标准品具有可溯源性 ★精密度：CV<1% 样本条形码: Code 128,Codabar 2 of 7,Interleaved 2 of 5,Code 3 of 9 样本稀释: 1.2-100倍 光路系统: 12个波长，20W卤素灯，单波长和双波长检测 检测原理: 吸光度法检测酶底物和特定蛋白离子选择性电极，间接法检测K，Na，Cl 试剂: 离子：K、Na、Cl 带二维条形码的试剂瓶，50-200测试/瓶（通常为100测试/瓶）光学检测：27个试剂位，同时最多14个检测项目 可识别最多8个可置换的试剂盘 比色杯: 高精度微量塑料比色杯 控制单元: 5.7英寸彩色触摸式液晶显示屏（1/4VGA) 系统接口: 2个RS232单行接口，双向连接（ASTM协议）于主机和条形码扫描器 2个USB1.1/2用于modem和memoy stick(数据存储和备份） 电压/电源要求: 电压 100-125V, 200-240V AC(-15%,+10%) 电流 50Hz(±5%), 60Hz(±5%) 功率 250VA（带ISE320VA) 用水要求: 不大于2升/天 NCCLS Type Ⅱ(水电导率＜1uS/cm,25℃ ★认证要求:投标人投标时需提供 GS或CE或UL或C-UL认证复印件； 操作系统: 触摸屏 |  |  |  |  |
| 02 | 超低温冰箱（进口） | 1台 | 超低温冰箱参数 超低温冰箱 -86℃ 原装进口 1技术参数 1.1 压缩机:2台国际品牌工业级高效压缩机;杜邦制冷剂，无CFC,无HCFC,阻燃 1.2 工作温度:-50℃∽-86℃ 1.3 工作电压:208-240V宽工作电压范围,带时间延迟断路器 - Boost/Buck电压及电流补偿器,当电压异常和电流异常时,保证冰箱的正常运行 - 标配两台冷凝风扇智能开停，高效节能 ★1.6 重型冷轧钢箱体结构，粉末涂层外壁，盐喷测试超过1000小时；镀锌钢内壁，可选配不锈钢内壁，便于清洗耐腐蚀；3块可调节高度的不锈钢搁板 - 工业级门铰链不易变形，确保良好的密封性 - 标配内门，减少冷气丢失 - 至少127mm厚原位成型无氟聚亚胺酯绝热层，门厚至少114mm，减少热量传递，防止冷凝物形成 1.10三联点式门密封条，提供极佳的保温性能 1.11控制面板高度齐眼线，所有信息一目了然 1.12符合人体工程学的单手操作可锁定门把手，并可同时增加一挂锁，提高安全性 1.13标配1” (25mm) 预留外接端口，可连接外部探头或仪器 1.14标配4-20mA, RS-485 以及干触点数据输出端口，方便远程监控 1.15温度探头位于冰箱底部，确保腔体内所有样品都能达到设定温度 1.16超大冷凝器设计，面积至少为305mm X 457mm， 确保最佳降温效果 1.17标配冷凝器过滤网，易拆卸，可水洗, 保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能 ★1.18标配真空减压口设计，方便箱门快速二次开启 1.19全电脑控制和信息显示中心可进行多种状态和参数显示,提供九种报警提示: 过温,温度不足,门过久开启,断电,温度探头损坏,电源错误,后备电池需充电，压缩机故障,制冷电路损坏 1.20重型脚轮，方便移动和固定冰箱 1.21冰箱底部装有消声器和吸音泡沫，运行安静 1,22后备电池在断电情况下为监控报警系统供电长达72小时 1.23可以选配液态CO2或LN2后备制冷系统，在断电时使冰箱内温度保持在-67°C以下（LN2系统可维持在-80°C以下） 1.24可选配图表温度记录仪，连续记录七天温度，符合验证和法规要求 1.25整机零部件及人工1年保修，压缩机1年延保；箱体保温结构终身保修 1.26符合CE认证，获得SFDA认证 ★1.27内部体积：650L以上 1.28电源：230V / 50 Hz 2配置 2.1 超低温冰箱主机1台 |  |  |  |  |
| 03 | 实验室冰箱（进口） | 1台 | 高性能通用型冰箱参数 - 电源：230V，50/60Hz - 环境温度：0℃-40℃ - 温度范围：-30°C - ★容量650L以上 - 原装进口 - ★耐刮擦粉末涂层内外表面，可选配不锈钢内外表面；无聚氨酯泡沫隔热层 - 搁板采用树脂涂层，网状结构，可调节高度 - ★可锁定实心外门，全长门把手，门可自动关闭 - 正压、强制气流循环，维持各层架之间的温度均一性 - 自动除霜，自动去除冷凝水 - ★钥匙转换开关；钥匙锁定报警和设定方式 - ★基于图标的常用操作、控制和显示，包括图形参考 - 多重声光报警，如温度过高/低，电源故障，门开启，传感器故障等； - 配备按键测试报警功能，可进行远程联网监控及报警 - 后备电池确保电源故障时控制面板继续工作 - ★进口工业级制冷压缩机 - 认证：具备UL或CE认证 |  |  |  |  |
| 04 | 实验室冰箱（进口） | 1台 | 通用型实验室冰箱参数 1.电源：230V，50/60Hz 2.环境温度：0℃-40℃ 3.温度范围：-30°C 4. ★容量：320L以上 5.原装进口 6.★耐刮擦粉末涂层内外表面，可选配不锈钢内外表面；无聚氨酯泡沫隔热层 7.搁板采用树脂涂层，网状结构，可调节高度，并有整层及半层隔板可灵活选择 8.★可锁定实心外门，全长门把手，门可自动关闭 9.正压、强制气流循环，维持各层架之间的温度均一性 10.自动除霜，自动去除冷凝水 11.★钥匙转换开关；钥匙锁定报警和设定方式 12.★基于图标的常用操作、控制和显示，包括图形参考，图形显示的温度计 13.多重声光报警，如温度过高/低，电源故障，门开启，传感器故障等； 14.配备按键测试报警功能，可进行远程联网监控及报警 15.后备电池确保电源故障时控制面板继续工作 16.★进口工业级制冷压缩机 17.认证：具备UL、CE认证。 |  |  |  |  |
| 05 | 钳式（两用）热合机（进口） | 3台 | 钳式（两用）热合机技术参数 1、仪器类别： 原装进口 2、射频源类型：高频晶体管 3、封管时间： 1秒 4、热合管路直径： 2-6mm 5、工作频率： ≤40.68MHz 6、封口有效射频（RF）功率： ≥30W ★7、加强型RF输出功率最大≤150W 8、热合宽度调节： 可根据不同型材和厚度的管路调节热合模式，达到最佳的热合面宽度。 9、金属热合电极融入独特的热合技术，热合面宽，大大降级溶血风险的发生。 10、能量芯片作为热合机关键部件之一，可通过更换厂家原装进口能量芯片以保证RF输出功率最大保持150W，热合性能良好，并保证终身供应。 ★11、防溅保护：透明可伸缩防溅保护片和金属防护盖，双重安全保障，避免热合时血液溅到操作者的眼睛里. 12.清洁便利：安全金属防护盖，无需借助专用工具即可方便拆卸清洁。 13、仪器型材：铝合金型材制成仪器框架结构及防护挡板，轻便、抗颠簸、抗碰撞 ★14、辐射防护：采用三重滤波屏蔽防辐射设计，保证献血员及操作人员安全，保证周围仪器不受干扰。 ★15、散热系统：整机材料环保安全，无不良气体产生。采用导热性能优良的铝制外壳和散热片与风扇构成三重散热模式，性能稳定，能适应大批量热合任务，连续工作8小时以上。 16、环形指示灯：指示热合的过程。准备状态（一个LED灯绿色）；热合中 (五个LED灯绿色)；未准备好，保护盖安装不当（五个LED灯琥珀色） 17、尺寸：≤125mm（宽）×220mm（高）×310mm（长），宽度仅123mm±3%，重量≤4.8Kg。 ★18 配备热合手柄，电缆线长不小于1.8米，方便移动热合。 19、工作温度范围： 0℃-40℃ 20、消耗功率： 工作：≤250W；待机：≤10W 21、电压范围： 100-240VAC～50\60Hz 22、电源保护： 多重电压保护装置，内置异常电流熔断器，保证意外情况下机器安全不受损。 23、热合保护：热合头遇水时自动发出声光报警，并启动热合保护功能，干燥后可继续热合。 |  |  |  |  |
| 06 | ▲血液样本管理系统（国产） | 1套 | 样本管理系统设备技术参数 1、2D样本保存管技术参数： 1.1、储存管均由超纯医用级原始树脂制成，原材料通过了美国药典六级（USP Class VI）中描述的生物反应等级VI-50℃（7天植入）测试，保证无细胞毒性。 1.2、储存管通过了CE认证，符合欧盟关于IVD医疗器械的98/79/EC指令，可用于医疗诊断，进行人源生物样品的保存。 1.3、储存管通过了LAL检测，确保无热原；同时储存管还提供产品证书确保无RNA酶、无DNA酶。 1.4、无菌性：依据ISO11137（卫生管理制品的灭菌-批准和常规控制的要求-辐射灭菌）标准通过辐照灭菌获得无菌性，无菌级别为最高级别SAL10-3。 1.5、储存管为低吸附表面，可最大程度的保证储存样品的完整性与安全性，实现对低浓度样品的高回收率； 1.6、管底设计：V型底，能够保证样本的最高回收率。管架为锁扣式带盖设计,能够有效保护冻存管,降低污染风险,也可防止样品管因意外倾倒或掉落而导致样品混淆。 1.7、管盖采用Class VI医用级别热塑弹性体(TPE)材质,采用96孔微孔板制式一体胶盖设计,可以借助压盖机一次性为整架冻存管加盖，也可借助手动去盖工具，进行批量去盖。 1.8、提供多种包装：架装、散装、以及部分产品管身与管盖独立包装。 ★1.9、管底部编码为12×12阵列通用型Data-matrix 2D编码，通过激光蚀刻技术永久性地附着在储存管上，不存在标记脱落的风险；编码本身具有优良的抗摩擦、抗化学腐蚀性；管底的凹陷设计提供额外保护，充分保证样本可追踪性。 1.10、2D编码具有高识别性，样品采用黑色底纹白色激光蚀刻码，具有市面上最高的对比度，样本保证在各种相同制式读码仪上一次性100%读取效率。 1.11、超强纠错性：编码通过磨损测试，分别在15grams磨损强度，1200次耐受强度，2D编码仍然可读。可在经受了反复的-196℃至100℃的温度变化后仍实现100%的编码可读性。经过ECC200数据纠错系统检测，即使丢失25%的编码数据，仍然可读。 1.12、选用小容量2D管可实现密集的储存方式，有效提高冰箱使用效率达40%-100%。 ★1.13、能够在4-12秒内完成对整架2D管（96支储存管）的数据扫描，达到高通过率以保证样本质量。 2、编码读码扫描仪技术参数: 2.1、扫描仪重量：0.8kg/1.76lbs，是一款轻巧紧凑的台式仪器，可充分节省实验室宝贵的空间。 2.2、电源：110-240V，50-60Hz 2.3、尺寸大小（长×宽×高）：不大于280×160×60mm 2.4、可识别编码类型：可扫描所有Thermo的2D编码储存管，以及其它种类的标准DataMatrix 2D编码储存管。 2.5、读码能力及速度：通过软件界面或TCP/IP连接远程操作，2D高速扫描仪可在4-12秒钟内实现对整架储存管的扫描（包括384孔板）。 2.6、连接方式：通过提供的USB数据项连接到计算机内置的USB端口即可。 2.7、电脑配置要求：内存1GB，Mircosoft Windows 2000，XP，或其他更高级别系统（兼容Windows Vista），处理器2GHz。 2.8、数据输出方式：Microsoft Excel文件；Text文件；COM Port；虚拟COM Port；XML文件；TCP/IP；ActiveX®和ODBC 2.9、该扫描仪提供一个管架固定框，将其放置在扫描仪上即可准确标明管架放置区域，只需轻松将储存管放入该区域，计算机即可快速进行编码扫描。 2.10、随机附赠扫描仪软件。 3、胶塞盖加盖机技术参数: 3.1、加盖机重量：30 lbs/13.5 kg，是一款轻巧紧凑的台式仪器，可充分节省实验室宝贵的空间。 3.2、电源：110-240V，50-60Hz 3.3、尺寸大小（长×宽×高）：165×317.5×343mm（6.5” x 12.5” x 13.5” ） 3.4、加盖速度：10-15秒/板，架装或散装盖 3.5、产品适用于各种密封垫、胶塞盖的加盖操作。 3.6、产品特性：自动封盖，以确保多孔板、样品储存管完全密封。自动高度调整，适应各种高度微孔板、样品储存管的压盖操作 4、 样本保存箱技术参数： 4.1电源：230V，50/60Hz 环境温度：10℃-32℃温度范围： -25~ -35℃,工厂设定-30℃。 ★4.2容积： 不小于1445L，可容纳96孔2D冻存盒不少于1200盒，或1.4ml胶塞冻存管不少于120000只。 ★4.3耐刮擦粉末涂层外表面，不锈钢内表面；无CFC聚氨酯泡沫隔热层 4.4符合美国AABB血制品管理规范，标配7天纸盘温度记录仪，医用级别设备。 4.5正压、强制气流循环，维持各层架之间的温度均一性 4.6符合美国AABB血制品管理规范，配备上下两个温度计，温度探头浸于乙二醇瓶中，测量温度接近实际样品温度 ★4.7自动除霜，自动去除冷凝水 ★4.8钥匙转换开关；钥匙锁定报警和设定方式 4.9基于图标的常用操作、控制和显示，包括图形参考，图形显示的温度计，直观明了图形温度计显示温度情况，便于读取 4.10多重声光报警，如温度过高/低，高低温，电源故障，门开启，传感器故障等； ★4.11配备按键测试报警功能，标配Dry Contact远程报警接口，可实现远程报警 ★4.12后备电池确保电源故障时控制面板继续工作。 ★4.13进口工业级制冷压缩机 4.14可选配4-20mA接口用于外接温度数据读取和监控设备 4.15标配4只脚轮，方便移动；前面两只脚轮可固定。 4.16具有2.5cm 之间设备外接开口，方便连接第三方监控设备。 4.17认证：具备CE或CFDA认证。 样本管理系统软件技术参数 ★1、样本入库管理功能：可以识别微板条码、样本条码、底部2维码。 ★2、自建留样盒：可以根据用户需要自建留样盒。 ★3、留样盒销毁管理功能：根据留样盒标本的信息计算该留样盒标本的到期率，可以方便用户直观的识别该留样盒的标本是否都满足销毁的条件。 ★4、样本转移管理功能：可以对特殊样本或者未到期的样本从一个留样盒转移到另一个留样盒，转移时进行样本条码，二维码信息核对。 ★5、样本的借出管理功能：借出的样本需要申请，审批，并进行样本信息的校验，符合要求的样本才能出库，保证借出样本的准确性。 ★6、样本的归还管理功能：借出样本的归还，销毁等环节进行管理和核对，保证对样本的全过程进行追溯。 7、容器的管理：自定义容器的规格。容器的容量可直观查看。 ★8、留样盒查询管理功能：可根据入库时间查询留样盒，并查看留样盒的到期率。 9、留样盒的位置变更：可根据需要变更留样盒的位置。 ★10、样本信息的导入管理功能：以实现，并根据导入信息处理特殊样本。如根据每个样本的出库时间，可以计算出该样本是否满足销毁的期限要求。 11、系统管理：根据用户实际使用的加样系统进行自定义文件获取模式。 12、可实现操作过程的可追溯性。 |  |  |  |  |
| 07 | ▲台式热合机（进口） | 4台 | 台式热合机技术参数 1、仪器类别： 原装进口 2、射频源类型：高频晶体管 3、封管时间： 1秒 4、热合管路直径： 2-6mm 5、工作频率： ≤40.68MHz 6、封口有效射频（RF）功率： ≥30W ★7、加强型RF输出功率≤150W 8、热合宽度调节： 可根据不同型材和厚度的管路调节热合模式，达到最佳的热合面宽度。 9、金属热合电极融入独特的热合技术，热合面宽 10、能量芯片作为热合机关键部件之一，可通过更换厂家原装进口能量芯片以保证RF输出功率最大保持150W，热合性能良好，并保证终身供应。 ★11、防溅保护：透明可伸缩防溅保护片和金属防护盖，双重安全保障，避免热合时血液溅到操作者的眼睛里. 12.清洁便利：安全金属防护盖，无需借助专用工具即可方便拆卸清洁。 13、仪器型材： 铝合金型材制成仪器框架结构及防护挡板，轻便、抗颠簸、抗碰撞 ★14、辐射防护：采用三重滤波屏蔽防辐射设计，保证献血员及操作人员安全，保证周围仪器不受干扰。 ★15、散热系统： 整机材料环保安全，无不良气体产生。采用导热性能优良的铝制外壳和散热片与风扇构成三重散热模式，性能稳定，能适应大批量热合任务，连续工作8小时以上。 16、环形指示灯：指示热合的过程。准备状态（一个LED灯绿色）；热合中 (五个LED灯绿色)；未准备好，保护盖安装不当（五个LED灯琥珀色） 17、尺寸： ≤125mm（宽）×220mm（高）×310mm（长），宽度仅123mm±3%，重量≤4.8Kg，非常节省台面空间。 18 可选配热合手柄，电缆线长不小于1.8米，方便移动热合。 19、工作温度范围： 0℃-40℃ 20、消耗功率： 工作：≤250W；待机：≤10W 21、电压范围： 100-240VAC～50\60Hz 22、电源保护： 多重电压保护装置，内置异常电流熔断器，保证意外情况下机器安全不受损。 23、热合保护：热合头遇水时自动发出声光报警，并启动热合保护功能，干燥后可继续热合。 |  |  |  |  |
| 总体要求 |  |  | ★售后保障： 1、确保所提供设备及仪器为未使用过且经检验合格的产品，如有假冒按合同法规给予赔偿。 2、设有维修热线，对用户的维修要求保证在第一时间紧急响应，技术人员将在24小时内到达现场，并采取积极措施和维修至设备仪器正常使用，如不能现场维修好的，要向用户提供书面事故原因分析和处理措施等报告，返回商家或厂家维修，直到设备可正常使用为止。 3、设备安装调试使用培训:公司或厂方技术人员对设备仪器等安装调试正常运行，并对用户工作人员进行免费技术培训，详细介绍设备仪器的性能、特点、使用和操作方法，可在现场进行演示，最终使用户人员完全掌握设备仪器使用的操作方法、注意事项及保养维护常识。 4、定期提供免费保养，提醒用户更换易损件，定期进行产品使用跟踪服务，及售后服务意见征询。 5、设备仪器安装调试正常工作后，提供保修一年终身维修服务，保修期间，维修费用及更换零部件，均免费提供。 |  |  |  |  |

包号：04包

产品名称:采供血设备

是否经过审批采购进口产品：是（品目号05的产品为国产）

产品的主要用途、功能以及特点：采供血设备

| 采购文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | ▲激光粒子计数仪（进口） | 1台 | 激光粒子计数仪技术参数 ★1、大屏幕操作界面，方便使用； ★2、测试通道≥3; ★3、0.3～5μm; 4、光源：激光二极管； ★5、数据储存：≥1500笔。 |  |  |  |  |
| 02 | ▲生物普通显微镜（进口） | 1台 | 生物显微镜 1．工作条件 1.1电源：220V,50Hz 1.2电压范围：90V—230V 1.3其它; 防尘，除湿，抗震动 2．技术指标： 2.1显微镜主机 ★2.1.1光学系统：无限远校正光学系统 2.1.2具有明场能 ★2.1.3可配4位物镜转换器 ★2.1.4总放大倍数：40-1000X 2.1.5观察镜筒：30度三目镜筒 ；FOV=20mm， ★2.1.6透射光照明：LED照明，寿命≥2万小时 2.1.7机身： 一体化机身，内部核心全金属，不含塑料件。 ★2.5目镜：10X宽视野目镜, 带眼护 2.6进口知名品牌 |  |  |  |  |
| 03 | ▲电子分析天平（进口） | 1台 | 电子天平技术参数 ★可读性：≤0.1mg ★最大称量值：≥120g ★内置数据接口 ★具有自动内部或外部砝码校准功能 ★可拆卸防风罩设计 配方称量、求和、统计称量、计件、百分比称量、 动态称量、自由因子计算、密度测定、称量值检索应用程序 全量程范围去皮 |  |  |  |  |
| 04 | ▲温度记录仪（进口） | 5台 | 温度记录仪技术参数 ★测量范围：-30℃--70℃； ★准确度：≤±0.7℃； ★存储数据：≥2000笔； ★具有数据接口； 软件：可实现电脑与设备之间数据传递； 采样时间：≥1分-60分可调； 进口知名品牌。 |  |  |  |  |
| 05 | ▲平板式离心机（国产） | 1台 | 低速离心机 1、提供多款管架、适配器、应用广泛。 ★2、最高转速 5000r/min ★3、最大相对离心力 ≥4300×g 4、定时范围 1min～99min 5、电源 AC220V±22V 50/60Hz 10A ★6、转子：2*2*96孔酶标平转子 |  |  |  |  |
| 总体要求 |  |  | ★售后保障要求： 1、确保所提供设备及仪器为未使用过且经检验合格的产品，如有假冒按合同法规给予赔偿。 2、设有维修热线，对用户的维修要求保证在第一时间紧急响应，技术人员将在24小时内到达现场，并采取积极措施和维修至设备仪器正常使用，如不能现场维修好的，要向用户提供书面事故原因分析和处理措施等报告，返回商家或厂家维修，直到设备可正常使用为止。 3、设备安装调试使用培训:公司或厂方技术人员对设备仪器等安装调试正常运行，并对用户工作人员进行免费技术培训，详细介绍设备仪器的性能、特点、使用和操作方法，可在现场进行演示，最终使用户人员完全掌握设备仪器使用的操作方法、注意事项及保养维护常识。 4、定期提供免费保养，提醒用户更换易损件，定期进行产品使用跟踪服务，及售后服务意见征询。 5、设备仪器安装调试正常工作后，提供保修一年终身维修服务，保修期间，维修费用及更换零部件，均免费提供。 |  |  |  |  |

包号：05包

产品名称: 亚甲蓝检测仪（国产）

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：亚甲蓝检测仪（国产）

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | ▲亚甲蓝检测仪（国产） | 1套 | 一、技术要求： 1、可准确测定病毒灭活血浆中亚甲蓝释放量和残留量，对库存血浆进行质量监控； 2、测试单位要求：umol/L； 3、测定结果精度要求：保留小数点后4位； 4、可随机插入急诊或特定样本； 5、待检样品序号能够编辑，检测结果可做特殊标识； 6、测试值预留条码输入模式，并具备数据标记删除功能； 7、具有定量分析、动态分析功能； 8、具有自动校准，自动光学暗室校正功能； 9、区间波长任意可调并自动读取； 10、测试部分整机具有自动自检功能并具备报警功能； 11、软件部分要求能够反控主机，并且主机在脱离计算机的前提下能够独立工作； 12、测试结果必须为最终残留量数值，必须能够出具检测报告及打印结果，无需人员手工计算； 13、参数可设置、编辑或清除； 14、样品处理系统，噪音小、数码显示、时间可调。具有正负压洗脱，大体积连续进样和定时功能，确保目标分析物质纯度，降低相对偏差，避免样品之间的交叉污染，可同时进行多个样品的处理。 15、内置废液瓶及试管架。 16、灌装运行/停止时间0-9999秒可调； 17、灌装次数设置0-9999次可调； 18、防滴漏回转角度设置0-9999可调； 19、灌冲时间单位秒或分钟可调； 20、标配计算机一台及激光打印机A4一台。 二、设备培训承诺及售后服务条款 1、设备壹年保修，终身维护。保修期外如需要维修只收取成本费。 2、投标人保证在投标产品的保修期内，对用户的报修及购买配件消耗品的要求2小时以内做出响应，可视具体情况采用即刻上门维修，电话指导维修，即时发出配件消耗品等方式为用户服务。 3、供应商如果中标需在签订合同后60日内免费负责送货并安装、调试、培训，由购买单位组织对供应商所供产品进行调试验收； 4.供应商需随时响应采购人提出的维修要求，并提供售后服务联系处、联系人、联系方式等详细的售后服务措施； |  |  |  |  |
| 总体要求 |  |  | 售后保障： 1、确保所提供设备及仪器为未使用过且经检验合格的产品，如有假冒按合同法规给予赔偿。 2、设有维修热线，对用户的维修要求保证在第一时间紧急响应，技术人员将在24小时内到达现场，并采取积极措施和维修至设备仪器正常使用，如不能现场维修好的，要向用户提供书面事故原因分析和处理措施等报告，返回商家或厂家维修，直到设备可正常使用为止。 3、设备安装调试使用培训:公司或厂方技术人员对设备仪器等安装调试正常运行，并对用户工作人员进行免费技术培训，详细介绍设备仪器的性能、特点、使用和操作方法，可在现场进行演示，最终使用户人员完全掌握设备仪器使用的操作方法、注意事项及保养维护常识。 4、定期提供免费保养，提醒用户更换易损件，定期进行产品使用跟踪服务，及售后服务意见征询。 5、设备仪器安装调试正常工作后，提供保修一年终身维修服务，保修期间，维修费用及更换零部件，均免费提供。 |  |  |  |  |

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人填写，须按招标文件要求逐项对应填写所投产品的实际技术参数。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

4．“证明资料”一栏须填写“见投标文件第  页，第  行”字样，标注出证明资料在投标文件中的位置。

第三章   评标方法

一、本项目采用最低评标价法进行评标。

二、评标原则及程序

详见本招标文件附件一投标人须知“五、开标与评标”。

三、确定中标供应商

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐中标候选供应商的顺序，依法确定中标供应商。

招标文件附件1

投标人须知

一、 总  则

- 1.资金来源：财政性资金

- 2.定义：

2.1 “采购代理机构”：指代理本项目的具体采购代理机构名称。本次招标的采购代理机构是鞍山市公共资源交易中心。

2.2 “采购单位”指招标文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3  “招标采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4 “招标货物”指招标文件中所述所有货物及相关服务。

2.5  “招标文件收受人”指按招标文件规定取得招标文件的潜在投标人。

2.6 “投标人”指按招标文件规定取得招标文件并参加采购活动投标的供应商。

3.合格投标人的资格条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其它条件；

3.2 满足招标文件中招标公告、“招标项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件。

3.3 联合体参加投标的规定。如果本项目允许联合体参加投标，投标人应按以下规定执行：

3.3.1两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.3.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购单位根据采购项目的要求规定的特定条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中标的，联合体各方应共同与采购单位签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购单位承担连带责任。

4.货物及伴随服务

投标人除按照招标文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

5.投标费用

不论投标结果如何，投标人应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

6.投标货币

本次招标项目的报价均以人民币报价。

7.现场踏勘、标前答疑会

7.1对需要进行标前答疑会或者踏勘现场的采购项目，采购单位要会同采购代理机构召开项目答疑会或者组织获取招标文件的潜在供应商踏勘项目现场，由采购单位对采购项目进行说明与介绍，解答潜在供应商提出的与招标项目有关的问题。

7.2 如需要踏勘或召开标前答疑会，按照招标文件规定的时间、地点等相关事宜执行。

7.3勘察现场及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.4 在标前答疑会上采购单位将就招标项目的具体要求、使用目的等情况做出简介，投标人可就招标文件是否有倾向性或排他性条款、招标项目最高限价是否合理等提出疑义或建议。

7.5投标人对招标文件如有疑义要求澄清的，应在标前答疑会结束前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将根据实际情况，决定是否答复。答复将以书面形式发给获得招标文件的所有潜在投标人。

二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1第一部分：招标文件正文部分

8.1.1招标公告

8.1.2招标项目基本内容及要求

8.1.3投标文件内容及格式

8.1.4评标方法

8.2第二部分：招标文件附件部分

8.2.1投标人须知

8.2.2投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

8.2.3政府采购合同条款

8.2.4政府采购合同格式

8.3投标人应当完整地阅读、理解构成招标文件的所有内容。“招标文件正文部分”与“招标文件附件部分”如有不一致的地方，应以“招标文件正文部分”为准。

9.招标文件的澄清和修改

9.1招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

9.2采购单位及采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3 招标文件、更正公告、变更公告均在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

三、投标文件

10.投标文件编制的要求

10.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

10.2 除非有另外的规定，投标人可对全部合同包或部分合同包进行投标。采购代理机构不接受有任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效投标处理。

10.3投标文件语言。投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11.投标文件的构成

投标文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第二章。

12.投标文件格式

投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标价格应为折扣后货物价格、购买货物和相关服务需缴纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点所需的一切费用。超过招标项目最高限价的投标文件为无效投标文件。

13.2投标人要按开标一览表、分项价格表和货物价格明细表的内容填写货物单价、货物总价、投标报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

13.3开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

13.4采购代理机构不接受可选择的投标报价。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。如未提供单独密封、标记的“开标一览表”，以投标文件正本中的“开标一览表”为准。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明、澄清。否则，采购代理机构和采购单位对此不承担任何责任。

13.5对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

13.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，采购单位有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

14.投标函格式、开标一览表及其附表

14.1投标人应完整地填写投标函。

14.2投标人应完整地填写开标一览表，按格式填写、签署、盖章。开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，不得自行增减内容。开标一览表的“投标总价”必须与分项价格表中的“总价金额”保持一致。

14.3投标人应完整地填写分项价格表，列明货物价格、运保费、税费及其它费用等。

14.4投标人应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.5投标人应完整地填写招标文件中的项目要求及投标响应表，投标文件的技术指标响应情况应与招标文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.6项目要求及投标响应表是评标的重要依据，无论所投标的货物与招标文件的要求是否有偏离，投标人都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明投标人合格的资质证明材料

15.1投标人应按照招标文件要求提交证明其有资质参加投标和中标后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标人提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

16.1投标人应提交根据政府采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标人关于货物和服务来源地的证明除在投标文件中提供说明外，还在交货时由提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、产品样品、图纸和数据等。

17.投标保证金

17.1投标人按招标文件的规定提交投标保证金，并作为其投标的一部分。未按要求提交投标保证金的投标文件为无效投标文件。

17.2投标保证金以转账方式交纳。对于超过规定时间汇入的投标保证金将视为未按规定时间交纳投标保证金。

17.3投标人在将投标保证金汇入指定账户时，必须准确填写汇出人的名称及账号，采购代理机构只按汇出人的名称及账号退还投标保证金。在投标截止时间前，投标人可至采购代理机构财务部门领取已交纳投标保证金的有效证明。

17.4在递交投标文件时，投标人须出示已交纳投标保证金的有效证明。采购代理机构将拒绝接收未按招标文件要求交纳投标保证金或虽已交纳投标保证金，但所交纳的数额不足或未能出示已交纳投标保证金的有效证明的投标人的投标文件。

17.5投标保证金的退还。未中标的投标人的保证金将于确定中标公告发布后的五个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在按规定签订政府采购合同后五个工作日内退还。投标保证金以银行转账方式退还，不计利息。

17.6投标人投标保证金收据丢失退还保证金的处理办法。投标人须提供以下证明材料，财务人员根据《情况说明》按投标保证金的退还程序予以办理。

17.6.1投标人以单位名义出具的加盖公章的《情况说明》；

17.6.2营业执照和法人身份证原件（外地可提供加盖公章的复印件）及相关证明。

17.7投标人发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

17.7.1在投标函中承诺的投标有效期内撤回其投标的；

17.7.2中标后无正当理由在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同、提交履约保证金的；

17.7.3将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

18.投标有效期

18.1投标文件有效期为自开标之时起90天，投标文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。中标供应商的投标文件有效期与合同履行期相同。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，并书面形式进行协商确认，投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其它内容。

19.投标文件的式样和签署

19.1投标文件需打印或用不褪色墨水书写。除了投标文件封面以外，每个页面都要在右上角编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，投标文件的目录必须编序。以保证评标委员会的评审和投标文件存档需要。

19.2投标文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法定代表人授权委托书”。

19.3投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖供应商公章。未按要求签字和加盖公章的投标文件为无效文件。

19.4每份投标文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本需打印并由供应商法定代表人或其授权代表签字，如果正本与副本不符，以正本为准。四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件装订成册、密封，将正本和所有的副本单独密封，且在包封上标明“正本”、“副本”字样。

20.2投标文件外封面、封口按照“招标项目基本内容及要求”的格式进行封装。

20.3加盖投标人公章和法定代表人或其授权代表印鉴。

20.4如果投标人没有按照要求密封、标记，采购代理机构对于投标文件的误投、错投以及提前拆封概不负责。

21.投标截止时间

21.1投标人按“招标项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交投标文件。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标文件规定的投标截止时间。

21.2采购代理机构可以延长投标截止时间，在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

22.迟交的投标文件

采购代理机构拒收在规定的投标截止时间之后递交的投标文件。

23.投标文件的修改和撤回

23.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但采购代理机构必须在规定的投标截止时间之前收到书面通知，并签字确认接受，否则无效。

23.2投标人的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

23.3 “撤回”的投标文件将不予开封并原封退回投标人。

23.4在投标截止时间后（即从开标之时起），投标人不得对其投标文件做任何修改。

23.5从投标截止时间至投标有效期期满，投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。投标人之间恶意串通而撤回投标的，除投标保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、开标与评标

24.开标

24.1采购代理机构按“招标项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织投标人和有关方面的代表参加开标仪式。

24.2开标时由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、修改投标文件的通知、投标价格、价格折扣、是否提交了投标保证金，以及开标一览表要求的其它内容。采购代理机构将做开标记录并在开标后要求投标人法定代表人或其授权代表签字确认。

24.3开标时未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

24.4投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

24.4.1在招标文件规定的投标截止时间之后投标的；

24.4.2投标文件未按招标文件规定密封的；

24.4.3未提交投标保证金的。

25.评标委员会的组成

25.1采购代理机构负责组织评标工作。

25.2与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

25.3评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。有关的技术、经济方面的专家按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序，按照评标方法及评标标准独立履行评标委员会职责。

26.投标文件的初审

26.1资格性检查。评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资质证明、投标保证金等进行审查，审查每个投标人提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效，审查投标保证金的有效性。在评标过程中，评标委员会有权要求投标人提供资质证明材料的原件以供审查，投标人应在评标委员会规定的时限内提供。投标人拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，其投标将被作为无效投标处理。

26.2 符合性检查。对资格性检查合格的投标人递交的投标文件，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，审查投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

26.2.1 实质上响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

26.2.2 重大偏离系指投标人货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购单位的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

26.2.3 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将根据投标人须知第26.4条的规定，允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其它实质上响应招标文件要求的其它内容。

26.2.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标；

26.2.5 评标委员会审定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容而不寻求外部证据。

26.3 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

26.3.1未按招标文件规定要求签署、盖章的；

26.3.2不具备招标文件中规定资格要求的；

26.3.3投标人法定代表人或其授权代表未按规定到开标现场并签字确认唱标结果的；

26.3.4不符合招标文件规定的实质性要求的；

26.3.5在评审过程中，评标委员会发现投标供应商有下列表现形式之一的，可以认定属于串通投标的行为，具体表现形式如下：

26.3.5.1 两家以上（含两家，下同）投标供应商的投标文件中相同错误在3处以上（含3处）；26.3.5.2两家以上投标供应商的投标文件中加盖了对方的公章，或者相互装订了标有对方名称的文件材料、资格资信证明文件等；

26.3.5.3两家以上投标供应商的投标文件中相关内容的段落、字句、错别字等相同；

26.3.5.4投标供应商串通投标的其它情形。

26.3.6招标文件规定投标时属于无效投标或者废标的其它情形。

26.4投标文件中的明显的文字和计算错误，按下列原则修正：

26.4.1投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容的对应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

26.4.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

26.4.4按上述原则调整后的价格为评标价，对投标人具有约束力。如果投标人不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，其投标将作为无效投标处理，投标保证金将被没收。

27.投标文件的澄清

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面要求投标人在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

28.评标办法和评标标准

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.1综合评分法

28.1.1是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

28.1.2评标委员会依照评标方法对每个有效投标文件进行打分。计分原则：在计算投标人得分时，采取去掉一个最高分和一个最低分的方法计算投标人的最终得分（得分按四舍五入的方式保留小数点后二位）。

28.2最低评标价法

最低评标价法是以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

29.推荐中标候选供应商名单

29.1采用综合评分法的，按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评标价由低到高顺序排列。得分且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分、评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.2采用最低评标价法的，按评标价由低到高顺序排列。评标价相同的，按技术优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.3评标中遇到的其它问题，由评标委员会集体研究处理。

30. 中标供应商的确定

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐的中标候选供应商的顺序依法确定中标供应商。

31.评标过程的保密性

31.1公开开标之后，直至向中标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其它人透露。

31.2在评标过程中，投标人试图在投标文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向评标委员会、采购单位或采购代理机构施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

六、政府采购合同授予

32.政府采购合同授予标准

除投标人须知第33条规定的情况外，采购单位根据评标委员会提交的评标结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的中标供应商。

33.采购代理机构宣布废标的权利

- 33.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

- 33.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 33.1.2投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 33.1.3因重大变故，采购任务取消的。

- 33.2投标截止时间结束后参加投标人不足3家的，评标期间符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足3家的，均按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第18号）第四十三条规定执行。

34.中标通知书

34.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将在政府采购指定媒体（辽宁省政府采购网、鞍山市政府网、鞍山市财政局网、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网）上发布中标结果公告，同时发出《中标通知书》。中标通知书对采购单位和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

34.2中标通知书是政府采购合同的组成部分。

35.签订政府采购合同

35.1采购单位应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

35.2采购单位不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

35.3政府采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的10%。

七、其   他

- 36．履约保证金

36.1中标供应商应在与采购单位订立政府采购合同之前或同时按招标文件规定的金额及要求提交履约保证金。

36.2履约保证金可以采取银行保函、银行转账支票、汇票等非现金方式提交。

- 36.3履约保证金的有效期到供方提交的货物经采购单位或采购代理机构验收合格交付之日止，不计利息。

37.询问和质疑

- 37.1政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保招标活动的公开、公平和公正。

- 37.2供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

- 37.3采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
  37.4质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

38.最高限价

项目投标报价不得超出“项目基本内容及要求”最高限价的规定，超出最高限价的投标报价均视为不响应招标文件而直接宣布为投标无效。

39.其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

招标文件附件2

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

采购代理机构：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

招标文件附件3

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

按《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

9.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

9.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式五份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标供应商提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

招标文件附件4

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号           ）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.技术协议（如果有）

7.政府采购合同的其它附件。

- 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

- 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

- 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）    元。

- 五、付款方式及条件

- 六、交货时间和交货地点

- 七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：        年       月      日