鞍山市政府采购文件

（公开招标）

项目名称：鞍山市农产品质量安全监测中心农产品质量安全检测设备采购项目

招标编号：AGJCG2016G001

计划编号：ASZC20151200059

编制单位（章）：

鞍山市公共资源交易中心制

目   录

招标公告

第一章  招标项目基本内容及要求

第二章  投标文件内容及格式

第三章  评标方法

附 件：1.投标人须知

2.自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

3.政府采购合同条款

4.政府采购合同格式

说明:招标文件由正文和附件两部分组成。投标人应当完整地阅读、理解构成本招标文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

招标公告

鞍山市公共资源交易中心受鞍山市农产品质量安全监测中心委托，对“农产品质量安全检测设备招标项目”（招标编号：AGJCG2016G001）进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人参加本次政府采购活动。

一、招标内容

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 数量 | 采购最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | 气质联用仪（进口） | 1套 | 870000 |
|  | 02 | 全自动双温区消解系统 | 1套 | 290000 |
|  | 第1包合计 |  |  | 1160000 |
| 02 | 01 | 液相色谱仪（进口） | 1套 | 700000 |
|  | 02 | 气相色谱仪 | 1套 | 380000 |
|  | 03 | 超纯水机（进口） | 1套 | 70000 |
|  | 04 | 超声波清洗器 | 2台 | 14000 |
|  | 05 | 医用冷冻冷藏箱 | 2台 | 10000 |
|  | 06 | 电热鼓风干燥箱 | 1台 | 5000 |
|  | 07 | 分散机 | 2台 | 34000 |
|  | 08 | 气瓶柜 | 1个 | 4000 |
|  | 09 | 试验台 | 1套 | 63000 |
|  | 第2包合计 |  |  | 1280000 |
| 03 | 01 | 超高效液相（进口） | 1套 | 900000 |
|  | 02 | 高效液相色谱仪（进口） | 1套 | 700000 |
|  | 03 | 原子吸收光谱仪（进口） | 1套 | 700000 |
|  | 04 | 洗板机 | 1套 | 80000 |
|  | 05 | 全能台式高速冷冻离心机（进口） | 1台 | 180000 |
|  | 第3包合计 |  |  | 2560000 |
| 总计 |  |  |  | 5000000 |

招标内容说明：

1.本项目招标内容分为3个合同包，投标人对所投包的采购内容必须全投；

2.每个品目报价均不能超过各品目的采购最高限价，否则其投标无效。

二、合格投标人的资格条件

- 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

- 2.生产或经营范围符合国家相关规定和本次采购项目的需求；

- 3.本项目不允许联合体投标；

- 4.应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

- 5.所投产品须为中国现行关境内企业生产或加工的产品（经财政部门批准采购的进口产品除外）；

- 6.能够提供快速、良好的维修、服务；

- 7.本次采购投标人须为鞍山市政府采购供应商库内注册登记的供应商或辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商。

- 三、政府采购供应商入库须知

- 1.参与鞍山市市本级政府采购项目的投标人未进入鞍山市政府采购供应商库的，请详阅鞍山政府采购网站（http://218.25.216.179/）“首页--重要通知”栏目中“关于鞍山市政府采购供应商入库的通知”中相关规定，进行网上注册登记后并将所要求的材料报送到鞍山市财政局政府采购监督管理处。凡已入辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商，均可参加鞍山市市本级政府采购活动。

- 鞍山市政府采购供应商库咨询电话：0412-2219810

- 投标人在递交投标文件时，须向招标方单独提供入库登记证明，入库登记证明无需装订在投标文件中。（投标人可在办理入库的相应部门官方网站通过查询等功能显示入库状态后网上打印或截屏打印）

- 2．请拟到鞍山市公共资源交易中心参与相应项目交易的投标人在参与交易前，首先进行网上录入（每个参与者只需录入一次），录入网址为：http://www.asggzyjy.cn/
register.jspx。网上录入审核及咨询电话：0412-5555983

四、领取采购文件的时间和方式

即日起登陆鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）、鞍山市公共资源交易网站免费下载招标文件。

五、资格审查：

本项目投标供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在投标文件中按采购项目文件的规定和要求附上资格证明文件，若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效或中标资格被取消。

六、报名方式：本项目在公告期内不设报名环节，投标人在递交投标文件时现场报名。

七、投标供应商的计算：本项目中投标产品（在《项目要求及投标响应表（二）》中用“▲”标记的产品）多家供应商代理同一品牌同一型号产品投标的，作为一个供应商计算。

八、采购公告发布

本采购公告在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

九、递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点：

- 递交投标文件截止及开标时间：2016年3月18日9:30(北京时间)

- 递交投标文件及开标地点：鞍山市公共资源交易中心222会议室（第五开标室），届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加采购会议。

十、投标文件的送达：投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达开标地点，逾期送达或密封和标注不符合采购项目文件规定的投标文件恕不接受。本次采购不接受邮寄的投标文件。

十一、询问、质疑和投诉的程序及要求：

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人、采购代理机构应当根据实际情况及时答复，但答复的内容不得涉及应当保密以及可能影响公平竞争的事项。

2.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，对采购人提出的质疑由采购人负责答复，其他问题可向采购代理机构提出质疑，质疑由鞍山市公共资源交易中心和采购人共同接收。

3. 供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》提起投诉。质疑、投诉应按照先质疑后投诉的程序进行，未经过质疑的投诉事项，财政部门将不予受理。

4. 经查实，供应商捏造事实或提供虚假材料进行质疑的，采购人、采购代理机构将报告同级财政部门，由同级财政部门予以通报，将其列入不良行为记录名单，并在辽宁政府采购网公告。

十二、采购单位、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购单位：鞍山市农产品质量安全监测中心

联系人：田明武

联系电话：0412-8249948

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

地        址：辽宁省鞍山市铁西区人民路269-271号（鞍山市铁西区财政局西侧，鞍山市公共资源交易中心大楼）。

采购项目咨询电话：0412-5586805   0412-5586812

评审结果咨询电话：0412-5586812

合同签订咨询电话：0412-5586810

鞍山市公共资源交易中心

二〇一六年二月二十五日

第一章 招标项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 本次招标项目为鞍山市农产品质量安全监测中心农产品质量安全检测设备采购 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合格投标人 的资格条件 | 详见招标公告及招标文件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 领取招标文件 的时间及方式 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 4 | 递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 5 | 现场踏勘或 标前答疑会 | 本项目不组织现场踏勘或标前答疑会。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 样品要求 | 本项目不要求提供投标产品样品 |  |  |  |  |  |
| 7 | 最高限价及 投标保证金 | 包号 | 最高限价 （元） | 投标保证金 （元） | 包号 | 最高限价 （元） | 投标保证金 （元） |
|  |  | 01 | 1160000 | 23000 | 02 | 1280000 | 25000 |
|  |  | 03 | 2560000 | 51000 |  |  |  |
|  |  | - 说明： - 1.超过每包各品目最高限价的投标文件为无效投标文件。 2.投标保证金：采购最高限价的2%。 3.收取投标保证金的截止时间及要求:投标供应商应通过转帐方式（现金方式递交无效）在递交投标文件截止及开标时间前将投标保证金汇入鞍山市公共资源交易中心银行专户，以鞍山市公共资源交易中心实际到帐为准，投标供应商须在汇款单上标明采购项目编号、投标人的联系电话，如项目分包需注明所投包号。递交投标文件截止及开标时间前投标人须到鞍山市公共资源交易中心财务部凭银行汇款凭证复印件领取投标保证金《收款收据》。 4.为方便供应商及时退还投标保证金，凡参与政府采购项目的供应商在开标当日提供退还投标保证金的收据（按包分别开具）并提供所投项目名称、项目编号、包号、开户行、开户帐号、交易中心出具的《收款收据》编号等信息。 5.收取保证金的地点：鞍山市公共资源交易中心二楼服务大厅保证金收缴窗口。 6.收款单位：鞍山市公共资源交易中心 7.开 户 行：中国工商银行鞍山市分行建鞍支行 8.银行账号：0704020329264037080 9.投标保证金咨询电话：0412-5589021 5589033 5589051 |  |  |  |  |  |
| 8 | 评标委员会人数 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5（或更多单数）人。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 投标文件份数 | 正本1份,副本5份。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 评标办法 | 最低评标价法 |  |  |  |  |  |
| 11 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 代理服务费 | 本项目不收取代理服务费。 |  |  |  |  |  |

第二章 投标文件内容及格式

| 项 目 | 项目及审核内容 |  |  |  | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标文件的外封面、封口、封皮及目录 | 投标文件的外封面及封口 |  |  |  | 1 | 1-1 |
|  | 投标文件的封皮 |  |  |  | 2 | 1-2 |
|  | 投标文件的目录 |  |  |  | 3 | 1-3 |
| 资格性 证明材料 | 投标人法人 营业执照副本 | 复印件（应确保复印清晰） |  |  |  | 2-1 |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 |  |  |  | 4 | 2-2 |
|  | 招标公告前六个月内任一个月的依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证 |  |  | 提供复印件（应确保复印清晰） |  | 2-3 |
|  | 资质及认证要求 |  |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  | 2-4 |
|  | 项目业绩或者案例要求 |  |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  | 2-5 |
|  | 如果投标人不是投标产品的制造厂商（或国内总代理），须具备投标产品制造厂商（或国内总代理）出具的授权书、售后服务承诺书 |  |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  | 2-6 |
|  | 投标产品投标时需提供技术资料（产品说明书、产品样本或彩页、技术白皮书、功能测试报告等技术资料之一。）： |  |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  | 2-7 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 符合性 证明材料 | 投标函 |  |  |  | 5 | 3-1 |
|  | 开标一览表 |  |  |  | 6 | 3-2 |
|  | 设备价格明细表 |  |  |  | 7 | 3-3 |
|  | 项目要求及投标响应表（一）（二） |  |  |  | 8 | 3-4 |
|  | 技术方案：是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  |  |  |  | 3-5 |
|  | 制造厂商的法人营业执照副本： |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  |  | 3-6 |
|  | 投标产品的制造厂商资质及认证要求： |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  |  | 3-7 |
|  | 投标产品的资质、认证、许可、入网、检测报告要求： |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  |  | 3-8 |
|  | 样品 |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  |  | 3-9 |
|  | 其它 |  |  |  |  | 3-10 |
| 其它材料 | 招标文件要求的以及投标人认为需要提供的其它材料 |  |  |  |  | 4-1 |

重要提示：

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件或打印件。

2．投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。投标人在装订投标文件时，应严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。

格式1

投标文件外封面、封口格式

封面格式：

| 投标文件（正本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴（签字无效）： | 投标文件（副本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴（签字无效）： |
| --- | --- |
| 开标一览表 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴（签字无效）： |  |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

格式2

鞍山市政府采购项目

投  标  文  件

招标项目名称：

招标项目编号：

投标人名称 ：

格式3

投标文件目录

一、资格性证明材料

1.1投标人法人营业执照副本…………………………………………所在页码

1.2法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书………………所在页码

1.3依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证………………………所在页码

……

二、符合性证明材料

2.1投标函………………………………………………………………所在页码

2.2开标一览表…………………………………………………………所在页码

2.3投标产品价格明细表………………………………………………所在页码

2.4项目要求及投标响应表……………………………………………所在页码

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，     共     页，在此加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：         (签字)

签署日期：        年        月       日

格式4-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号             ）的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

公司名称（加盖公章）：

年　   月  　 日

格式4-2

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加投标的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：         （签字：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：           （签字：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托    受委托人    为本公司的合法代理人，参加你中心组织的招标活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（项目编号             ）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称（加盖公章）：

年     月    日

格式5

投标函

采购代理机构：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的招标项目 招标项目名称（项目编号) 的有关活动，并对此招标项目进行投标。

为此，我方按招标文件规定提供货物及服务的投标报价、投标保证金：

| 包号 | 投标价（人民币 元） |  | 投标保证金 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |  |
| …… |  |  |  |

一、我方同意在招标文件中规定的开标日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反招标文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并已详细审查招标文件，对招标文件我方无任何异疑。我方愿意向你单位提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本招标项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人的；

（3）与采购单位、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

八、我方已阅读并完全理解本招标文件附件二“投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

Email:

投标人名称：（加盖公章）

签署日期：      年      月      日

格式6

开标一览表

投标人名称：                                           单位：元（人民币）

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 01 | 气质联用仪 （进口） | 870000 |  |  |  |
|  | 02 | 全自动双温区消解系统 | 290000 |  |  |  |
|  | 报价合计 | 小写： |  | 大写： |  |  |

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02包 | 01 | 液相色谱仪（进口） | 700000 |  |  |  |
|  | 02 | 气相色谱仪 | 380000 |  |  |  |
|  | 03 | 超纯水机（进口） | 70000 |  |  |  |
|  | 04 | 超声波清洗器 | 14000 |  |  |  |
|  | 05 | 医用冷冻冷藏箱 | 10000 |  |  |  |
|  | 06 | 电热鼓风干燥箱 | 5000 |  |  |  |
|  | 07 | 分散机 | 34000 |  |  |  |
|  | 08 | 气瓶柜 | 4000 |  |  |  |
|  | 09 | 试验台 | 63000 |  |  |  |
|  | 报价合计 | 小写： |  | 大写： |  |  |

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03包 | 01 | 超高效液相（进口） | 900000 |  |  |  |
|  | 02 | 高效液相色谱仪（进口） | 700000 |  |  |  |
|  | 06 | 原子吸收光谱仪（进口） | 700000 |  |  |  |
|  | 04 | 洗板机 | 80000 |  |  |  |
|  | 05 | 全能台式高速冷冻离心机（进口） | 180000 |  |  |  |
|  | 报价合计 | 小写： |  | 大写： |  |  |

填表说明：

1．投标人对投标报价若有说明应在“开标一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

2．投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

3．对于投标人在“开标一览表”和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

4．开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表”为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5．各包“投标报价”应同格式7 “投标产品价格明细表”中“报价合计”相一致。

6．本表除在投标文件中装订外，还须用小信封单独密封、标记，在递交投标文件的同时递交一份，以供唱标之用。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

签署日期：               年      月      日

格式7

投标产品价格明细表

包号：                                                  单位：元（人民币）

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1.表中的品目号、产品名称及数量应与“项目要求及投标响应表（二）”的相应内容一致。

2.对无品牌、规格、型号的产品可用“定制”、“研制”、“开发”等方式进行标注。

3.中标供应商需在宣布中标结果后24小时内将此表电子版提供给招标方用于本项目结果公告使用。

格式8

项目要求及投标响应表（一）

| 包号：01包、02包、03包 产品名称：农产品质量安全检测设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） | 投标文件响应内容 | 备注 |
| 1 | ★交货/交付时间：合同签订后（60）日内。 |  |  |
| 2 | ★交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） |  |  |
| 3 | ★付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的80%支付给乙方，半年后支付合同总价款的15%，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 |  |  |
| 4 | ★验收：按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。 |  |  |
| 5 | ★质量保证期：不少于（1）年 |  |  |
| 6 | 售后服务承诺要求： |  |  |
| 7 | 热线支持：（需提供热线电话） 现场支持：（2）小时内响应；（12）小时内到达 |  |  |
| 8 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： |  |  |
| 9 | 备品备件供应及优惠价格要求： |  |  |
| 10 | 培训人员现场培训（操作、维护等）： |  |  |
| 11 | 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |

项目要求及投标响应表（二）

包号：01包

主要采购内容:农产品质量安全检测设备

是否有经过财政部门审批采购的进口产品：品目号01是；02否

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | ▲气质联用仪 | 1套 | 一、质谱部分技术要求 1、离子源 1.1组成离子源的推斥极、离子盒、透镜组为一体设计，而且清洗、更换无需停泵卸真空。 1.2 离子源为惰性材质，可独立加热，最高温度≥340°C。 1.3 具有真空锁定装置，EI源清洗更换无需停泵卸真空。 1.4 最高灯丝发射电流≥340 µA。 1.5离子化能量0-140 eV。 1.6 最高气质接口温度≥380 °C。 1.7同方向、有灯丝透镜保护的双灯丝设计。 2、S型弯曲的离子光学通道 2.1 S型弯曲的离子光学通道可以简化仪器操作，实现无需设定仪器的阈值、背景扣除、平滑等额外操作，就可以提高低浓度化合物的检出限和定量限。 2.2 S型弯曲的离子光学通道具有保护鞘防止污染，而拆卸保护鞘无需停泵卸真空。 3、四级杆质量分析器 3.1 全金属钼主四级杆，惰性材质。 3.2 质量范围：1.2 –1100 u。 3.3 灵敏度（使用He气做载气）：EI 全扫描：1 pg/µL八氟萘 进样1µL，扫描范围50-300u，S/N≥ 1500:1 (mass 272，RMS)。 3.4 扫描速度：≥18000 u/s 4、质谱检测器系统：最大线性输出电流≥68 µA，线性动态范围≥8个数量级。 5、质谱真空系统：分子涡轮泵抽速≥300L/s(He)，前级机械泵抽速≥3.3 m3/h。 二、气相部分技术要求 1、系统性能指标 1.1 保留时间重现性：<0.0008min。 1.2 峰面积重现性：<0.5% RSD。 2、气相色谱柱温箱 2.1 最高升温速率：≥125ºC/min 2.2 程序升温：≥30阶31段。 2.3 降温速率：从450ºC降到50ºC≤250秒 3、气相色谱进样口： 3.1 具备电子压力和流量控制。 3.2 电子压力控制：≥145psi 3.3 最大分流比：≥12500:1 3.4 流量精度：≤0.001psi全量程 3.5分流不分流进样（SSL）：温度范围从50℃～400℃，1℃递增。 4、液体自动进样器 4.1 位数：≥154位（2mL）。 4.2进样精度：RSD<0.3%。 4.3自动进样器进样体积：0.01-5µl。 三、数据系统要求 1、工作站可全面控制色谱、质谱以及自动进样器的所有参数，全自动（或手动）调谐质谱的所有工作参数。 2、最新版NIST谱库，可自建谱库。 3、定性、定量数据处理可自动进行，包括单个数据和批处理，也可以进行手动处理，并生成报告。 4、 计算机系统：品牌计算机 1台，酷睿三代i5处理器，8G内存，1TB硬盘，22英寸液晶显示屏，Windows 7操作系统，激光A4打印机1台。 四、配置要求 1、质谱主机（单四极杆质量分析器，EI源，真空锁定装置，工作站）1套； 2、最新NIST谱库，1套； 3、气相色谱仪主机，1套； 4、启动工具包，1套； 5、分流/不分流进样口，1套；。 6、液体自动进样器，1套； 7、消耗品(20个0.25 mm石墨垫，200个进样口隔垫，20个不分流衬管，20个分流衬管，2个三合一载气过滤器，2根灯丝，2L真空泵油，2根5MS GC Column, 30m, 0.25mmID, 0.25µm Film质谱柱，2根10µL液体进样针，300套2mL螺口样品瓶、盖垫， 20个传输线端石墨垫，20个SSL 衬管密封圈，10个传输线端螺帽) ； 8、附属设备：品牌计算机 1台，酷睿三代i5处理器，8G内存，1TB硬盘，22英寸液晶显示屏，Windows 7操作系统，激光A4打印机1台。氦气钢瓶减压阀1套，稳压电源1套。 投标人投标现场需提供制造厂商授权书原件及售后服务承诺原件。 |  |  |  |  |
| 02 | ▲全自动双温区消解系统 | 1套 | - 用途：该系统主要用于AAS或ICP等分析样品中无机元素前需要对样品进行繁琐的前处理。该系统采用湿法消解，整个处理流程（加酸、混匀、高温加热、赶酸、冷却、定容等步骤）实现全部自动化，从而避免在处理的过程中引入人为误差，进而影响分析结果的准确性，使得分析结果更准确、可靠。本系统消解方法符合EPA以及国家标准及行业标准规范。 二、技术指标 1. 仪器工作条件技术指标 工作电压：220V±10%；50/60Hz，最大输出功率：1600W 工作场所适应温度：10-35℃ 工作场所适应湿度：20%-80% 2. 技术参数 加热材质：石墨加热材质，特氟龙防腐材料表面喷涂 控温范围：室温～230℃ 控温方式：双PID ，双独立加热温控区 控温精度：优于0.1℃ 孔间温差：优于0.5℃ 样品位数：≧46位，能够满足50mL和100mL样品量的分析 试管架数量：≧4 试剂添加速度：0.05-2mL/s可调 试剂添加准确度：优于0.05mL 定容精度：≤1% 试剂通道：≧8个 控制方式：有线/无线控制 3.仪器性能技术指标 3.1主机 3.1.1仪器通过试剂选择系统、试剂添加系统、石墨加热系统、振荡混匀系统、液面监测系统、 机械臂传动系统、仪器控制及数据传输等系统组成，各部件配合操作，全自动完成试剂添加、样品混匀、程序升温消解、样品冷却、定容等试验操作。 3.1.2仪器整体耐腐蚀,包括仪器面板、试剂管路、样品消解管、废液杯均为耐腐蚀的聚四氟乙烯材料；样品架、高孔隙率石墨加热块及起固定作用的螺钉均采用表面多层特氟隆喷涂处理工艺，可耐受各种酸试剂腐蚀。 3.2试剂选择系统：仪器设有不少于8个试剂通道，具有最多可达8种试剂自动切换的功能，每个试剂通道单独控制，互不影响。 3.3试剂添加系统 3.3.1仪器采用高精度耐腐蚀蠕动泵作为试剂添加动力，通过蠕动泵和试剂选择系统完成8种或以上的试剂的进行自动选择吸取，最后通过试剂管路引导、机械臂配合完成试剂的添加功能。 3.3.2仪器采用一个蠕动泵完成8种或以上试剂的添加，试剂添加速度0.05-2mL/s可调，试剂添加准确度优于0.05mL，用户可随时对蠕动泵进行准确度校准；更换泵管无需工具，可由用户自己完成，操作简单。 3.3.3仪器具有加液口45°倾斜角设计，仪器加液口相对垂直方向保持45°倾斜，高速试剂添加时，液体顺着消解管内壁流入样品管底部，避免垂直加入液体所带来的液体外溅和样品损失。 3.3.4仪器通过一个加液口完成所有试剂的添加、定容、清洗功能，保证更小的仪器管路，每次溶剂切换时只需清洗一根管路即可完成管路的清洗操作，一次管路清洗使用试剂体积不大于10mL，试剂清洗体积可调。 3.4振荡混匀系统 3.4.1仪器采用机械振荡的方式达到样品混匀，样品混匀时，振荡器直接作用于样品架整体，然后样品架带动一批样品管整体振动，从而使同一批样品同时达到快速混匀。仪器振荡过程中避免引入与实验无关的部件接触样品，从而避免样品的交叉污染及损失。 3.4.2仪器可以在加液、消解、冷却、定容等各个环节进行振荡混匀动作，振荡速度可在0～100%可调。 3.4.3仪器样品架采用不锈钢材质为骨架，表面多层喷涂特氟龙耐腐蚀材料，可装载不少于30个50mL的消解管样品和不少于16个100mL消解管的样品。 3.5 加热温控系统 3.5.1仪器采用三维立体式高孔隙率石墨体加热，为样品消解提供均匀、快速的受热环境。 3.5.2仪器由两个独立的石墨体组成，其中一个石墨体石墨槽不少于30位，支持使用50mL的样品管；另一个石墨体石墨槽不少于16位，支持使用100mL的样品管。样品消解时，要求样品管的2/3以上落入石墨槽中，达到更快速有效的样品消解。 3.5.3仪器通过双PID方式控温，控温范围：室温～230℃。控温精度：优于0.1℃，孔间温差：优于0.5℃。 3.5.4仪器采用两个加热控温系统，独立设计，互不影响。一块石墨加热体对应一套PID控温部件，组成一个独立双温区加热控温系统。两个加热控温系统可分别完成50mL和100mL消解管同时或单独的样品消解，可同时使用相同或不同的两套消解方法，相当于两台不同功能的单温区消解仪。 3.5.5仪器具有5级以上的智能程序升降温功能。 3.6 X-Y-Z三维定位系统 3.6.1仪器由X-Y轴机械臂和Z轴升降系统组成的X-Y-Z三维定位方式。 3.6.2 X-Y轴机械臂，配合自动加液、定容、清洗时等输液过程，X-Y两维准确定位。X轴机械臂设计在仪器内部，在运动中保持密封设计，避免酸雾进入仪器内部。Y轴裸露在仪器外部，整体采用耐酸腐蚀聚合物塑料，耐受各种酸雾腐蚀。 3.6.3仪器Z轴升降系统，可随试剂添加、加热消解、冷却、定容等指令自动调整样品架高度。 3.7液面监测系统 3.7.1仪器通过高精度超声传感器监测消解管内液面高度，实现自动定容功能。在自动定容时，蠕动泵与超声波传感器相互配合，蠕动泵控制液体加入速度，超声波检测液面高度。 3.7.2仪器具有自动感知液面高度自动调整加液速度，实现定容时液面无扰动定容。同时实现50mL和100mL的自动定容体积。定容精度≤1%，用户可随时对超声波传感器校准。 3.8温控显示系统 3.8.1仪器具有温度显示功能，可实时在线显示设定温度和实际温度。仪器正前方有实时在线温度显示器两个，每个加热温区对应一个温度显示器；侧面也具有两个加热温区的实时在线温度显示和设定温度显示器，全方位的方便用户随时观察消解实验进度。 3.8.2仪器具有两个独立的消解实验结束提前预警功能，仪器可根据消解方法估算实验所需时间，实时显示实验结束的剩余时间。 3.9酸试剂冷却回流系统：仪器具有酸试剂冷却回流装置，可以有效冷凝酸试剂，进行有效再利用的功能，减少实验中试剂使用的总量和酸雾的污染，本功能比无此功能的消解仪每个样品至少节省5ml的用量，是全自动消解应该具备的人性化功能。 3.10仪器整体小巧,可以直接放入实验室现有的标准规格的通风橱内，与实验室设备完美结合，无需额外安装仪器通风罩而进行效率较低的辅助排风。 3.11仪器控制软件：全中文操作界面，可任意设定消解步骤，无限量存储消解方法，自动记录消解过程。 3.12控制方式：有线或无线控制。仪器可以通过外接电脑控制运行，也可以脱离外接电脑控制独立运行。 3.13通讯端口： RS-232串行口或USB接口。 配置要求： 主机：全自动消解主机 1台 附件：样品架 4个 串口线 1根 操作手册 1本 自动消解仪软件安装盘 1张 笔记本 1台 (国内主流产品，酷睿i7处理器，硬盘500G,内存4G) 50ml聚四氟乙烯消解管 30个 100ml聚四氟乙烯消解管 16个 试剂输送管件（含接头） 8套 废液管 1根 耗材： X轴同步带 3根 Y轴同步带 3根 蠕动泵管 2根 回流漏洞 （含100ml的16个） 46个 四、售后服务： 1、供货时提供详细的操作手册； 2、供货提供详细的装箱单和附件细目； 3、质保期：仪器设备免费保修1年；从仪器验收签字之日起算起； 4、培训：免费提供该仪器设备的现场培训； 投标人投标现场需提供制造厂商授权书原件及售后服务承诺原件。 |  |  |  |  |

包号：02包

主要采购内容:农产品质量安全检测设备

是否有经过财政部门审批采购的进口产品：品目号01、03是；02、04-09否

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | ▲液相色谱仪 | 1套 | 1、主要用途： 分离、分析、纯化有机化合物。 2、工件条件: 2.1电源电压：单相220V ±10% 50/60Hz 2.2 环境温度：15-35℃ 2.3 相对湿度：40-85% - 技术指标： 四元梯度输液泵： 工作模式：电子控制的驱动泵，梯度泵单元内：泵驱动马达数量≥2个；混合器数量<1 溶剂梯度数量：≥四元梯度混合 流速范围：0.050～10.000mL/min，以0.001递增 流速精度：≤0.075%RSD，精确到小数点后3位 流速准确度：±1.0% 延迟体积：<650µL（包括（含自动进样器、泵内和管路中所有系统体积），并且不随反压变化 最大耐受压力：345bar（5000psi） 混合范围：0.0—100.0% 以 0.1% 增量 梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化 梯度精度：≤0.15%RSD ，不随反压变化 、 压缩补偿：自动，连续 梯度曲线：≥11种，包括:线性、步进（≥2种）、凸线（≥4种）和凹线（≥4种） 控制器：内置程序控制器，液晶显示，按键操作，E2PROM程序存储器 延迟体积、梯度准确度和梯度精度指标不随反压变化 自动进样器： 样品瓶数：≥120位(2mL样品瓶) 进样次数：每个样品1～99次进样 进样精度：≤0.5%RSD 进样范围：0.1—100µL 进样线性度：>0.999 进样针清洗：针内外每次进样后通过专用流路自动清洗 紫外可见检测器： 内置硝酸铒滤光片用于波长校准及校正，紫外光、可见光都可以校正。用256.7nm、379.0nm、521.5nm及656.1nm共四个波长校正。开机时校准，随时可以进行校正 光源数量和种类：数量≤1，光源种类为氘灯 波长范围：最小波长：≤190；最大波长≥700nm 波长准确度：±1nm 光谱带宽：≤5nm 测量范围：0.0001～4.0000AUFS 基线噪音：<5x10-6AU，在230nm干池测定 漂移：1 x 10-4 AU/hour 具有操作面板，可以独立设定工作参数、显示运行状态 荧光检测器： 检测限（灵敏度）：水的拉曼光谱 ≥ 1000 发射波长：最小发射波长：≤210；最大发射波长≥900nm 氙灯光源能量：≥150W 波长准确度：≤±3nm 流通池：8uL 具有操作面板，可以独立设定工作参数、显示运行状态 柱温箱： 温度范围：室温+5℃至60℃ 可以放置250mm长的色谱柱及保护柱 柱后衍生系统-柱后衍生泵： 数量：≥2个 流速范围：0.05～2ml/min。 最大耐压：≥2500psi 可通过控制面板独立控制 与液相色谱为同一品牌产品,柱后衍生系统-柱后衍生模块 可通过控制面板独立控制。 包括衍生反应器和柱温箱 与液相色谱为同一品牌产品 色谱软件： ≥16种校正拟合定量计算方式，适应不同分析及不同检测器 ≥10种数据检索模式，适应大量数据管理和检索 原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。 内置ORACLE® 11版图文数据库：强大的数据管理功能，保证数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。在数据库中，用户可以采用各种检索方式从大量的数据中取出想要的数据。 多级操作界面：操作者可根据需要，选择不同操作界面，适合初学使用、常规实验分析和专家级分析。 具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求。登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰，防止了数据的误删除。 4、 主要配置： 高效液相色谱主机1套，包括：四元溶剂管理器/自动进样器/柱温箱/自动在线柱塞清洗、脱气装置和托盘支架等 紫外检测器、荧光检测器各1套；柱后衍生泵2个，柱后衍生系统一套（柱后衍生模块、第二代柱温箱控制器，氨基甲酸酯测定使用，与高效液相色谱为同一品牌）色谱软件 品牌电脑及打印机1套：四核处理器，≥8G内存，1T硬盘，20寸LED显示器，A4激光打印机 5、 备品备件： 原装C18色谱柱3根：5µm 4.6x250mm 25µl 注射器 1套 样品盘板5个 一体式手拧接头, PEEK 5个 PEEK管路1/16" x 0.005" 10米红色 在线过滤器1个 在线过滤器滤芯5个 柱塞杆密封垫1个 2mL 样品瓶, 含一体式瓶盖及预切割隔垫（无色）（100个/套）2套 2mL样品瓶盖, 一体式带预切割PTFE/硅胶隔垫（100个/套）4套，溶剂瓶4个 6、技术资料：供货时提供完整中文说明书及设备说明。投标商需提供所投型号产品的中华人民 共和国计量型式批准证书和所投型号产品7套以上安装报告。 - 技术服务和培训：技术人员到现场免费安装调试，并在用户实验室免费培训操作技术人员。 8、投标人投标现场需提供制造厂商授权书原件及售后服务承诺原件。 |  |  |  |  |
| 02 | ▲气相色谱仪 | 1套 | 1.工作条件 电源：220V,50Hz电源 环境温度：15℃～35 ℃ 环境湿度：5%～95% 2.柱温箱 操作温度范围：高于室温+4℃至450℃ -使用液氮冷阱：-80℃至400℃ -使用干冰冷阱：-55℃至400℃ 温度设定精度：0.01℃ 最高程序升温速度：120℃/min 400℃~50℃ 降温速度小于等于6分钟 最长一次方法运行时间：999.99min 程序升温最高阶数：大于等于7阶 可运行柱流失补偿（双通道） 3、进样口 所有进样口均包括电子流量控制模块 分流/不分流毛细管柱进样口 带高精度电子压力/流量控制； 最高使用温度不大于400℃； 柱头压力设定范围：1-100psi； 柱头压力控制设定精度：不小于0.01psi； 总流量设定范围： 0 至 1000ml/min(氦气)；0 至200ml/min（氮气）； 流量设定精度：0.1ml/min； 最大分流比：1:1000 4、检测器 所有检测器均包括电子流量控制模块 ,后期拓展可以同时安装任意三个检测器 ECD：高精度电子流量/压力控制、适配于填充柱和毛细管柱、最高使用温度400℃、隐形阳极（带吹扫）、检测器补偿气类型：5%甲烷/氩气或氮气、数据采集频率：最高100hz、动态线性范围:>4×105 最小检出限≤6*10-15g/ml（丙体六六六），放射源：≤10 mci 63Ni FPD: 高精度电子流量/压力控制、最高使用温度350℃、最小检出限≤2*10-11g S/s，≤9*10-13g P/s、选择性：103gS/gC,104gP/gC、动态线性范围：≥103S，104P 6、数据通讯 以太网（Lan） 远程启动运行开始/结束 7、软件 中文版本（包括色谱主机的控制和数据采集） 集成电子版应用方法 智能色谱峰识别 可用户自定义数据输出格式 8、配置：气相色谱仪网络化主机 1台 色谱软件光盘和许可证（单控） 1个 分流/不分流毛细管柱进样口 (0~100 psi)2个 微池电子捕获检测器 1个 火焰光度检测器16位自动进样器 2个 30m农残分析专用气相色谱柱 4根 仪器安装和调试及现场培训及一年质保 启动工具包1套 一年毛细管柱消耗品包 品牌电脑及打印机1套：四核处理器，≥8G内存，1T硬盘，20寸LED显示器，A4激光打印机 高纯N2气+钢瓶+二次减压表1套 高纯氢气发生器 99.999% 1台 无油空气压缩机1台 投标人投标现场需提供制造厂商授权书原件及售后服务承诺原件。 |  |  |  |  |
| 03 | ▲超纯水 | 1套 | 主要用途： 玻璃器皿的最后冲洗，化学/生化试剂配制 分析试剂及药品配制、稀释 精密分析仪器用水(HPLC,IC,AA,TOC,MS等等) 动植物细胞培养，分子生物学研究等。 技术规格 从自来水直接生产III级纯水和I级超纯水的一体化智能系统 纯水产水水质;离子截留率为98%;有机物截留率≥99%（当MW>200Dalton时）;微粒和细菌截留≥99%;产水量：24L/h;流速可达2.5 L/h （可选增压泵取水，最高可达15L/h） 超纯水产水水质（Q-POU） ：电阻率：18.2 MΩ·cm＠25℃;总有机碳含量(TOC)：≤5ppb；细菌：＜ 0.1 cfu/ml;直径大于0.22μm的颗粒物数量: ≤ 1/ml;热源含量≤0.001Eu/ml；流速： 2.0 L/min；配置60L液位控制水箱：圆锥形底部无死角设计,可使水箱内水完全排空；配空气过滤器,降低外界对水箱内水质的污染；有卫生防溢流装置；全程液位显示, 达到5%精度，可根据每天用水量来控制水箱内纯水的存储量,最大程度保证水质新鲜。 具有全数字操作系统，可显示出水关键信息包括水质，系统状态、消耗品寿命和警告。具有三种不同颜色背光显示模式，以显示主机状态。主机与取水器分离,取水器可显示取水水质、可调高度适合所有的实验室器皿取水。主机内置电脑芯片，可记录长达2年的水质报告，配置RS232接口和网线接口。电阻率检测仪 (精度：±0.01 MΩ·cm) 以温度补偿和非温度补偿两种模式显示，保证输出真实的水质信息。内置温度负反馈的反渗透进水压力调节器，确保在任何水温下都保持恒定的24L/h产水量。 投标人投标现场需提供制造厂商授权书原件及售后服务承诺原件。 |  |  |  |  |
| 04 | ▲超声波清洗器 | 2台 | 内槽尺寸不小于（mm）：500×300×150;容量不小于（L）：22.5;超声频率（KHz）：40;超声功率不小于（W）：500，功率可调（%）：40~100;进水液位（mm）：1~120;加热功率（W）：800，温度可调（℃）：10~80;时间可调（min）：1~480，累计时间（h）：999999;包含附件：网架，降音盖，排水通道 投标人投标现场需提供制造厂商授权书原件及售后服务承诺原件。 |  |  |  |  |
| 05 | ▲医用冷冻冷藏箱 | 2台 | 1.工作条件： 1.1电源要求：220V，50Hz 1.2电源插头必须符合中国标准或提供插座连接 2.技术规格： 2.1容积：≥259L 2.2冷藏尺寸：大于150L，冷冻尺寸： 大于100L 2.3输入功率：100W 2.4储存温度：冷藏室2-10度，冷冻室-10～-20度℃（任意设定） 2.5温度精度：温度控制精度1℃，温度显示精度0.1℃ 2.6气候类型：N 2.7制冷方式：风冷 3.产品规格： 3.1样式：立式，双层透明保温玻璃门，内充惰性气体，门体配锁，底部带脚轮 3.2箱体材料：柜体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺；内胆材料：内壁为ABS工程塑料，优质钢丝浸漆搁架；保温材料：无CFC聚氨酯发泡； 3.3控温方式：高精度微电脑温度控制系统；箱体有3个精密温度传感器，箱体温度的变化自动打开温度补偿加热功能；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；自动温度控制：三位高亮度数码显示 3.4压缩机：采用名牌高效全封闭高效压缩机，节能静音，无氟环保制冷剂； 3.5报警功能：具有高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警等多种声光报警功能，物品存放更安全 3.6风冷式高效冷凝器，整体吹胀式蒸发器，制冷迅速； 智能控制风扇强制冷气系统，确保箱体内部温度均匀性； 优质钢丝浸漆搁架，存取物品更方便，且易于清洗； 3.7安全门锁设计，外门配锁，底部带脚轮 用 途：用于医疗系统冷藏；药品，试剂，疫苗的专业冷藏设备，也可用于生物制品等; 保修期：整机保修3年，主要零部件（压缩机）免费保修十年，终身保修。 投标人投标现场需提供制造厂商授权书原件及售后服务承诺原件。 |  |  |  |  |
| 06 | ▲电热鼓风干燥箱 | 1台 | 使用温度范围 RT+10～300℃ 温度分布精度 ：±2.5% ， 内容积：大于200L，干燥、烘培、熔蜡、热处理之用。 产品特点： 高精度、高 效、安全、广范围。 便捷操作，定值运行，定时运行，自动停止。 专用功能键实现温度设定。 调速风机使轻质、细小、粉状样品得以使用。强制风机散热进气结构，使风机最高工作温度<50℃，长时长寿运行 技术参数： 方式：双风道强制对流 使用温度范围：RT+10～300℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度波动度：±1℃ 温度分布精 度：±2.5% 内装不锈钢板 外装冷轧钢板，表面耐药品性涂装 断热材：酸铝 纤维 加热器：镍铬合金 加热丝 额定功率：3.0kw 排 气口：内径28mm*2，顶部 温度控制方式：B型：数码管双列PID；BE型：液晶双列PID 温度设定方式：轻触四按键设定 温度表 示方式：B型：测定温度显示：4位数 码上位显示；设定温度显示 4位数码下位显示 定时器：0～9999分钟（带定时等待功能） 运行功能：定值运行、定时运行、自动停止 程序模式：选配 传感器Pt100 偏差修正、菜单按键锁定、停电 补偿、停电记忆、 调速风机（BE型：过升防止器） 过升报警（BE型：过升防止器） 内容积：230L 隔板承重：15kg 隔板层数：17层 隔板间距：35mm 电源（50/60Hz）额定电流：AC220V/13.6A 附属品：隔板2件 。隔板架4件 230/625无调速风机 可增加配置：隔板、RS485接口、打印机、记录仪、外部通讯、 远程控制、程序控温仪 、无线短信报警、U盘数据储存 投标人投标现场需提供制造厂商授权书原件及售后服务承诺原件。 |  |  |  |  |
| 07 | ▲分散机 | 2台 | 技术指标： 电机输入功率 500 W;电机输出功率 300 W;最小容量(H2O)≤ 0.001 l ;最大容量(H2O) ≥1.5 l;最大粘度 5000 mPas;速度范围3000 - 25000 rpm;转速偏差 1 %;转速显示 LED;转速控制 无级;噪音(无分散头) 75 dB(A);延长臂直径 13 mm;延长臂长度160 mm;工序类型 分批处理;计时器不允许连续运转时间 100 %;允许环境温度 5 - 40 °C;允许相对湿度 80 %;DIN EN 60529 保护方式 IP 20;RS 232接口不模拟输出 不;电压 220 - 240 / 100 - 120 V;频率 50/60 Hz;仪器输入功率500 W 投标人投标现场需提供制造厂商授权书原件及售后服务承诺原件。 |  |  |  |  |
| 08 | ▲气瓶柜 | 1个 | 带报警装置，可摆放三个气瓶。 投标人投标现场需提供制造厂商授权书原件及售后服务承诺原件。 |  |  |  |  |
| 09 | ▲试验台 | 1套 | 试验台总共40延长米，试验椅30把，处理数据桌椅6套。 投标人投标现场需提供制造厂商授权书原件及售后服务承诺原件。 |  |  |  |  |

包号：03包

主要采购内容:农产品质量安全检测设备

是否有经过财政部门审批采购的进口产品：品目号01、02、03、05是；04否

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | ▲超高效液相 | 1套 | 超高效液相色谱仪 设备名称： 超高效液相色谱仪 1、主要用途： 分离、分析、纯化有机化合物。 2、工件条件: 2.1电源电压：单相220V ±10% 50/60Hz 2.2 环境温度：15-35℃ 2.3 相对湿度：40-85% - 技术指标： 溶剂管理系统 工作模式：相互独立、电子控制的直线驱动泵 溶剂梯度数量：单溶剂混合器可同时进行≥四元梯度混合（即四种流动相同时在一个混合器中混合），可扩充至九种溶剂 脱气：在线真空脱气，≥五通道（需在投标文件中提供真实在线脱气装置图片予以证明，并标明脱气通道位置） 流速范围：0.010--1.500mL/min,以0.001mL为增量 压缩补偿：自动，连续 系统体积：<400µL（含自动进样器、泵内、100uL混和器和管路中所有系统体积），不随反压变化 柱塞清洗：自动，可编程 梯度曲线：预编≥11种梯度曲线 最大操作压力：≥15,000 psi 梯度准确度：≤± 0.5%，不随反压变化 梯度精度：≤0.15%RSD ，不随反压变化 流速精度：≤0.080%RSD 流速准确度：±1.0% 样品管理系统(自动进样器) 样品瓶数：＞95位(2mL样品瓶) 进样精度：≤0.3%RSD 样品污染度：<0.005% 进样准确度：±1 uL 样品盘温度范围：4-40℃，0.1℃为增量 紫外检测器 波长范围：最小波长：≤190；最大波长≥700nm 光源数量和种类：数量≤1，光源种类为氘灯 波长准确度：±1nm 光谱狭缝带宽：≤5nm 测量范围：0.0001～4.0000AUFS 基线噪音：≤6 X 10-6AU 漂移：5 x 10-4 AU/hour 流通池：池长：10mm, 池体积：≤500nL (分析池) 荧光检测器 氙灯光源能量：≥150W 检测限：水的拉曼光谱 ﹥1000 激发波长：最小激发波长：≤200；最大激发波长≥890nm 发射波长：最小发射波长：≤210；最大发射波长≥900nm 流通池：≤2uL 柱后衍生系统-柱后衍生： 泵数量：≥2个 流速范围：0.05～2ml/min。 最大耐压：≥2500psi 可通过控制面板独立控制 与液相色谱为同一品牌产品 柱后衍生系统-柱后衍生模块 可通过控制面板独立控制。 与液相色谱为同一品牌产品 柱温箱温度范围：室温以上5°C -90°C，增量：0.1°C 色谱柱信息跟踪记录：每一根超高效液相色谱柱均配备独立的芯片或在液相色谱主机上配备相应附件，具有在线纪录色谱柱使用信息技术。 内置ORACLE® 11版图文数据库：强大的数据管理功能，保证数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。在数据库中，用户可以采用各种检索方式从大量的数据中取出想要的数据。 操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求。登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰，防止了数据的误删除。 ≥16种校正拟合定量计算方式，适应不同分析及不同检测器应用≥10种数据检索模式，适应大量数据管理和检索 4、 主要配置： 超高效液相色谱主机，包括：四元溶剂管理器/自动进样器/柱温箱/在线脱气机等 紫外检测器、荧光检测器各1套 与液相同一品牌的柱后衍生装置1套:含2套柱后衍生泵和1套柱后衍生控温装置色谱软件1套品牌电脑及打印机1套：四核处理器，≥8G内存，1T硬盘，20寸LED显示器，A4激光打印机 5、 备品备件： C18色谱柱2根，填料颗粒尺寸≤1.7µm ，色谱柱大小尺寸分别为2.1x50mm和2.1x100mm ；C8色谱柱1根，填料颗粒尺寸≤1.7µm ，色谱柱大小尺寸为2.1x50mm要求与超高效液相色谱为同一生产厂商提供。 在线过滤器组件2套、柱芯10个 样品瓶200个 超高压柱塞杆密封垫2个 PEEK管路 1/16" x 0.005"红色10米 黄曲霉素分析包(无须衍生,含检测池)1套 6、技术资料：供货时提供完整中文说明书及设备说明。投标商需提供所投型号产品的中华人民 共和国计量型式批准证书和所投型号产品7套以上安装报告。 7、技术服务和培训： 1.1技术人员到现场免费安装调试，并在用户实验室免费培训操作技术人员。 1.2验收合格后签字日起至12个月止为质保期。 投标人投标现场需提供制造厂商授权书原件及售后服务承诺原件。 |  |  |  |  |
| 02 | ▲高效液相色谱仪 | 1套 | 高效液相技术参数 设备名称： 高效液相色谱仪 1、主要用途： 分离、分析、纯化有机化合物。 2、工件条件: 2.1电源电压：单相220V ±10% 50/60Hz 2.2 环境温度：15-35℃ 2.3 相对湿度：40-85% - 技术指标： 四元梯度输液泵 工作模式：电子控制的驱动泵，梯度泵单元内：泵驱动马达数量≥2个；混合器数量<1 溶剂梯度数量：≥四元梯度混合 流速范围：0.050～10.000mL/min，以0.001递增 流速精度：≤0.075%RSD，精确到小数点后3位 流速准确度：±1.0%延迟体积：<650µL（包括（含自动进样器、泵内和管路中所有系统体积），并且不随反压变化 最大耐受压力：345bar（5000psi） 混合范围：0.0—100.0% 以 0.1% 增量 梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化 梯度精度：≤0.15%RSD ，不随反压变化 压缩补偿：自动，连续 梯度曲线：≥11种，包括：线性、步进（≥2）、凸线（≥4）和凹线（≥4） 控制器：内置程序控制器，液晶显示，按键操作，E2PROM程序存储器 自动进样器 样品瓶数：≥120位(2mL样品瓶) 进样次数：每个样品1～99次进样 进样精度：≤0.5%RSD 进样范围：0.1—100µL 进样线性度：>0.999 进样针清洗：针内外每次进样后通过专用流路自动清洗 紫外可见检测器 波长、极性和灯源开关均可时间编程控制内置硝酸铒滤光片用于波长校准及校正，紫外光、可见光都可以校正。用256.7nm、379.0nm、521.5nm及656.1nm共四个波长校正。开机时校准，随时可以进行校正 波长范围：最小波长：≤190；最大波长≥700nm 检测通道：≥2个 光源数量和种类：数量≤1，光源种类为氘灯 波长准确度：±1nm 光谱带宽：≤5nm 测量范围：0.0001～4.0000AUFS 基线噪音：<5x10-6AU，在230nm干池测定 漂移：1 x 10-4 AU/hour 具有操作面板，可以独立设定工作参数、显示运行状态 荧光检测器; 氙灯：光能量≥150W，连续弧光 检测限：水的拉曼光谱 ≥ 1000; 激发波长：最小激发波长：≤200；最大激发波长≥890nm 发射波长：最小发射波长：≤210；最大发射波长≥900nm; 波长准确度：±3nm 流通池：≤8uL（光程10mm）; 具有操作面板，可以独立设定工作参数、显示运行状态; 柱温箱; 温度范围：室温+5℃至60℃; 可以放置250mm长的色谱柱及保护柱; 柱后衍生系统-柱后衍生泵; 数量：≥2个; 流速范围：0.05～2ml/min。 最大耐压：≥2500psi; 可通过控制面板独立控制 与液相色谱为同一品牌产品 柱后衍生系统-柱后衍生模块; 可通过控制面板独立控制。 与液相色谱为同一品牌产品 色谱软件 ≥16种校正拟合定量计算方式，适应不同分析及不同检测器应用（需在投标文件中提供实际软件操作截图予以证明） ≥10种数据检索模式，适应大量数据管理和检索（需在投标文件中提供实际软件操作截图予以证明） 原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。 内置ORACLE® 11版图文数据库：强大的数据管理功能，保证数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。在数据库中，用户可以采用各种检索方式从大量的数据中取出想要的数据。 多级操作界面：操作者可根据需要，选择不同操作界面，适合初学使用、常规实验分析和专家级分析。 具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求。登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰，防止了数据的误删除。 4、 主要配置： 高效液相色谱主机1套，包括：四元溶剂管理器/自动进样器/柱温箱/在线脱气机/柱塞清洗等 紫外检测器、荧光检测器各1套；柱后衍生泵2个，柱后衍生系统一套（柱后衍生模块、第二代柱温箱控制器，氨基甲酸酯测定使用，与高效液相色谱为同一品牌） 色谱软件，品牌电脑及打印机1套：四核处理器，≥8G内存，1T硬盘，20寸LED显示器，A4激光打印机 5、 备品备件： 原装C18色谱柱3根：5µm 4.6x150mm; 一体式手拧接头, PEEK 5个; PEEK管路1/16" x 0.005" 10米红色; 在线过滤器1个;在线过滤器滤芯5个; 柱塞杆密封垫1个; 2mL 样品瓶, 含一体式瓶盖及预切割隔垫（无色）（100个/套）2套; 2mL样品瓶盖, 一体式带预切割PTFE/硅胶隔垫（100个/套）4套; - 技术资料： 供货时提供完整中文说明书及设备说明。投标商需提供所投型号产品的中华人民 共和国计量型式批准证书和所投型号产品7套以上安装报告。 7、技术服务和培训： 1.1技术人员到现场免费安装调试，并在用户实验室免费培训操作技术人员。 1.2验收合格后签字日起至12个月止为质保期。 投标人投标现场需提供制造厂商授权书原件及售后服务承诺原件。 |  |  |  |  |
| 03 | ▲原子吸收光谱仪 | 1套 | 技术指标要求 仪器系统要求 原子吸收光谱分析系统，包括火焰分析系统和石墨炉分析系统，可进行火焰发射、火焰吸收光谱分析和石墨炉原子吸收光谱分析。 操作环境 电源：AC 230V +/- 10%, 50/60Hz 环境温度：10-35℃ 环境湿度：20% - 80% 3.仪器性能要求 3.1 光学系统 3.1.1 仪器具有多种光路系统，火焰法分析可根据所分析元素的特性通过软件自动选择光路系统 3.1.2 波长范围：190-900nm； 3.1.3 光栅刻线密度：1800条/mm； 3.1.4 光栅有效刻线面积: 50 x 50 mm² 3.1.5 狭缝: 0.2, 0.5, 0.8, 1.2nm可调； 3.1.6 波长设定：全自动检索，自动波长扫描； 3.1.7 波长重复性： +/- 0.3nm 3.1.8 灯座： 8灯座（旋转灯座设计,全自动切换）,可同时装配8支空心阴极灯,灯座孔径:40mm,直接通用各种同口径空心阴极灯,无需转换接头,提供所投产品带有型号标识的仪器实物图片。 3.1.9灯电流设置：0-30mA, 计算机自动设定 3.1.10 有下一灯预热和自动关灯功能 3.2 原子化器切换 火焰原子化器与石墨炉原子化器切换时通过软件自动切换,切换在数秒内即可完成,不需要拆卸雾化系统或移动石墨炉自动进样器 4．分析系统 4.1火焰分析系统技术要求 4.1.1 燃烧头： 10cm缝长，全钛金属材料，耐高盐耐腐蚀，带识别密码 4.1.2 雾化器：可调高灵敏度雾化器，Pt/Rh中心管，耐腐蚀（可使用氢氟酸） 4.1.3 气体控制：全自动计算机控制，流量自动优化 4.1.4 撞击球：可在点火状态下进行外部调节和优化最佳位置 4.1.5 安全系统：有完善的安全连锁系统，包括废液瓶液面传感器控制 4.1.6 点火方式：自动点火 4.1.7 代表元素检测指标 Cu：特征浓度  0.035 mg/L,检出限  0.005 mg/L, RSD  0.5% 4.1.8 燃烧头位置调整：高度自动调整，可旋转 4.1.9 配置流动注射进样系统:适合高盐或高酸样品,允许极小的样品体积进样 4.2 背景校正 4.2.1 背景校正方法：氘空心阴极灯，电子调谐 4.2.2 校正频率：150Hz 4.3 火焰辅助设备 4.3.1原装进口 静音空气压缩机 4.4 石墨炉分析系统 4.4.1 系统配置：配备石墨炉自动进样器 4.4.2 石墨炉加热：采用横向加热技术，石墨炉工作温度：室温至3000C，最大升温速率:3000C/秒，可调 4.4.3加热控温方式：全自动，自动温度校正 4.4.4 升温方式：阶梯升温、斜坡升温 4.4.5 石墨管：热解管、平台管等多种可选 4.4.6 测定方式：峰高，峰面积任意选择和互换 4.4.7代表元素检测指标： Cd: 检出限  0.01 ug/L Cd (2ppb)RSD  2% 4.4.8 可保证石墨管温度与设定实际温度高度一致 4.4.9 石墨炉加热电源内置主机中 4.4.10石墨炉内置可视照明系统 4.4.11保护气控制：计算机自动控制，内外气流分别单独控制 4.4.12 操作软件: 可自动优化最佳灰化和原子化温度; 全自动仪器及附件控制，数据采集和分析，多重任务，鼠标操作，自动设定菜单数据和校正方法，自动优化石墨炉操作参数，自检和自诊断功能。 4.5 背景校正 4.5.1 背景校正方法：氘空心阴极灯和交流塞曼背景校正(任意选择) 4.5.2 塞曼背景校正最大磁场强度：1.0T,磁场强度：0.1—1.0T可调 4.5.3校正模式：2-磁场和3-磁场两种模式任意切换,三磁场背景校正可直接扩展石墨炉的线性范围10倍以上。 4.6 石墨炉自动进样器 4.6.1 样品位数：≥ 100个 4.6.2 进样精度：优于 +/- 0.2μL 4.6.3 除残功能：有自动智能除残功能，系统自动判定残留并自动去除,不需要操作人员介入. 4.6.4 有热注射功能 4.6.5 自动调节取样深度和进样注入速度 4.6.6 最少进样量1μL 4.6.7进样重复性优于 0.5% 4.7 必备辅助设备 4.7.1 原装进口石墨炉循环水冷却系统 5.计算机控制和数据处理系统 1) 计算机配置： 19”彩显，CPU酷睿双核 以上处理器， 4GB内存，500GB以上硬盘，52 x DVD-ROM,WINDOWS7 操作系统 2 ) 黑白激光A4打印机 3 ) 软件 全自动仪器及附件控制，数据采集和分析，多重任务，鼠标操作，自动设定菜单数据和校正方法，自动优化火焰和石墨炉操作参数，QC(质量控制)软件，自检和自诊断功能。 6．仪器主要配置清单(不可缺少或更换) 6.1 火焰石磨炉原子吸收一体机 1台 6.2石磨炉自动进样器(带智能稀释功能) 1台 6.3 间断流动注射进样系统 1套 6.4 循环冷却水机 1台 6.5空气压缩机 1台 6.6 操作软件 1套 6.8空心阴极灯： 8支(元素灯种类按照用户需要选择) 6.9 热解涂层横向加热石墨管：20根, 高温使用寿命 ( 800次/根 6.10 样品杯：1.5ml 聚酯样品杯1000个 6.11 进样毛细管：1套 6.12 撞击球：1个 6.13 石墨电极(一对/包)。 7、售后服务 7.1 １年以上的保修期，仪器终生维修。 7.2 提供软件终生免费升级。 7.3 免费安装调试至仪器可正常运行。 7.4 仪器安装调试后进行现场免费培训。 7.5 两人免费一次集中培训 投标人投标现场需提供制造厂商授权书原件及售后服务承诺原件。 |  |  |  |  |
| 04 | ▲洗板机 | 1套 | 基本参数： 1.仪器具有预先存储500个洗板程序；5.0寸以上真彩液晶显示屏，触摸屏操作； 2.具有振板功能，振板时间可在0秒-999秒内任意设置； 3.循环次数：洗液循环次数可以在1次—250次任意设置； 4.防溢液功能：当注液过量时多余洗液会自动被吸走，不会流到板架和仪器内； 5.最后一次吸液时间可调，吸液时间在0-5000ms范围内任意设置； 6.清洗方式：可按照清洗12×8型96孔酶标板；无需补孔及拆条；储液瓶容积：4.0L； 7.板型选择功能：仪器可对平底、V型底，U型底酶标板进行洗涤； 8.仪器具有对自身管路进行冲洗的功能； 9.仪器具有换液（预洗）功能，在0s-600s时间范围内可任意设置； 10.仪器具有两种洗液通道选择功能； 11.仪器的清洗排数可以在1-8排任意设置； 12.仪器具有两点吸液功能、孔底部漂洗功能、 单吸液功能； 13.浸泡时间：浸泡时间可以是0秒-999秒任意设置； 14.每孔的注液量：每孔的注液量在1ul-3000µl范围内连续可调，步进50µl； 15.注液均匀性：酶标板中各孔之间清洗液注入量的均匀性：≤±3％； 16.残余量：洗板后酶标板中各孔洗液的平均残余量：≤1ul/孔； 投标人投标现场需提供制造厂商授权书原件及售后服务承诺原件。 |  |  |  |  |
| 05 | ▲全能台式高速冷冻离心机 | 1台 | 技术参数： 1.1最大离心容量（ml）：≥4×180 1.2最高转速（rpm）：≥23,000 1.3最大RCF（×g）：≥50,000 1.4控制系统：智能化引导式控制系统 1.5程序：9+1预冷程序，Pre-temp预冷功能可快速对腔体制冷 1.6驱动系统：无碳刷感应电机. 1.7功能：RCF设定，快速离心，自动转头识别，电子不平衡检测 1.8最大噪音：＜60dB 1.9离心时间设定：0-9小时59分，连续离心，或者0-99小时 1.10温度范围（℃）：-19到+40 1.11安全性能：自动锁盖及内锁装置 1.12质量认证：CE认证 1.13可以采用连续流离心模式 2、配置 2.1 主机一台： 2.2 8×50ml生物安全转头 1个。（最高转数≥15000 rpm，最大离心力≥26000） 2.3 16ml适配器一套（最高转数≥15000 rpm，最大离心力≥26000） 2.4 24*1.5ml角转头一个（最高转数≥23000 rpm，最大离心力≥50000g） 投标人投标现场需提供制造厂商授权书原件及售后服务承诺原件。 |  |  |  |  |

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人填写，须按招标文件要求逐项对应填写所投产品的实际技术参数。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注；

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

4．“证明资料”一栏须填写“见投标文件第  页，第  行”字样，标注出证明资料在投标文件中的位置。

第三章   评标方法

一、本项目采用最低评标价法进行评标。

二、评标原则及程序

详见本招标文件附件一投标人须知“五、开标与评标”。

三、确定中标供应商

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐中标候选供应商的顺序，依法确定中标供应商。

招标文件附件1

投标人须知

一、 总  则

- 1.资金来源：财政性资金

- 2.定义：

2.1 “采购代理机构”：指代理本项目的具体采购代理机构名称。本次招标的采购代理机构是鞍山市公共资源交易中心。

2.2 “采购单位”指招标文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3  “招标采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4 “招标货物”指招标文件中所述所有货物及相关服务。

2.5  “招标文件收受人”指按招标文件规定取得招标文件的潜在投标人。

2.6 “投标人”指按招标文件规定取得招标文件并参加采购活动投标的供应商。

3.合格投标人的资格条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其它条件；

对于分公司参与项目的说明：银行、保险、石油石化、电力、电信行业的分支机构或分公司参与项目的，需提供有总公司法人专门针对投标项目的授权，并明确相关权限。分公司委派具体人参与投标时需有分公司负责人的授权书，并明确相关权限。

3.2 满足招标文件中招标公告、“招标项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件。

3.3 联合体参加投标的规定。如果本项目允许联合体参加投标，投标人应按以下规定执行：

3.3.1两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.3.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购单位根据采购项目的要求规定的特定条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中标的，联合体各方应共同与采购单位签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购单位承担连带责任。

4.货物及伴随服务

投标人除按照招标文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

5.投标费用

不论投标结果如何，投标人应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

6.投标货币

本次招标项目的报价均以人民币报价。

7.现场踏勘、标前答疑会

7.1对需要进行标前答疑会或者踏勘现场的采购项目，采购单位要会同采购代理机构召开项目答疑会或者组织获取招标文件的潜在供应商踏勘项目现场，由采购单位对采购项目进行说明与介绍，解答潜在供应商提出的与招标项目有关的问题。

7.2 如需要踏勘或召开标前答疑会，按照招标文件规定的时间、地点等相关事宜执行。

7.3勘察现场及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.4 在标前答疑会上采购单位将就招标项目的具体要求、使用目的等情况做出简介，投标人可就招标文件是否有倾向性或排他性条款、招标项目最高限价是否合理等提出疑义或建议。

7.5投标人对招标文件如有疑义要求澄清的，应在标前答疑会结束前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将根据实际情况，决定是否答复。答复将以书面形式发给获得招标文件的所有潜在投标人。

二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1第一部分：招标文件正文部分

8.1.1招标公告

8.1.2招标项目基本内容及要求

8.1.3投标文件内容及格式

8.1.4评标方法

8.2第二部分：招标文件附件部分

8.2.1投标人须知

8.2.2投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

8.2.3政府采购合同条款

8.2.4政府采购合同格式

8.3投标人应当完整地阅读、理解构成招标文件的所有内容。“招标文件正文部分”与“招标文件附件部分”如有不一致的地方，应以“招标文件正文部分”为准。

9.招标文件的澄清和修改

9.1招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

9.2采购单位及采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3 招标文件、更正公告、变更公告均在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

三、投标文件

10.投标文件编制的要求

10.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

10.2 除非有另外的规定，投标人可对全部合同包或部分合同包进行投标。采购代理机构不接受有任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效投标处理。

10.3投标文件语言。投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11.投标文件的构成

投标文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第二章。

12.投标文件格式

投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标价格应为折扣后货物价格、购买货物和相关服务需缴纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点所需的一切费用。超过招标项目最高限价的投标文件为无效投标文件。

13.2投标人要按开标一览表和货物价格明细表的内容填写货物单价、货物总价、投标报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

13.3开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

13.4采购代理机构不接受可选择的投标报价。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。如未提供单独密封、标记的“开标一览表”，以投标文件正本中的“开标一览表”为准。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明、澄清。否则，采购代理机构和采购单位对此不承担任何责任。

13.5对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

13.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，采购单位有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

14.投标函格式、开标一览表及其附表

14.1投标人应完整地填写投标函。

14.2投标人应完整地填写开标一览表，按格式填写、签署、盖章。开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，不得自行增减内容。开标一览表的“投标总价”必须与价格明细表表中的“报价合计”保持一致。

14.3投标人应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.4投标人应完整地填写招标文件中的项目要求及投标响应表，投标文件的技术指标响应情况应与招标文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.5项目要求及投标响应表是评标的重要依据，无论所投标的货物与招标文件的要求是否有偏离，投标人都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明投标人合格的资质证明材料

15.1投标人应按照招标文件要求提交证明其有资质参加投标和中标后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标人提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

16.1投标人应提交根据政府采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标人关于货物和服务来源地的证明除在投标文件中提供说明外，还在交货时由提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、产品样品、图纸和数据等。

17.投标保证金

17.1投标人按招标文件的规定提交投标保证金，并作为其投标的一部分。未按要求提交投标保证金的投标文件为无效投标文件。

17.2投标保证金以转账方式交纳。对于超过规定时间汇入的投标保证金将视为未按规定时间交纳投标保证金。

17.3投标人在将投标保证金汇入指定账户时，必须准确填写汇出人的名称及账号，采购代理机构只按汇出人的名称及账号退还投标保证金。在投标截止时间前，投标人可至采购代理机构财务部门领取已交纳投标保证金的有效证明。

17.4在递交投标文件时，投标人须出示已交纳投标保证金的有效证明。采购代理机构将拒绝接收未按招标文件要求交纳投标保证金或虽已交纳投标保证金，但所交纳的数额不足或未能出示已交纳投标保证金的有效证明的投标人的投标文件。

17.5投标保证金的退还。未中标的投标人的保证金将于确定中标公告发布后的五个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在按规定签订政府采购合同后五个工作日内退还。投标保证金以银行转账方式退还，不计利息。

17.6投标人投标保证金收据丢失退还保证金的处理办法。投标人须提供以下证明材料，财务人员根据《情况说明》按投标保证金的退还程序予以办理。

17.6.1投标人以单位名义出具的加盖公章的《情况说明》；

17.6.2营业执照和法人身份证原件（外地可提供加盖公章的复印件）及相关证明。

17.7投标人发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

17.7.1在投标函中承诺的投标有效期内撤回其投标的；

17.7.2中标后无正当理由在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同、提交履约保证金的；

17.7.3将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

18.投标有效期

18.1投标文件有效期为自开标之时起90天，投标文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。中标供应商的投标文件有效期与合同履行期相同。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，并书面形式进行协商确认，投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其它内容。

19.投标文件的式样和签署

19.1投标文件需打印或用不褪色墨水书写。除了投标文件封面以外，每个页面都要在右上角编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，投标文件的目录必须编序。以保证评标委员会的评审和投标文件存档需要。

19.2投标文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法定代表人授权委托书”。

19.3投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖供应商公章。未按要求签字和加盖公章的投标文件为无效文件。

19.4每份投标文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本需打印并由供应商法定代表人或其授权代表签字，如果正本与副本不符，以正本为准。四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件装订成册、密封，将正本和所有的副本单独密封，且在包封上标明“正本”、“副本”字样。

20.2投标文件外封面、封口按照“招标项目基本内容及要求”的格式进行封装。

20.3加盖投标人公章和法定代表人或其授权代表印鉴，未按要求加盖投标人公章和法定代表人或其授权代表印鉴的采购代理机构有权认定其投标无效。

20.4如果投标人没有按照要求密封、标记，采购代理机构对于投标文件的误投、错投以及提前拆封概不负责。

21.投标截止时间

21.1投标人按“招标项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交投标文件。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标文件规定的投标截止时间。

21.2采购代理机构可以延长投标截止时间，在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

22.迟交的投标文件

采购代理机构拒收在规定的投标截止时间之后递交的投标文件。

23.投标文件的修改和撤回

23.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但采购代理机构必须在规定的投标截止时间之前收到书面通知，并签字确认接受，否则无效。

23.2投标人的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

23.3 “撤回”的投标文件将不予开封并原封退回投标人。

23.4在投标截止时间后（即从开标之时起），投标人不得对其投标文件做任何修改。

23.5从投标截止时间至投标有效期期满，投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。投标人之间恶意串通而撤回投标的，除投标保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、开标与评标

24.开标

24.1采购代理机构按“招标项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织投标人和有关方面的代表参加开标仪式。

24.2开标时由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、修改投标文件的通知、投标价格、价格折扣、是否提交了投标保证金，以及开标一览表要求的其它内容。采购代理机构将做开标记录并在开标后要求投标人法定代表人或其授权代表签字确认。

24.3开标时未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

24.4投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

24.4.1在招标文件规定的投标截止时间之后投标的；

24.4.2投标文件未按招标文件规定密封的；

24.4.3未提交投标保证金的。

25.评标委员会的组成

25.1采购代理机构负责组织评标工作。

25.2与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

25.3评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。有关的技术、经济方面的专家按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序，按照评标方法及评标标准独立履行评标委员会职责。

26.投标文件的初审

26.1资格性检查。评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资质证明、投标保证金等进行审查，审查每个投标人提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效，审查投标保证金的有效性。在评标过程中，评标委员会有权要求投标人提供资质证明材料的原件以供审查，投标人应在评标委员会规定的时限内提供。投标人拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，其投标将被作为无效投标处理。

26.2 符合性检查。对资格性检查合格的投标人递交的投标文件，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，审查投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

26.2.1 实质上响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

26.2.2 重大偏离系指投标人货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购单位的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

26.2.3 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将根据投标人须知第26.4条的规定，允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其它实质上响应招标文件要求的其它内容。

26.2.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标；

26.2.5 评标委员会审定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容而不寻求外部证据。

26.3 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

26.3.1未按招标文件规定要求签署、盖章的；

26.3.2不具备招标文件中规定资格要求的；

26.3.3投标人法定代表人或其授权代表未按规定到开标现场并签字确认唱标结果的；

26.3.4不符合招标文件规定的实质性要求的；

26.3.5在评审过程中，评标委员会发现投标供应商有下列表现形式之一的，可以认定属于串通投标的行为，具体表现形式如下：

26.3.5.1 两家以上（含两家，下同）投标供应商的投标文件中相同错误在3处以上（含3处）；26.3.5.2两家以上投标供应商的投标文件中加盖了对方的公章，或者相互装订了标有对方名称的文件材料、资格资信证明文件等；

26.3.5.3两家以上投标供应商的投标文件中相关内容的段落、字句、错别字等相同；

26.3.5.4投标供应商串通投标的其它情形。

26.3.6招标文件规定投标时属于无效投标或者废标的其它情形。

26.4投标文件中的明显的文字和计算错误，按下列原则修正：

26.4.1投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容的对应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

26.4.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

26.4.4按上述原则调整后的价格为评标价，对投标人具有约束力。如果投标人不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，其投标将作为无效投标处理，投标保证金将被没收。

27.投标文件的澄清

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面要求投标人在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

28.评标办法和评标标准

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.1综合评分法

28.1.1是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

28.1.2评标委员会依照评标方法对每个有效投标文件进行打分。计分原则：在计算投标人得分时，采取去掉一个最高分和一个最低分的方法计算投标人的最终得分（得分按四舍五入的方式保留小数点后二位）。

28.2最低评标价法

最低评标价法是以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

29.推荐中标候选供应商名单

29.1采用综合评分法的，按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评标价由低到高顺序排列。得分且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分、评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.2采用最低评标价法的，按评标价由低到高顺序排列。评标价相同的，按技术优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.3评标中遇到的其它问题，由评标委员会集体研究处理。

30. 中标供应商的确定

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐的中标候选供应商的顺序依法确定中标供应商。

31.评标过程的保密性

31.1公开开标之后，直至向中标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其它人透露。

31.2在评标过程中，投标人试图在投标文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向评标委员会、采购单位或采购代理机构施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

六、政府采购合同授予

32.政府采购合同授予标准

除投标人须知第33条规定的情况外，采购单位根据评标委员会提交的评标结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的中标供应商。

33.采购代理机构宣布废标的权利

- 33.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

- 33.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 33.1.2投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 33.1.3因重大变故，采购任务取消的。

- 33.2投标截止时间结束后参加投标人不足3家的，评标期间符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足3家的，均按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第18号）第四十三条规定执行。

34.中标通知书

34.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将在政府采购指定媒体（辽宁省政府采购网、鞍山市政府网、鞍山市财政局网、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网）上发布中标结果公告，同时发出《中标通知书》。中标通知书对采购单位和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

34.2中标通知书是政府采购合同的组成部分。

35.签订政府采购合同

35.1采购单位应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

35.2采购单位不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

35.3政府采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的10%。

七、其   他

- 36．履约保证金

36.1中标供应商应在与采购单位订立政府采购合同之前或同时按招标文件规定的金额及要求提交履约保证金。

36.2履约保证金应以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

- 36.3履约保证金的有效期到供方提交的货物经采购单位或采购代理机构验收合格交付之日止，不计利息。

37.询问和质疑

- 37.1政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保招标活动的公开、公平和公正。

- 37.2供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

- 37.3采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
  37.4质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

38.最高限价

项目投标报价不得超出“项目基本内容及要求”最高限价的规定，超出最高限价的投标报价均视为不响应招标文件而直接宣布为投标无效。

39.其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

招标文件附件2

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

采购代理机构：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

招标文件附件3

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

9.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

9.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式五份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标供应商提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

招标文件附件4

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号           ）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

- 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

- 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

- 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）    元。

- 五、付款方式及条件

- 六、交货时间和交货地点

- 七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：        年       月      日